## 商务和技术要求

### 一、商务要求（均为实质性要求，不接受企业负偏离）

| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1225 |  | 项目名称 | 婴儿培养箱 | 项目预算及 最高限价（万元） |  | 200.00 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 质量保证金，验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 |  | ★ | 厂家自报 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1225 |  | 项目名称 | 婴儿培养箱 | 项目预算及 最高限价（万元） |  | 200.00 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 应用于早产儿、危重症患儿、新生儿恒温培养保育，以及开放环境下的抢救和手术等处理 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 标准规范 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 标准规范1 |  | ★ | 具备CFDA（NMPA)认证 |  |  | 否 | 医疗器械注册证 |
| 2.2 | 标准规范2 |  | ★ | FDA或CE认证 |  |  | 否 | 证书（原文及翻译件） |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 控制模式 |  |  | 伺服控制，手动控制 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.2 | 温度控制要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 温度控制范围 |  | ▲ | 箱内温度控制范围；≥（23.0-37.0）℃，高温模式：≥（37.1-39.0）℃，皮肤温度控制范围；≥（34.0-37.5）℃，高温模式：≥（37.6-38.0）℃ |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.2.2 | 温度显示范围 |  |  | 箱内温度显示范围：≥（20.0-42.0）℃，分辨率：≤0.1℃，皮肤温度显示范围：≥（30.0～42.0）℃，分辨率：≤0.1℃ |  |  | 否 |  |
| 3.2.3 | 温度精度 |  | ▲ | 箱温精度≤±0.3℃，肤温精度≤±0.3℃ |  |  | 是 | 彩页或者白皮书 |
| 3.2.4 | 温控功能要求 |  |  | 箱温和肤温双重温度控制 |  |  | 否 |  |
| 3.2.5 | 风帘保温功能 |  |  | 具有内循环风帘系统和可自动启动的垂直风帘系统，空气流速≤10m/s |  |  | 否 |  |
| 3.3 | 湿度控制要求 |  |  |  |  |  | 否 |  |
| 3.3.1 | 湿度控制 |  |  | 显示范围≥（15-99）%，控制范围40-95% 分辨率：1% |  |  | 否 |  |
| 3.3.2 | 湿度控制精度 |  |  | ≤±10% |  |  | 否 |  |
| 3.3.3 | 独立加湿系统 |  | ▲ | 抽屉式无管路化设计独立加湿系统 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.4 | 辐射台功能模块 |  |  |  |  |  | 否 |  |
| 3.4.1 | 控制方式 |  | ▲ | 手动控制方式和伺服控制两种方式 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.4.2 | 温度控制 |  |  | 加热功率：500W； 皮肤温度显示范围：30~42°C; 皮肤温度设定范围：34.0~38.0°C; 肤温控制精度： 0.1℃；加热器输出显示：10级; 加热器输出设定范围：0~100（5%增加值） |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.4.3 | 远红外线加热器 |  | ▲ | 具备，加热器位于箱体外测 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.4.4 | 预热模式 |  |  | 设备应具备预热模式，预热时间≤3 分钟 |  |  | 否 |  |
| 3.5 | 计时功能 |  |  | 具备Apgar计时器：用于新生儿出生后的Apgar评分 |  |  | 否 |  |
| 3.6 | 报警 |  |  | 要求超温、断电报警装置；传感器故障、风道故障、设置温度失灵、系统故障、皮肤温度、皮肤温度测量器、婴儿检查、系统故障、主电源故障，发热器偏离水平等 |  |  | 否 |  |
| 3.7 | 外置X光片盒 |  | ▲ | 具备 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.8 | 床垫倾斜功能 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 3.9 | 静音要求 |  | ▲ | 整体内部噪声：最高噪音不超过45dB |  |  | 是 | 彩页或者白皮书 |
| 3.10 | 升降功能 |  | ▲ | 具有床体电动升降功能 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.11 | 安全功能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11.1 | 过热报警功能 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 3.11.2 | 升降安全 |  |  | 具备，且遇到障碍物可自动停止 |  |  | 否 |  |
| 3.11.3 | 双锁设计 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 3.11.4 | 保护围栏 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 3.12 | 防感染设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12.1 | 静电过滤器 |  | ▲ | 外置气动静电过滤器，能过滤直径0.1um的细菌和灰尘，过滤效果≥99% |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.12.2 | 抗菌设计 |  |  | 箱体具有纳米抗菌涂层，双层箱，具有防静电设计 |  |  | 否 |  |
| 3.12.3 | 床垫推拉功能 |  |  | 可前后推拉 |  |  | 否 |  |
| 3.13 | 控制屏幕 |  |  | 彩色液晶屏，触控操作 |  |  | 否 |  |
| 3.14 | 夜间模式 |  |  | 触控屏具备光传感器自动夜间切换明暗模式 |  |  | 否 |  |
| 4 | 数量 |  | ★ | 5台 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 配置要求（单台/套） |  | ★ | 主机（暖箱和辐射一体）1台，肤温探头≥1根，肤温传感器≥1个，床体≥1个，辐射台加热器≥1个 |  |  | 是 | 企业承诺 |
| 6 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  | ★标识的指标负偏离≥1项，投标企业按无效报价处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥10项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ★及▲标识的指标，投标供应商须提供证明材料 |  |  |  |  |  |