|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（物资类） | | | | | | | | | | |
| **项目**  **编号** | | 2024-JQ06-W1332 | | | **项目**  **名称** | 腔内碎石机 | **最高限价**  **（万元）** | | | 70 |
| **序号** | **需求名称** | | **参数**  **性质** | **需求具体内容** | | | | **是否**  **量化** | **备注** | |
|
| **技术要求** | | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 适用于治疗肾结石，输尿管结石，膀胱结石 | | | | 否 | 彩页，相关证明材料 | |
| 2 | 标准规范 | | ★ | 具备CFDA认证 | | | | 否 | 彩页，相关证明材料 | |
| 3 | 主机形式 | |  | 台式一体机 | | | | 否 |  | |
| 4 | 碎石能量 | |  | 至少具备高频能量和低频能量 | | | | 否 |  | |
| 5 | 碎石方式 | | ▲ | 至少具备三种以上碎石方式并可自由组合，每一种方式都可以单独碎石并可以同时作用于结石，同时可以主动清石 | | | | 否 | 彩页，相关证明材料 | |
| 6 | 负压吸附装置 | | ▲ | 具备 | | | | 否 | 彩页，相关证明材料 | |
| 7 | 低频手柄 | | ▲ | 具备360度可旋转接口 | | | | 否 | 彩页，相关证明材料 | |
| 8 | 控制系统 | |  | 具备数码显示，可设置治疗参数，并统计治疗时间 | | | | 否 |  | |
| 10 | 手柄与系统安装方式 | | ▲ | 带锁扣的插接式安装方式 | | | | 否 | 彩页，相关证明材料 | |
| 11 | 高频输出频率 | |  | （24～26）kHz | | | | 否 |  | |
| 12 | 高频探针最大振幅 | | ▲ | （0.02～0.10）mm以内 | | | | 否 | 彩页，相关证明材料 | |
| 13 | 高频最大能量输出 | |  | ≥100W | | | | 否 |  | |
| 16 | 最大输出能量 | | ▲ | ≥100mJ | | | | 否 | 彩页，相关证明材料 | |
| 17 | 低频探针尖端振幅 | | ▲ | （0.5～2.0）mm以内 | | | | 否 | 彩页，相关证明材料 | |
| 18 | 气体输出方式 | |  | 具有单脉冲和多脉冲连续输出功能 | | | | 否 |  | |
| 19 | 低频输出频率可调范围 | |  | （1～12）Hz | | | | 否 |  | |
| 21 | 配置清单1  （至少包括但不限于） | | ★ | 主机1台 操作手册 1本 结石收集器支架 1个 脚踏开关 1个  电源线 1根 高频手柄 1个 组合连接器 1个 吸附连接器 1个  扳钳 1把 器械盒 1个 低频手柄 1个 低频手柄导气管 1根  探针调节器 1个 探针鞘 1个 回弹帽 5个 器械盒 1个 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 22 | 配置清单2  （至少包括但不限于） | | ▲ | 低频手柄用探针D1.0mm，1根 低频手柄用探针D1.6mm，1根  低频手柄用探针D2.0mm，1根 高频手柄用探针D3.3mm，2根  高频手柄用探针D1.5mm，2根  高频低频手柄联合用探针D1.0mm，配合D3.3mm高频探针使用1根 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 23 | 验收标准方法 | | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，相关费用由投标方承担。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| **经济要求** | | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格后付95%。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | | ★ | 验收合格后满2年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 4 | 产品包装和运输要求 | | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 5 | 售后服务1  （质保） | | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 6 | 售后服务2  （质保） | | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 7 | 售后服务3  （质保） | | ★ | 维修响应时间≤6小时，维修到达现场时间≤24小时。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 8 | 备品备件要求（零配件） | | ★ | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 9 | 专用工具 | | ★ | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | | ★ | 应当按照统一要求在物资交付前完成打码贴签工作。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| **采购实施建议** | | | | | | | | | | |
| 3 | 技术偏离要求 | | ▲标识的指标负偏离≥7项，投标企业技术分值为0分；  ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥11项，投标企业技术分值为0分； | | | | | | | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺；  3.▲标识的指标负偏离≥7项，投标企业技术分值为0分；  ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥11项，投标企业技术分值为0分； | | | | | | | | | | |