## Sheet1
编号 |  |  | 2024-JQ06-W3383 |  |  |  | 项目名称 | 高效液相色谱（同时配备DAD检测器和ELSD检测器） | 最高限价（万元） | 100
序号 |  | 需求名称 |  |  | 参数 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 | 备注（证明材料等其他要求）
[5 empty] | 性质 |  |  |  |  | 量化
技术要求
1 |  | 基本要求 |  |  |  | ★ | 用于复杂混合物中物质的定性定量分析 |  |  | 否
2 |  | 标准规范 |  |  |  | ★ | 具备CE认证。 |  |  | 否 | CE认证是针对设备的CE认证证书
3 |  | 四元泵
3.1 |  | 流速范围 |  |  |  | ▲ | 0.001ml/min～5.0ml/min |  |  | 否
3.2 |  | 流速精度 |  |  |  |  | ≤0.08%RSD(相对标准偏差） |  |  | 否
3.3 |  | 系统耐压 |  |  |  | ▲ | ≥600bar（可换算其他单位） |  |  | 是
4 |  | 柱温箱 | [7 empty] | 否
4.1 |  | 柱温范围 |  |  |  |  | 20℃～80℃ |  |  | 否
5 |  | 自动进样器
5.1 |  | 进样范围 |  |  |  | ▲ | 1μl～50μl |  |  | 否
5.2 |  | 进样精度 |  |  |  |  | ≤0.5% RSD(相对标准偏差） |  |  | 否
5.3 |  | 交叉污染 |  |  |  | ▲ | ≤0.005% |  |  | 否
6 |  | 二极管阵列检测器 | [7 empty] | 否
6.1 |  | 波长范围 |  |  |  |  | 190nm～700nm |  |  | 否
6.2 |  | 波长精度 |  |  |  |  | ≤1nm |  |  | 否
6.3 |  | 基线噪音 |  |  |  | ▲ | ≤10×10^-6 AU |  |  | 否
6.4 |  | 基线漂移 |  |  |  | ▲ | ≤1×10^-3 AU/h |  |  | 否
6.5 |  | 二极管个数 |  |  |  | ▲ | ≥1024个 |  |  | 否
7 |  | 蒸发光散射检测器 | [7 empty] | 否
7.1 |  | 数字输出 |  |  |  |  | ≥80 Hz |  |  | 否
7.2 |  | 流速范围 |  |  |  | ▲ | 0.2 ml/min～5 ml/min |  |  | 否
8 |  | 配置要求
8.1 |  | 软硬件 |  |  |  | ★ | 基本配置： |  |  | 否 | 企业承诺
1、（1）四元泵1个
（2）柱温箱1个
（3）自动进样器1个
（4）二极管阵列检测器1个
2、数据采集处理系统，包含：
（1）国产电脑一体机1台，可满足仪器功能需求，硬盘2TB及以上，内存32GB及以上，处理器intel i7及以上，显示器23英寸及以上
（2）国产激光彩色自动双面打印机1台
（3）软件具有数据处理和图形处理功能，能够满足样品检测需求，具有追踪、分级管理功能，符合GMP数据可靠性要求，至少具有中文操作界面，为最新版本
增加配置：
（1）蒸发光散射检测器1个
8.2 |  | 附件 |  |  |  | ★ | 随仪器配备： |  |  | 否 | 企业承诺
（1）安装工具包1个
（2）C18反相色谱柱（25cm)1根
（3）氮气气体发生器1台
9 |  | 验收标准方法 |  |  |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 否 | 企业承诺并承担相关费用
| 技术偏离要求 |  |  | ▲标识的指标负偏离≥5项，产品技术性能指标参数满足偏离情况分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥10项，产品技术性能指标参数满足偏离情况技术分值为0分
注：★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理