|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表 | | | | | | | | | | |
| **项目**  **编号** | | 2024-JQ06-W5037 | | | **项目**  **名称** | 高频喷射呼吸机 | **最高限价**  **（万元）** | | | 160 |
|
| **序号** | **需求名称** | | **参数**  **性质** | **需求具体内容** | | | | **是否**  **量化** | **备注** | |
| **技术要求** | | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 适用于呼吸系统疾病的诊断和治疗的通气 | | | | 否 | 白皮书 | |
| 2 | 资质认证 | | ★ | NMPA认证和CE认证 | | | | 否 | 注册证 | |
| 3 | 工作模式 | |  |  | | | |  |  | |
| 3.1 | 支气管镜模式 | | ▲ | 具备BRO支气管镜通气模式，根据病人体重，自动启动相应初始通气设置 | | | | 否 | 白皮书 | |
| 3.2 | 常频喷射通气 | |  | 具备 | | | | 否 |  | |
| 3.3 | 高频喷射通气 | |  | 具备 | | | | 是 |  | |
| 3.4 | 高频叠加常频喷射通气 | | ▲ | 具备 | | | | 是 | 白皮书 | |
| 3.5 | 激光安全模式 | | ▲ | 激光安全模式下，呼吸机自动降低气道的FIO2 | | | | 否 | 白皮书 | |
| 3.6 | STORZ硬镜转换器 | | ▲ | 具备 | | | | 是 | 配置清单 | |
| 4 | 常频通气 | |  |  | | | |  |  | |
| 4.1 | 常频呼吸频率 | |  | 1～100次/min | | | | 是 |  | |
| 4.2 | 常频I:E比 | |  | 1：5～3：1 | | | | 是 |  | |
| 4.3 | 常频排放压力 | |  | 0.1～3.5bar | | | | 是 |  | |
| 5 | 高频通气 | |  |  | | | | 是 |  | |
| 5.1 | 高频呼吸频率 | | ▲ | 50～1500次/ min | | | | 是 | 白皮书 | |
| 5.2 | 高频I:E比 | | ▲ | 1：5～3：1 | | | | 是 | 白皮书 | |
| 5.3 | 高频排放压力 | | ▲ | 0.1～2.0bar | | | | 是 | 白皮书 | |
| 6 | 监测值 | |  |  | | | |  |  | |
| 6.1 | 间歇压 | |  | 0～100mbar | | | | 是 |  | |
| 6.2 | 常频通气下供应压力 | |  | 0～5 bar | | | | 是 |  | |
| 6.3 | 吸气压力峰值 | |  | 0～250 mbar | | | | 是 |  | |
| 6.4 | MAP 平均气道压 | |  | 0～250 mbar | | | | 是 |  | |
| 6.5 | PEEP 呼气末正压 | |  | 0～250 mbar | | | | 是 |  | |
| 7 | 报警及安全指标 | |  | 气道压报警、设备气源压力报警、设备故障报警 | | | | 是 |  | |
| 8 | 配置要求 | | ★ | 主机 1台、喷射缆线 1套、STOZ硬镜转换接头 1套、台车 1辆 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| **经济要求** | | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | | 是 | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | | ★ | 质保期满后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 4 | 产品包装和运输要求 | | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 5 | 售后服务1 （质保） | | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
|
| 6 | 售后服务2 （质保） | | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
|
| 7 | 售后服务3 （质保） | | ★ | 提供不少于1人次、2个工作日的工程师维修培训。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
|
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | | ★ | 维修响应时间≤0.5小时，维修到达现场时间≤4小时。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
|
| 9 | 备品备件要求（零配件） | | ★ | 供应商提供核心部件、易损件的维修报价清单 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 10 | 专用工具 | | ★ | 应向医学工程室提供产品维修手册及配套专修工具和使用工具。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 11 | 保密要求 | | ★ | “无” | | | | 否 | 保密资质 | |
| 12 | 物资编目编码、打码贴签要求 | | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| **采购实施建议** | | | | | | | | | | |
| 3 | 技术偏离要求 | | ▲标识的指标负偏离≥7项，投标企业技术分值为0分  ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分 | | | | | | | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺； | | | | | | | | | | |