采购需求表（物资类）

| 采购计划 编号 |  | \ |  |  | 项目名称 | 活细胞工作站 | 最高限价（万元） | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 配置用于生命科学研究高端显微成像系统，适用于对活细胞实时动态观察、成像记录和分析，广泛应用于创面修复、组织再生等研究方向，满足细胞划痕实验、血管生成实验（成管实验）等多种实验流程需求。 |  |  |  | 否 | 产品彩页或原厂技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | CFDA认证 |  |  |  | 否 | 认证证书 |
| 3 | 硬件 参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 显微镜 主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 光学系统 |  | ▲ | 无限远色差反差双重校正光学系统，≥45mm国际标准物镜齐焦距离； |  |  |  | 是 | 产品彩页或原厂技术白皮书 |
| 3.1.2 | 载物台 |  |  | 扫描电动载物台，行程≥130*100mm，最小步进值0.1um |  |  |  | 是 |  |
| 3.1.3 | 明场照明装置 |  | ▲ | - LED长寿命光源，使用寿命≥60000小时。 |  |  |  | 是 | 产品彩页或原厂技术白皮书 |
| 3.1.4 | 调焦 |  | ▲ | - 调焦行程≥10mm，可设置调焦上限。 |  |  |  | 是 | 产品彩页或原厂技术白皮书 |
| 3.1.5 | 目镜筒 |  |  | - 视场数≥23mm，倾角45度；目镜筒可360度自由旋转 |  |  |  | 是 |  |
| 3.1.6 | 目镜 |  |  | - 10倍目镜，视场数≥23mm |  |  |  | 是 |  |
| 3.1.7 | 物镜 |  | ▲ | 满足明场、相差、立体浮雕和荧光4种观察方式 10×， 数值孔径：NA≥0.30； 20×， 数值孔径：NA≥0.4；工作距离≥8.4mm；带0-1.5器皿校正功能； 40×， 数值孔径：NA≥0.6；工作距离≥3.3mm；带0-1.5器皿校正功能； |  |  |  | 是 | 产品彩页或原厂技术白皮书 |
| 3.1.8 | 物镜转盘 |  |  | ≥6位编码物镜转盘 |  |  |  | 是 |  |
| 3.1.9 | 聚光镜 |  |  | - 长工作距离聚光镜系统，工作距离≧26mm，N.A≧0.55；满足1-100X物镜观察； |  |  |  | 是 |  |
| 3.1.10 | 荧光光源 |  | ▲ | 长寿命LED荧光光源，使用寿命≧2000小时 |  |  |  | 是 | 产品彩页或原厂技术白皮书 |
| 3.1.11 | 荧光滤色镜组 |  |  | 红蓝绿三组带通滤色块 |  |  |  | 否 |  |
| 3.1.12 | 荧光转盘 |  | ▲ | - ≥6孔电动荧光转盘； |  |  |  | 是 | 产品彩页或原厂技术白皮书 |
| 3.1.13 | 荧光光路 |  | ★ | - 复消色差荧光光路 |  |  |  | 否 | 产品彩页或原厂技术白皮书 |
| 3.2 | 图像采集系统 |  | ▲ | 显微镜同品牌高灵敏度相机，物理像素≥1600万； |  |  |  | 是 | 产品彩页或原厂技术白皮书 |
| 3.3 | 活细胞培养系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 活细胞培养系统-温度控制器 |  | ★ | - LED显示温度；控制范围：室温+3度~60度，精度0.1度； |  |  |  | 是 | 产品彩页或原厂技术白皮书 |
| 3.3.2 | 活细胞培养系统-二氧化碳控制器 |  | ★ | - 通过红外探测器检测，有专用的二氧化碳盖板，保证样品处于恒定的二氧化碳浓度环境中；控制范围：0~7.5%，精度1%；RS232接口； |  |  |  | 是 | 产品彩页或原厂技术白皮书 |
| 3.3.3 | 活细胞培养系统-湿度系统控制 |  | ★ | - 37度时湿度范围为50~70%；有专用的防蒸发附件保护样品溶液不被蒸发及保持湿度环境； |  |  |  | 是 | 产品彩页或原厂技术白皮书 |
| 3.4 | 配置电脑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | CPU |  | ★ | - i5或以上性能 |  |  |  | 是 | 产品彩页或原厂技术白皮书 |
| 3.4.2 | 内存 |  | ★ | - 内存≥16G |  |  |  | 是 | 产品彩页或原厂技术白皮书 |
| 3.4.3 | 硬盘 |  | ★ | - 硬盘≥1T |  |  |  | 是 | 产品彩页或原厂技术白皮书 |
| 3.4.4 | 液晶显示器 |  | ★ | - 彩色液晶显示器≥27英寸 |  |  |  | 是 | 产品彩页或原厂技术白皮书 |
| 4 | 软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 参数设置 |  | ★ | 具有白平衡调节、对比度调节功能 |  |  |  | 否 | 产品彩页或原厂技术白皮书 |
| 4.2 | 传输介质 |  | ★ | 支持USB3.0传输画面 |  |  |  | 否 | 产品彩页或原厂技术白皮书 |
| 4.3 | 测量工具 |  | ★ | 能够添加标尺标注等工具 |  |  |  | 否 | 产品彩页或原厂技术白皮书 |
| 4.4 | 输出格式 |  | ★ | 支持多种图像格式导出 |  |  |  | 否 | 产品彩页或原厂技术白皮书 |
| 4.5 | 图像采集 |  | ★ | 硬件交互实现多样化图像采集 |  |  |  | 否 | 产品彩页或原厂技术白皮书 |
| 4.6 | 图像处理 |  | ★ | 实现各种图像处理功能 |  |  |  | 否 | 产品彩页或原厂技术白皮书 |
| 4.7 | 多通道图像叠加 |  | ★ | 支持多通道图像叠加 |  |  |  | 否 | 产品彩页或原厂技术白皮书 |
| 5 | 配置要求 |  | ★ | 1. 显微镜主机1套 2. 图像采集系统1套 3. 活细胞培养系统1套 4. 配置电脑1套 5. 配套软件1套 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 综合实力 |  | ▲ | 产品生产企业为高新技术企业。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同、物资到货验收后付95%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 是 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于5人次、2天的工程师维修培训。 |  |  |  | 是 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  |  | 是 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 |  | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 保密要求 |  | ★ | 无 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 12 | 知识产权 |  | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 13 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，无法明确的默认由企业提供承诺； 3.经济要求不接受企业负偏离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |