# 采购项目商务和技术要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按照采购单位提供的技术要求拟制。采购单位根据项目实际情况及各项指标的重要程度，在序号列逐条进行标识（标识包含：“★”、“▲”或“无标识”）。采购评审时★、▲号或无标识指标的重要程度逐级递减，★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  ★及▲标识的指标，按要求逐条提供证明材料，未明确的默认由企业提供承诺。 | | | | | |
| 序号 | 需求名称 | 参数  性质 | 需求具体内容 | 是否  量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | |
| 1 | 服务要求 | ★ | 提供电动病床整套床板设计定制方案，共计1000套。每套包括四块床板（背部床板、腰部床板、腿部床板和足部床板）。完成我院2种宽度德国卧客962W型号电动病床损坏床板的更换，并处理更换下来的废品塑料架等垃圾。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 服务企业要求 | ★ | 投标人或实际服务机构应在北京市内设有长期稳定的服务机构≥2年。 | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 服务内容 | ▲ | 提供电动病床整套床板设计定制方案.完成我院德国卧客962W型号2种宽度电动病床损坏床板的更换，并处理更换下来的废品塑料架等垃圾。更换床板不得影响正常医疗秩序，确保整个更换过程平稳有序开展 | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 床板尺寸要求 | ▲ | 设计的床板尺寸应与原装床板尺寸一致，满足90cm、100cm床宽度设计，并能稳定安装，样板设计方案与医工部门确认，确保设计合理无安全隐患。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 床板横杆主体材质 | ▲ | 需301标号以上不锈钢材质 | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 不锈钢方管壁厚 | ▲ | ≥0.9mm | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 横杆尺寸规格 |  | ≥15mm \* 30mm | 否 |  |
| 8 | 整床床板横杆数量 |  | ≥20根 | 否 |  |
| 9 | 整床横杆间距 |  | 应均匀分布，间距一致 | 否 |  |
| 10 | 单个床板承重 |  | ≥200Kg | 否 |  |
| 11 | 验收方法 | ★ | 更换后配合医院医工部门进行质量验收 | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 根据具体要求，单批次确定数量后，该批次1个月内完成交货，交付地点由需求方指定 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 合同签订后，服务期限为2年，超过2年未执行的服务数量，不再执行；每半年按实际完成的不锈钢床板更换的数量进行结算 | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务 （质保） | ★ | 质保期年限≥1年 | 是 | 企业承诺 |
| ★标识的指标负偏离≥1项，投标企业按无效报价处理  ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 | | | | | |