|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表 | | | | | | | | | | | |
| **项目**  **编号** | | 2024-05YL-020 | | | | **项目**  **名称** | 阴道镜 | **最高限价**  **（万元）** | | | 38 |
|
| **序号** | **需求名称** | | **参数**  **性质** | **需求具体内容** | | | | | **是否**  **量化** | **备注** | |
| **技术要求** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | | 用于对阴道、子宫颈和外阴进行放大观察，以帮助诊断异常部位及选取活检部位 | | | | 否 | 白皮书 说明书 | | |
| 2 | 资质认证 | |  | |  | | | |  |  | | |
| 2.1 | NMPA认证 | | ★ | | 具备 | | | | 否 | 注册证 | | |
| 2.2 | CE认证 | | ▲ | | 具备 | | | | 否 | 证书 | | |
| 3 | 镜头参数 | |  | |  | | | |  |  | | |
| 3.1 | 成像系统 | | ★ | | ≥1080P高清镜头，自动聚焦和高清成像功能 | | | | 否 | 白皮书 说明书 | | |
| 3.2 | 放大倍数 | |  | | ≥60倍 | | | | 否 |  | | |
| 3.3 | 视场范围 | | ▲ | | ≥φ100mm(3X), ≥φ15mm(18X) | | | | 否 | 白皮书 说明书 | | |
| 3.4 | 景深 | | ▲ | | ≥100mm（6X)，≥5mm(18X) | | | | 否 | 白皮书 说明书 | | |
| 3.5 | 图像几何失真度 | |  | | ≤1% | | | | 否 |  | | |
| 3.6 | 空间分辨率 | |  | | ≥14 lp/mm | | | | 否 |  | | |
| 3.7 | 两个独立视频接口 | | ▲ | | HDMI及DVI接口 | | | | 否 | 白皮书 说明书 | | |
| 3.8 | 操作方式 | | ▲ | | 按键具备防水功能，可单手操作，支持镜头手柄按键控制图像采集及定位宫颈口 | | | | 否 | 白皮书 说明书 | | |
| 4 | 工作站 | |  | |  | | | |  |  | | |
| 4.1 | 随访管理 | |  | | 自动提示患者随访管理，病例重点关注功能 | | | | 否 |  | | |
| 4.2 | 同屏显示 | | ▲ | | 支持镜头扣手按键一键采集，采集图像同时同屏显示，图像数量≥10幅 | | | | 否 | 白皮书 说明书 | | |
| 4.3 | 语音提示 | | ▲ | | 具备 | | | | 否 | 白皮书 说明书 | | |
| 4.4 | 存储 | |  | | 病历存储≥40000份，支持病历查找，编辑，删除，导入，导出等功能 | | | | 是 |  | | |
| 4.5 | 打印报告 | |  | | 具备 | | | | 否 |  | | |
| 4.6 | 采图方式 | | ▲ | | ≥6种（镜头扣手、自动计时、脚踏开关、软件按键、视频采集过程中、视频回放过程中） | | | | 否 | 白皮书说明书 | | |
| 4.7 | 智能评估 | | ▲ | | 阴道镜操作提醒及自动采图，提示病变级别和活检点位置，自动出建议 | | | | 否 | 白皮书 说明书 | | |
| 5 | 网络应用 | |  | |  | | | |  |  | | |
| 5.1 | 接口 | |  | | 具有DICOM 3.0数据交换接口 | | | | 否 |  | | |
| 5.2 | 协议接口 | | ▲ | | 可以支持标准HL7协议，可以方便对接HIS系统 | | | | 否 | 白皮书 说明书 | | |
| 6 | 配置要求 | | ★ | | 阴道镜镜头 2套，镜头支架 2套，工作站2套，彩色激光打印机 2台 | | | | 否 | 企业承诺 | | |
| **经济要求** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | | 是 | 企业承诺 | | |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | | | | 否 | 企业承诺 | | |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | | ★ | | 质保期满后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | | | | 否 | 企业承诺 | | |
| 4 | 产品包装和运输要求 | | ★ | | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | | 否 | 企业承诺 | | |
| 5 | 售后服务1 （质保） | | ★ | | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | | | | 否 | 原厂授权(企业承诺) | | |
|
| 6 | 售后服务2 （质保） | | ★ | | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | | | | 否 | 企业承诺 | | |
|
| 7 | 售后服务3 （质保） | | ★ | | 提供不少于1人次、2个工作日的工程师维修培训。 | | | | 否 | 企业承诺 | | |
|
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | | ★ | | 维修响应时间≤0.5小时，维修到达现场时间≤4小时。 | | | | 否 | 企业承诺 | | |
|
| 9 | 备品备件要求（零配件） | | ★ | | 供应商提供核心部件、易损件的维修报价清单 | | | | 否 | 企业承诺 | | |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | | ★ | | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | | | | 否 | 企业承诺 | | |
| **采购实施建议** | | | | | | | | | | | |
| 3 | 技术偏离要求 | | ▲标识的指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分；  ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥8项，投标企业技术分值为0分； | | | | | | | | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺；  3.▲标识的指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分；  ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥8项，投标企业技术分值为0分； | | | | | | | | | | | |