### 一、商务要求（商务条款均为实质性响应条款，不接受负偏离）

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后40个工作日内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满3年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 企业承诺 |
|  | （质保） |  |  |
| 5 | 售后服务2 | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
|  | （质保） |  |  |
| 6 | 售后服务3 | 提供使用培训和工程师原厂培训3次 | 企业承诺 |
|  | （质保） |  |  |
| 7 | 售后服务4 | 维修到达现场时间≤1个工作日 | 企业承诺 |
|  | （响应时间） |  |  |
| 8 | 备品备件要求（零配件） | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供 | 企业承诺 |
| 9 | 专用工具 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

（三）物资编目编码、打码贴签要求

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

### 二、技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 具有独立的口腔曲面断层片拍摄功能、口腔头颅侧位片拍摄功能，采用独立的探测器完成拍摄。具备三维重建功能。 | 否 | 厂家承诺 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备CFDA，同时具备CE或FDA | 否 | 相关证明材料 |
| 3 | 全景独立CMOS探测器 |  | 具备 | 否 |  |
| 4 | 头颅独立CMOS探测器 |  | 具备 | 否 |  |
| 5 | 独立三维CMOS探测器 |  | 具备 | 否 |  |
| 6 | 管电压 | ▲ | 最低≤60KV，最大≥90KV | 否 | 产品彩页或相关证明材料 |
| 7 | 管电流 |  | 最低≤4mA，最大≥14mA | 否 |  |
| 8 | 球管组件热容量 | ★ | ≥380千焦 | 否 | 产品彩页或相关证明材料 |
| 9 | 焦点 |  | ≤0.5mm | 否 |  |
| 10 | 固定阳极 |  | 具备 | 否 |  |
| 11 | 曝光方式 |  | 脉冲X射线 | 否 |  |
| 12 | 开放式定位 |  | 具备（方便轮椅患者直接推入拍摄） | 否 |  |
| 13 | 单次扫描最多原始图像 | ★ | ≥1250帧 | 否 | 产品彩页或相关证明材料 |
| 14 | 弧形镜面设计 |  | 具备 | 否 |  |
| 15 | 电动下颌托 |  | 具备 | 否 |  |
| 16 | 上挂式头环固位 | ▲ | 具备 | 否 | 产品彩页或相关证明材料 |
| 17 | 定位激光线 |  | ≥3条（水平、中线、尖牙线）。 | 否 |  |
| 18 | 触摸式智能化控制面板 |  | 具备 | 否 |  |
| 19 | 紧急制动开关 |  | ≥2个（全景位、头颅位） | 否 |  |
| 20 | 头颅臂安装位置左右可调 |  | 具备 | 否 |  |
| 21 | 全景最短扫描时间 |  | ≤2s | 否 |  |
| 22 | 全景脊骨补偿功能 |  | 具备 | 否 |  |
| 23 | 全景分区曝光 |  | ≥5个区域 | 否 |  |
| 24 | 多层全景功能 | ★ | ≥5层 | 否 | 产品彩页或相关证明材料 |
| 25 | 头颅图像水平最小宽度 | ★ | ≤185mm | 否 | 产品彩页或相关证明材料 |
| 26 | 头颅图像水平最大宽度 |  | ≥250mm | 否 |  |
| 27 | 头颅图像垂直高度可调 |  | 具备 | 否 |  |
| 28 | 全自动软组织筛选功能 |  | 具备 | 否 |  |
| 29 | 一次扫描成像最大视野 | ★ | ≥15cm*12.5cm | 否 | 产品彩页或相关证明材料 |
| 30 | 图像拍摄尺寸 |  | ≥5种 | 否 |  |
| 31 | 患者体型拍摄模式 |  | ≥3种 | 否 |  |
| 32 | 图像清晰度拍摄模式 |  | ≥3种 | 否 |  |
| 33 | 最小体素 | ▲ | ≤0.09mm | 否 | 产品彩页或相关证明材料 |
| 34 | 三维分区曝光 | ★ | 3D模式通过智能化触摸式控制面板自由的在颌弓上任意选择投照的区域，进行曝光。 | 否 | 产品彩页或相关证明材料 |
| 35 | 最低剂量扫描 | ▲ | ≤32 mGy/cm² | 否 | 产品彩页或相关证明材料 |
| 36 | 去伪影模式 |  | ≥2种（牙胶和金属） | 否 |  |
| 37 | 剂量率自动控制系统 |  | 具备 | 否 |  |
| 38 | 影像预览功能 | ★ | 具备 | 否 | 产品彩页或相关证明材料 |
| 39 | 调节拍摄焦点功能 | ★ | 具备 | 否 | 产品彩页或相关证明材料 |
| 40 | 灰阶 |  | ≥14比特 | 否 |  |
| 41 | 影像处理软件 | ★ | 可用于口腔影像板扫描仪。 | 否 | 产品彩页或相关证明材料 |
| 42 | 种植模拟库植体型号数量 |  | ≥80种 | 否 |  |
| 43 | 免费DICOM、PACS、RIS接口 |  | 具备 | 否 |  |
| 44 | 免费软件端口数量 |  | ≥100个 | 否 |  |
| 45 | 配套专业软件 |  | 具备 | 否 |  |
| 46 | 配置要求（至少包括但不限于） | ★ | 1、X射线球管及高压发生器 2、全景CMOS传感器 3、头颅CMOS传感器 4、三维 CMOS平板探测器 | 否 | 厂家承诺 |
| 47 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，相关费用由投标方承担。 | 否 | 厂家承诺 |
| ★和▲标识的指标需投标企业提供证明材料 |  |  |  |  |  |