采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  | 项目名称 | 冲击波特征参数采集系统 | 最高限价（万元） | 192 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 下述配置为整套检测系统相互搭配从而形成一套可以检测不同环境爆炸人体内外压力变化特点，尤其针对颅内胸肺的冲击振动压力，明确冲击波在人体内的传播规律，对人员损伤提供有力的实验数据支撑，从而为人员在执行类似环境的行动时提供更有针对性专业的救治和防护。包括三轴加速度测量仪（含嵌入式测量软件）120个、水下压力传感器120个、薄型水工压力传感器100个、微型水工压力传感器100个。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 标准规范 |  | ▲ | 具备ISO-9001质量认证书。 |  |  |  | 否 | 证书复印件 |
| 3 | 案例要求 |  |  | 同类型业绩案例不少于3个 |  |  |  | 否 | 案例合同证明复印件 |
| 4 | 三轴多自由度加速度测量仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 量程 |  |  | ±50g |  |  |  | 否 |  |
| 4.2 | 冲击极限 |  | ★ | ≥3000g 不损坏 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4.3 | 使用频响（±5%） |  |  | 0.1~10kHz |  |  |  | 否 |  |
| 4.4 | 分辨率 |  |  | 不低于0.00001g |  |  |  | 否 |  |
| 4.5 | 谐振频率 |  |  | ≥40kHz |  |  |  | 否 |  |
| 4.6 | 智能传感器 |  | ★ | 支持TEDS，支持国际标准 IEEE1451.4 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4.7 | 满量程输出 |  | ★ | 三轴，角度增量和速度增量输出，必须支持RS485 ASCII |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4.8 | 形状、重量 |  | ★ | ≤9mm立方体，≤6.5g |  |  |  | 是 | 企业承诺 |
| 4.9 | 补偿 |  |  | 内置温度感应和主动补偿 |  |  |  | 否 |  |
| 4.10 | 测量角度范围 |  | ★ | 5°/s、15°/s、60°/s、90°/s、120°/s、250°/s |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4.11 | 交叉耦合(%) |  |  | ≤1% |  |  |  | 否 |  |
| 4.12 | 上升时间 |  |  | ≤1us，测量超快速上升时间压力事件 |  |  |  | 否 |  |
| 4.13 | 总精度 |  |  | <0.02° |  |  |  | 否 |  |
| 4.14 | 输出信号 |  |  | 模拟电压、ICP |  |  |  | 否 |  |
| 4.15 | 工作温度 |  |  | －70℃~120℃ |  |  |  | 否 |  |
| 4.16 | 防护等级 |  | ▲ | IP68，防盐水 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4.17 | 嵌入式测量软件 |  | ★ | 嵌入式测量软件：支持同步模拟信号，支持同步读取CAN数据流或者把采集数据的统计值通过CAN总线实时输出、完美同步模拟、数字、计数器、GPS、信号功率、杂散、抑制、带宽、延时、插损、隔离度、相位噪声、噪声系数，变频等信号数据；支持数据格式：Excel、Flexpro、Text、CSV、ASCIIMatlab、Diadem、UNV、FAMOS、NSOFT、Sony、RPC III、WAV、BWF、ATI、SDF、WFT、TDM、TDF |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4.18 | 数量 |  | ▲ | 120个 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 水下压力传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 量程 |  |  | 0-1000 MPa 表压 |  |  |  | 否 |  |
| 5.2 | 过载 |  |  | 安全过载≥150%，极限过载≥200%（过载后传感器不损坏，不影响精度） |  |  |  | 否 |  |
| 5.3 | 使用频响 |  |  | 0-500MHz |  |  |  | 否 |  |
| 5.4 | 分辨率 |  |  | 1/150000 无限小 |  |  |  | 否 |  |
| 5.5 | 智能传感器 |  | ★ | 支持TEDS，支持国际标准 IEEE1451.4 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5.6 | 精度等级 |  |  | ≤±0.05％FS |  |  |  | 否 |  |
| 5.7 | 上升时间 |  | ★ | ≤1us，测量超高速上升时间压力事件 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5.8 | 形状、尺寸 |  | ★ | 探针型、Φ5.5*4mm |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5.9 | 测量介质 |  |  | 气体或液体，冲击波 |  |  |  | 否 |  |
| 5.10 | 防护等级 |  | ▲ | IP68，防盐水 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5.11 | 输出信号 |  | ★ | 高速 CAN 2.0b 总线 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5.12 | 工作温度 |  |  | -70℃~120℃ |  |  |  | 否 |  |
| 5.13 | 绝缘电阻 |  |  | 100MΩ，1000VDC |  |  |  | 否 |  |
| 5.14 | 最大耐受压力 |  | ★ | ≥1000Psi |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5.15 | 供电要求 |  |  | 恒流：1mA~4mA,恒压：5VDC~24VDC，模拟量：4~20mA,0~24VDC |  |  |  | 否 |  |
| 5.16 | 电气保护 |  |  | 反极性保护，抗电磁干扰 |  |  |  | 否 |  |
| 5.17 | 数量 |  | ▲ | 120个 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 薄型水工压力传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 量程 |  | ★ | 0-1000 MPa 表压 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6.2 | 过载 |  |  | 安全过载≥150%，极限过载≥200%（过载后传感器不损坏，不影响精度） |  |  |  | 否 |  |
| 6.3 | 使用频响 |  | ★ | 0-500MHZ |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6.4 | 灵敏度温度漂移 |  |  | ±0.005%FS/℃ |  |  |  | 否 |  |
| 6.5 | 零点温度漂移 |  |  | ±0.005%FS/℃ |  |  |  | 否 |  |
| 6.6 | 长期稳定性 |  |  | 典型：±0.01%FS/最大：±0.05%FS/年 |  |  |  | 否 |  |
| 6.7 | 振动影响 |  |  | ≤0.001%FS（X,Y,Z轴，2000Hz/g） |  |  |  | 否 |  |
| 6.8 | 绝缘电阻 |  |  | 100MΩ，1000VDC |  |  |  | 否 |  |
| 6.9 | 分辨率 |  |  | ≤0.00002kpa（无限小） |  |  |  | 否 |  |
| 6.10 | 非线性 |  |  | 0.05%FS |  |  |  | 否 |  |
| 6.11 | 上升时间 |  | ★ | ≤1us，测量超高速上升时间压力事件 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6.12 | 形状、尺寸 |  | ★ | 饼型、≤Φ5mm |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6.13 | 厚度及重量 |  | ★ | 厚度≤0.2mm，重量≤0.2g |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6.14 | 供电 |  |  | 恒流1mA~4mA,恒压5V DC~24V DC |  |  |  | 否 |  |
| 6.15 | 信号输出 |  |  | 4~20mA、1-5V DC，模拟电压 |  |  |  | 否 |  |
| 6.16 | 电气保护 |  |  | 反极性保护抗电磁干扰 |  |  |  | 否 |  |
| 6.17 | 防护等级 |  | ▲ | IP68，防盐水 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6.18 | 测量介质 |  |  | 液体/气体/冲击波 |  |  |  | 否 |  |
| 6.19 | 工作温度 |  |  | -70℃~120℃ |  |  |  | 否 |  |
| 6.20 | 数量 |  | ▲ | 100个 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 微型水工压力传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 量程 |  | ★ | 0-1000 MPa 表压 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7.2 | 过载 |  |  | 安全过载≥150%，极限过载≥200%（过载后传感器不损坏，不影响精度） |  |  |  | 否 |  |
| 7.3 | 使用频响 |  | ★ | 0-500MHZ |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7.4 | 灵敏度温度漂移 |  |  | ±0.005%FS/℃ |  |  |  | 否 |  |
| 7.5 | 零点温度漂移 |  |  | ±0.005%FS/℃ |  |  |  | 否 |  |
| 7.6 | 长期稳定性 |  |  | 典型：±0.01%FS/最大：±0.05%FS/年 |  |  |  | 否 |  |
| 7.7 | 振动影响 |  |  | ≤0.001%FS（X,Y,Z轴，2000Hz/g） |  |  |  | 否 |  |
| 7.8 | 绝缘电阻 |  |  | 100MΩ，1000VDC |  |  |  | 否 |  |
| 7.9 | 分辨率 |  |  | ≤0.00002kpa（无限小） |  |  |  | 否 |  |
| 7.10 | 非线性 |  |  | 0.05%FS |  |  |  | 否 |  |
| 7.11 | 上升时间 |  | ★ | ≤1us，测量超高速上升时间压力事件 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7.12 | 形状、尺寸 |  | ★ | 探针型、≤Φ0.3*5mm |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7.13 | 厚度及重量 |  | ★ | 厚度≤0.3mm，重量≤0.5g |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7.14 | 供电 |  |  | 恒流1mA~4mA,恒压5V DC~24V DC |  |  |  | 否 |  |
| 7.15 | 信号输出 |  |  | 4~20mA、1-5V DC，模拟电压 |  |  |  | 否 |  |
| 7.16 | 电气保护 |  |  | 反极性保护抗电磁干扰 |  |  |  | 否 |  |
| 7.17 | 防护等级 |  | ▲ | IP68，防盐水 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7.18 | 测量介质 |  | ▲ | 液体/气体/冲击波 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7.19 | 输出信号 |  |  | 模拟电压 |  |  |  | 否 |  |
| 7.20 | 工作温度 |  |  | -70℃~120℃ |  |  |  | 否 |  |
| 7.21 | 数量 |  | ▲ | 100个 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）30%，物资到货（服务完成）验收后付65%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%）。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于1年，保修期内开机率不低于50%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |  |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。保修期外，原软件维护仅收工时费。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供≥5天的现场使用培训和工程师培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内），维修到达现场时间≤3个工作日（京外）。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 采购实施建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采购方式 |  | ☑公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □单一来源 □询价 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 评审方法 |  | √综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺； 3.经济要求不接受企业负偏离； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |