## 采购项目商务和技术要求

按照采购单位提供的技术要求拟制。采购评审时★、▲号或无标识指标的重要程度逐级递减。★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；★及▲标识的指标，投标人须按备注要求逐条提供证明材料，备注未明确的默认提供企业承诺。

### 一、商务要求

商务要求表

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3384 |  | 项目名称 | 步行运动心肺功能评估系统 | 预算及最高限价 （万元） |  | 28.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%，验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 无 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。 |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于3人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤1小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺设备零配件供应≥8年 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 2024-JQ06-W3384 |  | 项目名称 | 步行运动心肺功能评估系统 | 预算及最高限价 （万元） |  | 28.1 |
| 序号 | 需求名称 |  |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 基本要求 |  | ★ | 适用于六分钟步行试验的应用场景 |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |
| 2 |  | 资质认证 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 医疗器械注册证 |
| 3 |  | 技术指标1 |  | ▲ | 运动心电记录仪（内置运动血压），并兼容静态心电 |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |
| 4 |  | 技术指标2 |  | ▲ | 可同时检测心电，血压，血氧，心率，具备多参数实时监测、实时记录功能 |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |
| 5 |  | 技术指标3 |  | ▲ | 心电输入阻抗值≥100兆欧 |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |
| 6 |  | 技术指标4 |  | ▲ | 共模抑制比≥120db |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |
| 7 |  | 技术指标5 |  | ▲ | 频率响应范围0.05Hz-150Hz |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |
| 8 |  | 技术指标6 |  | ▲ | 非网络/WIFI 无线远距离传输，无遮拦通讯距离≥30 米 |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |
| 9 |  | 技术指标7 |  |  | 心率测量范围：15 次/分～300 次/分，允许误差±1bpm |  |  | 否 |  |
| 10 |  | 技术指标8 |  |  | 血压可测量，测量精度： ≤5mmHg ，分辨率：1mmHg |  |  | 否 |  |
| 11 |  | 技术指标9 |  |  | 血氧测量范围：35%-100%；分辨率：1%， 精度：2-3% |  |  | 否 |  |
| 12 |  | 技术指标10 |  |  | 具有自动统计6分钟全过程运动数据心率、血压、血氧、步数及数据趋势分析功能 |  |  | 否 |  |
| 13 |  | 技术指标11 |  | ▲ | 支持六分钟步行试验过程中异常心电的实时自动及手动记录 |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |
| 14 |  | 技术指标12 |  |  | 根据患者试验检测结果，自动制定运动康复处方和医生自编辑自定义个性化运动康复处方 |  |  | 否 |  |
| 15 |  | 技术指标13 |  | ▲ | 具有自动统计步数、自动计圈及自动测算距离的功能，精准测距误差±3% |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |
| 16 |  | 技术指标14 |  | ▲ | 具有双测距探头，自动探测圈数 |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |
| 17 |  | 技术指标15 |  |  | 具有运动前后疲劳/呼吸等级自评定功能 |  |  | 否 |  |
| 18 |  | 技术指标16 |  |  | 六分钟步行试验过程中针对紧急情况，终止试验功能并出具试验报告，报告内包含试验终止前患者的各项生理参数、实际步行圈数及距离，生理参数趋势图等信息，分析试验终止原因 |  |  | 否 |  |
| 19 |  | 技术指标17 |  |  | 支持 6 分钟步行试验全程实时指导检测，设备开机自动连接，数据实时传输与实时显示、实时存储，实现精准测量、精准评估 |  |  | 否 |  |
| 20 |  | 技术指标18 |  | ▲ | 具有心率变异分析功能，并出具 HRV 分析报告，报告内包含散点图、时域与频域分析指标、RR间期分布直方图 |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |
| 21 |  | 技术指标19 |  |  | 患者完成 6 分钟步行试验后自动生成报告，报告可以打印 |  |  | 否 |  |
| 22 |  | 技术指标20 |  | ★ | 数据可单独保存，试验监测数据具有独立性、保密性 |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |
| 23 |  | 技术指标21 |  |  | 自定义报警及停止标准 |  |  | 否 |  |
| 24 |  | 工作站要求 |  |  | （软硬件要求≥i5处理器、操作Windows 64位 Win7及以上系统、≥8GB内存、≥500MB存储空间） |  |  | 否 |  |
| 25 |  | 配置要求1 |  | ★ | 6分钟步行监测分析系统软件1套 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 26 |  | 配置要求2 |  | ★ | 主机1台、配套推车1台、1台工作站 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 27 |  | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 无配套耗材 |  |  | 否 | 厂家承诺 |
| 28 |  | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 技术偏离要求 |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥总数的20%(4项），投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |