采购需求表（物资类）

| 采购计划 编号 |  | \ |  |  | 项目名称 | 手持式三维扫描仪 | 最高限价（万元） | 60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 可快速、精确地捕获物体三维数据进行模型扫描与重建,重建后可以一键导入并进行后续设计或打印工作。需配套高精度手持扫描主机、扫描辅助配件（含碳纤维标尺，反光标志点、航空防水箱、接收平台）、配套电脑、其他辅助耗材包、配套三维扫描软件、配套三维设计及三维切片软件各2套。 |  |  |  | 否 | 彩页、技术白皮书、官网或产品手册截图 |
| 2 | 基本要求：高精度手持扫描主机 |  | ★ | 三目拍照式，配备多线程激光扫描及405nm投影光源，拥有高效、标准、精细、深孔、摄影5种测量模式，扫描景深≥350 mm |  |  |  | 否 | 彩页、技术白皮书、官网或产品手册截图 |
| 3 | 配置基本要求：扫描辅助配件 |  | ★ | 含碳纤维材质的数据标尺、扫描反光标志点、正压仓室（含紫外消毒功能）、航空防水箱、接收平台（分上下两部分，下部为旋转接收平台） |  |  |  | 否 | 彩页、技术白皮书、官网或产品手册截图 |
| 4 | 配置基本要求：配套电脑 |  | ★ | 配套笔记本及嵌入式人机交互电脑，笔记本屏幕≥14寸，i7以上处理器，内存≥16G，硬盘≥500G, 嵌入式人机交互电脑≥10英寸触摸屏，可上下翻转自由调节，人体工学设计 |  |  |  | 是 | 彩页、技术白皮书、官网或产品手册截图 |
| 5 | 配置基本要求：其他辅助耗材包 |  | ★ | 含电源适配器、电源线缆、灰度掩膜、附PDMS透光膜、FEP金属卡槽、加密狗、护目镜等 |  |  |  | 否 | 彩页、技术白皮书、官网或产品手册截图 |
| 6 | 配置基本要求：配套三维扫描软件 |  | ★ | 扫描软件实时生成三角网格面，无需通过生成三维点云，再封装处理为三角网格面。 |  |  |  | 否 | 彩页、技术白皮书、官网或产品手册截图 |
| 7 | 配置基本要求：三维设计及三维切片软件 |  | ★ | 提供软件一套，对扫描的3D数据进行逆向处理，软件基于Convergent建模技术与拓扑优化技术的融合，模型切片软件对模型进行切片处理，同时可对接收平台温度、平台抬升速度、平台抬升层高、光强等参数进行全自动控制。 |  |  |  | 否 | 彩页、技术白皮书、官网或产品手册截图 |
| 8 | 扫描速度 |  | ★ | 双模式，高效模式下≥4,800,000点/秒，常规模式≥3,500,000点/秒。 |  |  |  | 是 | 彩页、技术白皮书、官网或产品手册截图 |
| 9 | 光源 |  | ★ | 二级人眼安全光源，蓝色线激光，输入功率≥60W，波长450nm。 |  |  |  | 是 | 彩页、技术白皮书、官网或产品手册截图 |
| 10 | 光源形式 |  | ★ | 3个图像CCD相机传感器与两组激光器总计132条蓝色激光线束构，交叉激光线≥25束，平行激光线≥7束，1束单独工作激光线。 |  |  |  | 是 | 彩页、技术白皮书、官网或产品手册截图 |
| 11 | 蓝色交叉线激光 |  | ★ | ≥98束蓝色交叉线激光 |  |  |  | 是 | 彩页、技术白皮书、官网或产品手册截图 |
| 12 | 投影光功率 |  | ★ | 投影功率覆盖0~30 mW /cm2，0~100%可调节 |  |  |  | 是 | 彩页、技术白皮书、官网或产品手册截图 |
| 13 | 自定位扫描 |  | ★ | 密集激光阵列≥98束，无需标志点，通过被测物表面几何特征自定位扫描。 |  |  |  | 是 | 彩页、技术白皮书、官网或产品手册截图 |
| 14 | 扫描拼接模式 |  | ★ | 扫描模式≥3种，支持拼接模式，至少包含补贴点特征拼接扫描、标志点拼接扫描，特征标志点混合拼接扫描。 |  |  |  | 是 | 彩页、技术白皮书、官网或产品手册截图 |
| 15 | 投影光源 |  | ★ | 385nm及405nm两种可选 |  |  |  | 否 | 彩页、技术白皮书、官网或产品手册截图 |
| 16 | 旋转平台 |  | ★ | 支持单次操作使用4种以上材料组合进行结构构建，用于构建多材料复杂结构。 |  |  |  | 是 | 彩页、技术白皮书、官网或产品手册截图 |
| 17 | 投影像素 |  | ★ | 不低于1920*1080像素 |  |  |  | 是 | 彩页、技术白皮书、官网或产品手册截图 |
| 18 | 温度控制 |  | ★ | 温控范围RT~50℃，热风控温。 |  |  |  | 是 | 彩页、技术白皮书、官网或产品手册截图 |
| 19 | 扫描范围 |  | ▲ | 静态扫描幅面不小于645mm*580mm。 |  |  |  | 是 | 彩页、技术白皮书、官网或产品手册截图 |
| 20 | 体积精度 |  | ▲ | 最高精度，摄影测量模式下≤0.02+0.015mm/m，标准模式下≤0.02+0.03mm/m。 |  |  |  | 是 | 彩页、技术白皮书、官网或产品手册截图 |
| 21 | 调平 |  | ▲ | 含独立机械臂，软件自动调平 |  |  |  | 否 | 彩页、技术白皮书、官网或产品手册截图 |
| 22 | 最小投影分辨率 |  | ▲ | ≤25μm |  |  |  | 是 | 彩页、技术白皮书、官网或产品手册截图 |
| 23 | 扫描方式 |  | ▲ | 多线激光移动三目拍照式，手持或机械移动夹持扫描。 |  |  |  | 否 | 彩页、技术白皮书、官网或产品手册截图 |
| 24 | 质量色谱 |  | ▲ | 质量校准功能，扫描过程对点云边缘数据质量实时评价。 |  |  |  | 否 | 彩页、技术白皮书、官网或产品手册截图 |
| 25 | 空间点距 |  | ▲ | 最小0.01mm，0.01mm~3mm可调。 |  |  |  | 是 | 彩页、技术白皮书、官网或产品手册截图 |
| 26 | 嵌入式人机交互电脑 |  | ▲ | ≥10英寸触摸屏，可上下翻转自由调节，人体工学设计； |  |  |  | 是 | 彩页、技术白皮书、官网或产品手册截图 |
| 27 | 二次开发功能 |  |  | 支持，提供SDK扩展功能，支持外部软件控制，可实现设置采样频率调整、新建与保存工程、自动化标定、自动化测量、结果自动输出等功能。 |  |  |  | 否 |  |
| 28 | 扫描精度 |  | ▲ | 双模式扫描，精细模式最高≤0.01mm |  |  |  | 是 | 彩页、技术白皮书、官网或产品手册截图 |
| 29 | 摄影测量 |  |  | 通过三目摄影测量，无需粘贴编码标志贴 |  |  |  | 否 |  |
| 30 | 工程对齐 |  |  | 多工程可在软件中一键对齐 |  |  |  | 否 |  |
| 31 | 模型修复 |  |  | 可对数据进行交互式数据修复功能，可进行手动单孔补洞，平滑等，也可自动修复。兼容第三方STL数据导入编辑修复，可生成封闭网格数据直接可用于3D打印使用。 |  |  |  | 否 |  |
| 32 | 模型编辑 |  |  | 可对扫描后的模型进行翻转法线、数据坐标系摆正，镜像、尺寸缩放等编辑。 |  |  |  | 否 |  |
| 33 | 模型交互 |  |  | 支持扫描模型一键云分享。 |  |  |  | 否 |  |
| 34 | 距离测量 |  |  | 可实现点到点，点到面，面到面直线距离测量。 |  |  |  | 否 |  |
| 35 | 数据测量 |  |  | 可一键分析扫描模型的表面积，体积等测量。 |  |  |  | 否 |  |
| 36 | 数据导出 |  |  | 可以一键导出测量分析数据。 |  |  |  | 否 |  |
| 37 | 软件功能 |  |  | 软件具备零件建模、钣金设计、装配设计、二维工程图等功能，同时借助软件中包括的工具，可以将组件设计为利用最新3D打印和增材制造技术，准备好设计并将其输出到不同的3D打印硬件和服务。 |  |  |  | 否 |  |
| 38 | 文件格式 |  |  | 支持导入模型的文件格式：STL、JPEG、JPG等 |  |  |  | 否 |  |
| 39 | 参数调节设置 |  |  | 料仓温度、平台温度、抬升速度、层高、光强，可实现全自动控制 |  |  |  | 否 |  |
| 40 | 配置要求 |  | ★ | 1.高精度手持扫描主机 2套 2.扫描辅助配件（含碳纤维标尺、反光标志点、正压仓室、航空防水箱、接收平台）2套 3.配套电脑2套 4.其他辅助耗材包2套 5.配套三维扫描软件2套 6.配套三维设计及三维切片软件2套 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 41 | 综合实力 |  |  | 产品生产企业为高新技术企业。 |  |  |  | 否 |  |
| 42 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同、物资到货验收后付95%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5% |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于5年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 是 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于2人次、2天的工程师维修培训。 |  |  |  | 是 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  |  | 是 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 |  | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥8项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，无法明确的默认由企业提供承诺； 3.经济要求不接受企业负偏离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |