### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （质保） | ★ | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时；京外维修到达现场时间≤48小时 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

- 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

- （三）物资编目编码、打码贴签要求

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于集中输液管理，监控患者给药，以及输液给药相关信息的储存 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 资质认证1 | ★ | 注射泵、输液泵、输液信息采集系统分别具备CFDA认证 | 否 | 认证材料 |
| 3 | 资质认证2 | ▲ | 注射泵、输液泵、输液信息采集系统分别具备三类CFDA认证 | 否 | 认证材料 |
| 4 | 联机功能 |  | 多通道输液工作站可实现≥2个任意输注泵模块之间并连功能，并且可以2个泵之间进行循环级联输液，能够无缝连续输液 | 否 |  |
| 5 | 数据管理 | ▲ | 可直接接入监护仪中央工作站，可实现监护仪和输液泵信息同步查看 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 6 | 注射泵速率范围 |  | ≥（0.01-2300）ml/h, 最小步进0.01ml/h | 否 |  |
| 7 | 注射泵最大允许误差 |  | ≤±1.8% | 否 |  |
| 8 | 注射泵显示屏 | ★ | ≥3.5英寸，彩色电容触摸屏，支持上下左右滑动操作 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 9 | 注射泵适用范围 | ▲ | 适用成人、小儿、新生儿 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 10 | 注射泵流量限制 |  | 能够根据药物类型设置流量软限值（报警）硬限制（停机） | 否 |  |
| 11 | 注射泵使用多种规格注射器（ml） | ▲ | 至少包含1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50ml | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 12 | 注射泵输液模式 | ▲ | 可升级PCA模式 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 13 | 注射泵阻塞处理 | ▲ | 具备阻塞疏通后自动重启输液功能 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 14 | 注射泵感控设计 | ★ | 泵体两侧无导轨设计 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 15 | 注射器安装方式 | ★ | 注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 16 | 输液泵输血功能 | ▲ | 具备 | 否 | 注册证证明文件 |
| 17 | 输液泵流量范围 |  | （0.1-2300）ml/h, 最小步进0.01ml/h | 否 |  |
| 18 | 输液泵最大允许误差 |  | ≤±4.5% | 否 |  |
| 19 | 输液泵支持肠内营养 | ▲ | 具备 | 否 | 注册证证明文件 |
| 20 | 输液泵超声探头 |  | 具备双超声气泡检测 | 否 |  |
| 21 | 输液泵感控设计 | ▲ | 泵体两侧无导轨设计 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 22 | 输液泵防水膜 | ▲ | 泵片具有防水膜，防止液体进入泵体 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 23 | 输液泵阻塞处理 |  | 具备阻塞疏通后自动重启输液功能 | 否 |  |
| 24 | 输液泵空瓶报警 | ▲ | 无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 25 | 输液泵泵门 |  | 泵门智能电动控制，可自动开关 | 否 |  |
| 26 | 报警及安全指标 |  | 工作站具有声、光及闪动符号报警功能 | 否 |  |
| 27 | 转运 | ▲ | 满足EN1789标准，适用在救护车使用 | 否 | EN1789标准证证明文件 |
| 28 | 配置需求（单台套） | ★ | 八槽位输液工作站1台，输液泵≥2台、注射泵≥6台、紧固夹≥8个、台车1台 | 否 | 厂家承诺 |
| ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥50%，投标企业技术分值为0分 ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |