### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满3年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 企业承诺 |
|  | （质保） |  |  |
| 5 | 售后服务2 | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
|  | （质保） |  |  |
| 6 | 售后服务3 | 提供使用培训和工程师原厂培训 | 企业承诺 |
|  | （质保） |  |  |
| 7 | 售后服务4 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） | 企业承诺 |
|  | （响应时间） |  |  |
| 8 | 备品备件要求（零配件） | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供 | 企业承诺 |
| 9 | 专用工具 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

- 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

- （三）物资编目编码、打码贴签要求

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

### 二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 适用于定位根尖位置，可以测量牙髓活力 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具备CFDA，同时具备CE或FDA | 否 | 相关证明材料 |
| 3 | 彩色液晶显示屏 |  | 具备 | 否 |  |
| 4 | 多频定位技术 | ★ | 具备 | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 5 | 可扩展根管治疗模块 | ▲ | 具备 | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 6 | 根尖报警线位置设定 | ★ | 具备 | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 7 | 存储程序 | ▲ | ≥3个 | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 8 | 屏幕实时显示根管针位置 | ▲ | 具备 | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 9 | 牙髓活力无痛测量模式 |  | 具备 | 否 |  |
| 10 | 牙髓活力测定速度 |  | ≥9档 | 否 |  |
| 11 | 测试戴冠牙功能 |  | 具备 | 否 |  |
| 12 | 电流脉冲可调节 |  | 具备 | 否 |  |
| 13 | 主机重量 |  | ≤1kg | 否 |  |
| 14 | 主机尺寸 |  | ≤高100mm；宽100mm；长110mm | 否 |  |
| 15 | 配置需求（每套） | ★ | 主机一套、患者导线一套、牙根管长度测定探针一套、锉夹一套、牙髓活力探测针一套、唇钩一套。 | 否 | 企业承诺 |
| ▲标识的指标负偏离≥15项，投标企业技术分值为0分； ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥15项，投标企业技术分值为0分； ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理; ★和▲标识的指标均需投标企业提供证明材料、此表未明确要求证明材料类型的投标企业可提供有效的证明材料。 |  |  |  |  |  |