### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格后付95%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满3年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 企业承诺 |
|  | （质保） |  |  |
| 5 | 售后服务2 | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
|  | （质保） |  |  |
| 6 | 售后服务3 | 提供使用培训和工程师原厂培训3次 | 企业承诺 |
|  | （质保） |  |  |
| 7 | 售后服务4 | 维修到达现场时间≤1个工作日 | 企业承诺 |
|  | （响应时间） |  |  |
| 8 | 备品备件要求（零配件） | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供 | 企业承诺 |
| 9 | 专用工具 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

- 物资编目编码、打码贴签要求

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

### 二、技术要求

| 项目名称 |  | 口腔X线牙片机 |  | 最高限价（万元） | 44.3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于口腔复杂牙体牙髓疾病、牙周疾病，关节疾病，气道测量及口腔种植的显微治疗及手术 |  |  | 否 | 企业承诺或产品彩页或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备CFDA，同时具备CE或FDA |  |  | 否 | 注册证 |
| 3 | 管电压 |  | 最低≤60KV，最大≥90KV |  |  | 否 |  |
| 4 | 管电流 |  | 最低≤3.5mA，最大≥13.5mA |  |  | 否 |  |
| 5 | 双球管设计 | ★ | 符合（可通过拍摄界面控制2个球管交替工作） |  |  | 否 | 企业承诺或产品彩页或技术白皮书 |
| 6 | 焦点 |  | ≤0.5mm |  |  | 否 |  |
| 7 | 固定阳极 |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 8 | 曝光方式 | ★ | 脉冲X射线 |  |  | 否 | 企业承诺或产品彩页或技术白皮书 |
| 9 | 开放式定位 |  | 具备（方便轮椅患者直接推入拍摄） |  |  | 否 |  |
| 10 | CMOS探测器尺寸 | ★ | ≥145mm*110mm |  |  | 否 | 企业承诺或产品彩页或技术白皮书 |
| 11 | 图像分辨率(Lp/mm) |  | ≥3.1LP/MM |  |  | 否 |  |
| 12 | 探测器高度(mm) | ★ | ≥1450 |  |  | 否 | 企业承诺或产品彩页或技术白皮书 |
| 13 | 射线过滤 |  | ≥3mmAL |  |  | 否 |  |
| 14 | 发生器最大功率 |  | ≤1500W |  |  | 否 |  |
| 15 | 可翻转式镜面设计 |  | 操作人员和患者能同时多角度观察激光线定位 |  |  | 否 |  |
| 16 | 定位工具 |  | ≥5种（具备常规颌托支架，下颌托，无牙颌支架、TMJ定位支架、头夹） |  |  | 否 |  |
| 17 | 可调环抱头夹 |  | 符合（非两点或三点头夹装置） |  |  | 否 |  |
| 18 | 定位激光线 |  | ≥3条（水平、中线、尖牙线） |  |  | 否 |  |
| 19 | 视野模式 |  | ≥4种 |  |  | 否 |  |
| 20 | 模拟种植品牌数量 |  | ≥80种 |  |  | 否 |  |
| 21 | 去金属伪影功能 |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 22 | 成像自动纠错功能 |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 23 | 影像预览功能 | ★ | 具备 |  |  | 否 | 企业承诺或产品彩页或技术白皮书 |
| 24 | 调节拍摄焦点功能 | ★ | 具备 |  |  | 否 | 企业承诺或产品彩页或技术白皮书 |
| 25 | 气道模拟功能 | ★ | 具备，可计算气道容积和最小横截面积 |  |  | 否 | 企业承诺或产品彩页或技术白皮书 |
| 26 | 关节模式和气道测量模式 |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 27 | 射线量 |  | ≤5uSv |  |  | 否 |  |
| 28 | 图像显示模式 |  | ≥4（气道图，牙列图，TMJ图，鼻窦图等） |  |  | 否 |  |
| 29 | 扫描时间 |  | 成人模式≤9s / 儿童模式≤9s / 儿童测量≤3.5s |  |  | 否 |  |
| 30 | 重建时间 |  | ≤30秒 |  |  | 否 |  |
| 31 | 灰阶 |  | ≥14比特 |  |  | 否 |  |
| 32 | TMJ和上颌窦拍摄模式 |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 33 | 全口牙片显示模式 |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 34 | 视图软件支持牙片及三维图像阅览 | ★ | 具备 |  |  | 否 | 企业承诺或产品彩页或技术白皮书 |
| 35 | 影像处理软件 | ★ | 可用于口腔影像板扫描仪 |  |  | 否 | 企业承诺或产品彩页或技术白皮书 |
| 36 | 多层面成像模式 | ★ | 具备 |  |  | 否 | 企业承诺或产品彩页或技术白皮书 |
| 37 | 免费DICOM、PACS、RIS接口 |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 38 | 免费软件端口数量 |  | ≥100个 |  |  | 否 |  |
| 39 | 设备最小运行空间 | ★ | ≤长2450mm*宽2250mm*2550mm |  |  | 否 | 企业承诺或产品彩页或技术白皮书 |
| 40 | 设备总重量 | ★ | ≤300kg |  |  | 否 | 企业承诺或产品彩页或技术白皮书 |
| 41 | 配套专业软件 |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 42 | 配置要求（至少包括但不限于） | ★ | 1、X射线球管及高压发生器1个 2、高精度准直器1个 3、CMOS平板探测器( 全景专用)1个 4、CMOS平板探测器( 头颅侧位专用 )1个 5、DICOM传输/存储/打印1个 |  |  | 否 | 企业承诺或产品彩页或技术白皮书 |
| 43 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，相关费用由投标方承担。 |  |  | 否 | 企业承诺或产品彩页或技术白皮书 |
| ▲标识的指标负偏离≥1项，投标企业技术分值为0分； ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥27项，投标企业技术分值为0分； ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理; ★和▲标识的指标均需投标企业提供证明材料、此表未明确要求证明材料类型的投标企业可提供有效的证明材料。 |  |  |  |  |  |  |  |