- 采购需求表（物资类）

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1367 |  |  | 项目名称 | 血浆速冻机 | 最高限价（万元） | 80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 用于血站或医疗机构对血浆制品的速冻处理 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 具备NMPA医疗器械注册证 |  |  |  | 否 | 医疗器械注册证 |
| 3 | 技术指标1 |  | ★ | 制冷方式：制冷方式：采用高性能平板接触式，上下冷板（双平板）需有独立的制冷系统，血浆袋置于上下冷板之间以达到快速冷冻 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书 |
| 4 | 技术指标2 |  | ▲ | 单个冷板面积（内径有效制冷面积）：长1100mm±10mm×宽630mm±10mm |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书 |
| 5 | 技术指标3 |  | ▲ | 要求有上下两层速冻仓，且每个速冻仓均可独立实现对血浆速冻操作，互不影响 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书 |
| 6 | 技术指标4 |  | ▲ | 冷板运动控制：为保证冷板运动距离有精度保证，运动方式由电机控制，不接受气动控制，下层上冷板固定，下冷板上下移动；确保血浆速冻时血浆袋不被冷板压破 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书 |
| 7 | 技术指标5 |  | ▲ | 冷板温度：速冻机空载运行时上下冷板温度≤-65℃；（须提供省级或以上医疗器械质量监督部门检测报告 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书 |
| 8 | 技术指标6 |  | ▲ | 速冻时间：满载血袋（200ml）中心温度下降到-30℃≤30min |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书，需提供实体图片 |
| 9 | 技术指标7 |  | ★ | 标准容量（非叠加摆放）：，最小冻结量≥ 60袋（200ml）/次 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书，需提供实体图片 |
| 10 | 技术指标8 |  | ▲ | 质控监测功能：速冻机上下冷板具有温度探测功能，且上下冷板温度差异小于±1℃；当上下冷板温度差异大于±1℃，速冻机由故障报警提示 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书 |
| 11 | 技术指标9 |  | ▲ | 操作显示：要求采用中文操作界面，windows操作系统，配备彩色触摸屏，触摸屏 ≥ 7英寸 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书 |
| 12 | 技术指标10 |  | ▲ | 质控方式：需采用模拟血浆质控袋方式，模拟血浆质控袋内置温控探头能探测模拟血浆质控袋核心温度，以确保血浆速冻结果的准确性和真实性 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书，需提供实体图片 |
| 13 | 技术指标11 |  | ▲ | 冷板质量：要求采用特制合金面板，材质要好，不生锈，不变形，抗腐蚀，降温传导快、均匀 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书 |
| 14 | 技术指标12 |  | ▲ | 前面仓门开放取放血浆，其他三面通过箱体封闭，防止速冻仓进入空气过多产生结霜粘袋现象 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书 |
| 15 | 技术指标13 |  |  | 除霜方式：要求除霜无需待机，可自动启动除霜功能，除霜时间≤ 15分钟 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书 |
| 16 | 技术指标14 |  |  | 箱体散热：速冻机主体前面板、后面板选用ABS面板（非金属面板），室外机需具有良好的通风设计，保证内置的冷凝器、压缩机等原件快速散热，有效降低故障率 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书 |
| 17 | 技术指标15 |  |  | 数据溯源：要求所有数据可溯源，并对速冻时的模拟血浆袋核心温度及上、下冷板的温度进行动态测试及分析，结果可自动保存，以便于质量管理和数据溯源，能椐需求能将相应数据打印 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书 |
| 18 | 技术指标16 |  | ▲ | 冷板技术：要求采用柔性接触技术，确保血浆袋受冷均匀 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书 |
| 19 | 技术指标17 |  | ▲ | 压缩机：要求有两台独立的压缩机分别对对应的速冻仓制冷；采用进口双级压缩机，环保制冷剂 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书 |
| 20 | 技术指标18 |  |  | 安装方式：分体机设计安装，要求压缩机冷凝器与主机分离，压缩机及冷凝系统安装在室外 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书 |
| 21 | 技术指标19 |  |  | 速冻机安装团队需具有机电设备安装工程专业承包三级资质证书，保障设备安装质量和售后服务质量 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书 |
| 22 | 技术指标20 |  |  | 配置专用推车：要求推车工作面有滚轮，便于便捷推送血浆袋托盘进入速冻仓 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书 |
| 23 | 技术指标21 |  |  | 安全操作：具有红外线感应防夹手功能，速冻仓闭合采用单手点触式操作，无需双手长期按键操作，并能有效避免操作人员速冻机操作过程中手被上下冷板夹手冻伤，操作简便安全 |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书 |
| 24 | 技术指标22 |  |  | 环保要求：整机功率≤ 10KW，室内噪音≤ 50dB |  |  |  | 否 | 产品宣传彩页或说明书 |
| 25 | 配置要求1 |  | ★ | 双层平板血浆速冻机一台套、扫描枪一把、冷冻托盘推车一件、冷冻托盘2个、说明书一本、简要操作规程一份、合格证一张、模拟血浆袋（200毫升5袋）、热传导垫一套 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 26 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付96%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余4%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  |  | 升级与软件维护：保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护由供应商提供报价。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务5 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤1小时，维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤2个工作日（京外） |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |