商务要求（商务条款均为实质性条款，不接受负偏离）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格后付95%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 质保期满后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 企业承诺 |
| （质保） |
| 6 | 售后服务2 | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| （质保） |
| 7 | 售后服务4 | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 企业承诺 |
| （响应时间） |
| 8 | 备品备件要求（零配件） | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供。 | 企业承诺 |
| 9 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |
| 10 | 知识产权 | 供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |

### 技术要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（物资类） | | | | | | | | | |
| 项目编号 | | 2024-JQ06-W1371 | | | 项目名称 | 电子十二指肠镜系统 | 最高限价（万元） | 198 | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数 性质 | 需求具体内容 | | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
|
| 技术要求 | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 用于对十二指肠的观察、诊断与治疗 | | | | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 2 | 标准规范 | | ★ | 具有CFDA认证，同时具备FDA或CE认证 | | | | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 3 | 图像处理装置 | |  |  | | | |  |  |
| 3.1 | 信号输出 | | ▲ | 至少具备SDI、DV、DVI等 | | | | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 3.2 | 色调调节 | | ▲ | 红色调节：≥±4档·蓝色调节：±4档·色度调节：±4档 | | | | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 3.3 | 测光模式 | |  | 至少具备自动测光、峰值测光和平均测光等模式 | | | | 否 |  |
| 3.4 | 焦距模式 | | ▲ | 具备 | | | | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 3.5 | PIP功能 | | ▲ | 具备 | | | | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 4 | 液晶监视器 | |  |  | | | |  |  |
| 4.1 | 分辨率 | | ★ | 4K | | | | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 4.2 | 尺寸 | |  | ≥26英寸 | | | | 否 |  |
| 4.3 | 输入端口 | | ▲ | 至少具备SDI，Display Ports，HDMI等端口 | | | | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 4.4 | 翻转模式 | |  | 具备 | | | | 否 |  |
| 5 | 电子胃镜 | |  |  | | | |  |  |
| 5.1 | 视野角 | | ▲ | 常规观察≥140°、放大观察≥80° | | | | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 5.2 | 景深 | |  | 常规观察7mm-100mm、放大观察1.5mm-3mm | | | | 否 |  |
| 5.3 | 工作长度 | | ▲ | ≤ 1050mm | | | | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 5.4 | 光学放大功能 | | ★ | 具备 | | | | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 5.5 | 防水式接头 | |  | 具备 | | | | 否 |  |
| 5.6 | 特殊光观察 | |  | 具备 | | | | 否 |  |
| 6 | 电子十二指肠镜 | |  |  | | | |  |  |
| 6.1 | 视野角 | |  | ≥100° | | | | 否 |  |
| 6.2 | 插入部外径 | | ▲ | ≤ 11.3mm | | | | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 6.3 | 工作长度 | | ▲ | 1240mm | | | | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 6.4 | 视野方向 | | ▲ | 后方斜视≥90° | | | | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 6.5 | 抬钳器 | |  | 具有内置V型槽 | | | | 否 |  |
| 6.6 | 器械通道直径 | |  | ≥4.2mm | | | | 否 |  |
| 7 | 配置要求（包含但不限于） | | ★ | 主机1台，光源1台，液晶监视器1台，台车1台 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 配置要求（包含但不限于） | | ★ | 电子胃镜1套，电子十二指肠镜1套 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 验收标准方法 | | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，费用由投标方承担。 | | | | *否* | 企业承诺 |
| 3 | 技术偏离要求 | | ▲标识的指标负偏离≥8项，投标企业技术分值为0分 | | | | | | |
| ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥15项，投标企业技术分值为0分 | | | | | | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；   1. ★及▲标识的指标，无法明确的默认由企业提供承诺；   3.经济要求不接受企业负偏离。 | | | | | | | | | |