## Sheet1
采购需求表（物资类）
|  |  |  | 项目名称 | Nd.YAG激光牙科治疗机 | 最高限价（万元） | 49.8
序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 适用于牙周袋清创、牙龈瘤切割、种植体周围炎、根管治疗、黏膜病、牙龈美学等；利用Nd.YAG激光对血红蛋白、黑色素吸收和穿透深度大的特性，达到组织瞬间气化、凝固止血、消炎杀菌的效果 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  |  | 否 | 医疗器械注册证认证证书影印件
3 | 激光器类型 |  | Nd:YAG固体激光器，激光器为固定晶体，激光发生器设置在主机 |  |  |  | 否
4 | 激光波长 | ▲ | 激光波长>900nm |  |  |  | 是 | 产品技术要求
5 | 脉冲宽度 | ▲ | 120μs（±20%） |  |  |  | 否 | 产品技术要求
6 | 工作模式 | ▲ | 脉冲激光+水雾同步输出 |  |  |  | 否 | 产品技术要求
7 | 激光传导方式 |  | 光纤传导 |  |  |  | 否
8 | 光纤及光纤直径 |  | 0.6mm |  |  |  | 否
9 | 激光输出方式 |  | 脉冲波、连续波 |  |  |  | 否
10 | 光纤及工作尖切换方式 |  | 手动切换 |  |  |  | 否
11 | 最大重复频率 | ▲ | ≤60Hz |  |  |  | 否 | 产品技术要求
12 | 水汽内置 | ▲ | 具备 |  |  |  | 否 | 产品技术要求
13 | 安全控制系统 |  | 具备 |  |  |  | 否
14 | 手柄 |  | 耐高温金属材质，手柄内置水气管路。 |  |  |  | 否
15 | 配置要求1 | ★ | 主机1台 |  |  |  | 否 | 企业承诺
16 | 配置要求2 | ★ | 手柄2个、激光防护眼镜2副、激光防护眼罩2个、激光引导头100个、光纤剥皮刀1把、光纤切削刀1把、光纤1根 |  |  |  | 否 | 企业承诺
17 | 配套耗材 | ★ | 配套耗材 |  |  |  | 否 | 企业承诺（耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。）
18 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%）。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 无 |  |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。 |  |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺）
6 | 售后服务2 | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 | ★ | 提供不少于2人次、1天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺设备零配件供应≥8年 |  |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺