## 采购项目商务和技术要求

按照采购单位提供的技术要求拟制。采购单位根据项目实际情况及各项指标的重要程度，在序号列逐条进行标识（标识包含：“★”、“▲”或“无标识”）。采购评审时★、▲号或无标识指标的重要程度逐级递减，★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；

★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于观察支气管是否有异物或分泌物，吸痰、疏通气道 | 否 | *技术白皮书 或产品技术要求或企业承诺* |
| 2 | ※标准规范 | ★ | 具备NMPA认证。 | 否 | *医疗器械注册证认证证书影印件* |
| 3 | 成像方式 |  | 纤维导像束成像 | 否 |  |
| 4 | 先端外直径 | ▲ | ≤5.1mm | 否 | *产品自声明文件或企业承诺* |
| 5 | 插入部外径 |  | ≤5.2mm | 否 |  |
| 6 | 活检钳道 |  | ≥2.6mm | 否 |  |
| 7 | 冷光源 | ▲ | 自带LED照明灯≥600Lm | 否 | *产品自声明文件或企业承诺* |
| 8 | 视野角度 | ▲ | ≥95° | 否 | *产品自声明文件或企业承诺* |
| 9 | 视野深度 |  | ≥(3-50)mm | 否 |  |
| 10 | 有效长度 |  | ≥600mm | 否 |  |
| 11 | 弯曲角度 | ▲ | 向上≥160°；向下≥130° | 否 | *产品自声明文件或企业承诺* |
| 12 | 冷光源 电池续航 |  | ≥3小时 | 否 |  |
| 13 | 消毒方式 | ▲ | 兼容多种消毒方式，至少包含全浸泡消毒，全防水式设计 | 否 | *产品自声明文件或企业承诺* |
| 14 | 报警及安全指标 |  | 设备指标异常提示或安全报警声、光指示 | 否 |  |
| 15 | 配置需求 | ★ | 纤维支气管内窥镜1套、LED照明灯1件、测漏器≥3套、吸引按钮≥3个；嵌帽≥3包（每包≥10个），清洁刷≥5把 | 否 | *产品自声明文件或企业承诺* |
| 16 | 配套耗材（试剂）要求 | ★ | 无配套耗材（试剂） | 否 | *产品自声明文件或企业承诺* |
| 17 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | 否 | *产品自声明文件或企业承诺* |
| 经济要求 | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | *企业承诺* |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | *企业承诺* |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 无 | 否 | *企业承诺* |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | *企业承诺* |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于5年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。 | 否 | *企业承诺* |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | *企业承诺* |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于2人次、5天的工程师维修培训。 | 否 | *企业承诺* |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤24小时，维修到达现场时间≤48小时。 | 否 | *企业承诺* |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺设备零配件供应≥8年 | 否 | *企业承诺* |
| 10 | 专用工具 | ★ | 描述应提供的配套专修工具或使用工具 | 否 | *企业承诺* |
| 11 | 保密要求 | ★ | 无 | 否 | *企业承诺* |
| 12 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 否 | *企业承诺* |
| 13 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | *企业承诺* |
| ★标识的指标负偏离≥1项，投标企业按无效报价处理  ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分  ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 | | | | | |