|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表 | | | | | | | | | | |
| **项目**  **编号** | | 2024-JQ06-F5063 | | | **项目**  **名称** | 富士蓝光加长肠镜CC-760R-V/I | **最高限价**  **（万元）** | | | 99.6 |
| **序号** | **需求名称** | | **参数性质** | **需求具体内容** | | | | **是否量化** | **备注** | |
| **技术要求** | | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 适配富士内窥镜VP-7000主机，用于直肠、乙状结肠、大肠的观察、诊断和治疗 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 标准规范 | | ★ | 具备医疗器械注册证 | | | | 否 | 医疗器械注册证 | |
| 4 | 图像传感器 | | ▲ | 百万像素CMOS图像传感器 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 5 | 特殊光 | | ▲ | 具备≥4种的特殊光观察模式 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 6 | 视野方向 | |  | 0°（直视） | | | | 否 |  | |
| 7 | 视野角 | |  | ≥170° | | | | 否 |  | |
| 8 | 观察景深 | |  | ≥（2-100）mm | | | | 否 |  | |
| 9 | 先端部直径 | |  | ≤12.0mm | | | | 否 |  | |
| 10 | 软性部直径 | |  | ≤12.0mm | | | | 否 |  | |
| 11 | 弯曲角度 | |  | 上：≥180°、下：≥180°、左≥160°、右≥160° | | | | 否 |  | |
| 12 | 钳道直径 | | ★ | ≥3.8mm | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 13 | 工作长度 | | ▲ | ≥1520mm | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 14 | 全长 | |  | ≥1840mm | | | | 否 |  | |
| 15 | 前射水 | |  | 具备 | | | | 否 |  | |
| 16 | 硬度可调 | |  | 具备 | | | | 否 |  | |
| 17 | 精准传导 | |  | 具备 | | | | 否 |  | |
| 18 | 顺应插入 | |  | 具备 | | | | 否 |  | |
| 19 | 配置要求1 | | ★ | 电子下消化道内窥镜（加长肠镜）数量2根 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 20 | 配套耗材 （试剂）要求 | | ★ | 非封闭耗材（试剂） | | | | 否 | 厂家承诺 | |
| 21 | 验收标准方法 | | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| **经济要求** | | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | | ★ | 无 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 4 | 产品包装和运输要求 | | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 5 | 售后服务1 （质保） | | ★ | 保修年限不低于2年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。 | | | | 否 | 原厂授权(企业承诺) | |
| 6 | 售后服务2 （质保） | | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 7 | 售后服务3 （质保） | | ★ | 提供不少于2人次、1天的工程师维修培训。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤8小时。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | | ★ | 由供应商承诺设备零配件供应≥8年 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| **采购实施建议** | | | | | | | | | | |
| 4 | 供应商资格 | | 需具备医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证 | | | | | | | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺； | | | | | | | | | | |