## 采购项目商务和技术要求

- 按照采购单位提供的技术要求拟制。采购评审时★、▲号或无标识指标的重要程度逐级递减。★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；★及▲标识的指标，投标人须按备注要求逐条提供证明材料，备注未明确的默认提供企业承诺。

### 一、商务要求(均为实质性响应条款，不允许负偏离)

| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1441 |  | 项目名称 | 主动脉球囊反搏仪 | 项目预算及 最高限价（万元） |  | 130.00 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 是 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 无 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限≥3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。 |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、5天的工程师维修培训。 |  |  | 是 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  | 是 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺设备零配件供应≥8年 |  |  | 是 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 2024-JQ06-W1441 |  |  | 项目名称 | 主动脉球囊反搏仪 | 项目预算及 最高限价（万元） | 130.00 |  |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ▲ | 在心脏舒张期开始给球囊充气，增加冠脉的灌注，在心脏舒张期结束给球囊放气，减轻心脏的后负荷。 |  |  | 否 | 产品说明书 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证 |
| 3 | 技术指标1 |  |  | 驱动器为步进式马达钛合金风箱或螺旋泵，可连续运转无易损件。 |  |  | 否 |  |
| 4 | 技术指标2 |  |  | 具备增压系统，保证球囊的充放气更快速； |  |  | 否 |  |
| 5 | 技术指标3 |  |  | 数字化充气容积控制，可调范围0.5ml－50ml，最小调节单位≤0.5ml。 |  |  | 是 |  |
| 6 | 技术指标4 |  |  | 持续运转保证充气和放气的压力，气路部分完全封闭，保证了内部氦气的纯度。 |  |  | 否 |  |
| 7 | 技术指标5 |  |  | 在反搏比例为1:1时≥200次/分的反搏 |  |  | 是 |  |
| 8 | 技术指标6 |  |  | 触发模式包括QRS波规范窦率触发、快速心率触发、心律不齐触发、心房起搏器触发、心室（全心）起搏器触发、动脉压力触发和内置触发。 |  |  | 否 |  |
| 9 | 技术指标7 |  |  | 内置触发起始为80次/分，(40-120)可调整 |  |  | 是 |  |
| 10 | 技术指标8 |  |  | 具有氦气泄漏自动侦测功能，能在一个工作周期内侦测出漏气，机器延迟充气并抽回球囊内部气体，保证球囊处于放气状态。 |  |  | 否 |  |
| 11 | 技术指标9 |  |  | 设备可移动。内置蓄电池，充满后工作≥90分钟。 |  |  | 是 |  |
| 12 | 技术指标10 |  |  | ≥10英寸触摸显示屏，可旋转和升降 |  |  | 是 |  |
| 13 | 技术指标11 |  |  | 分色分区域显示，显示内容包括基本生理参数（心率，收缩压，舒张末压，反搏压，平均动脉压），心电图、动脉压力、球囊压力波形，实际充放气量，报警信息，氦气状态，蓄电池状态； |  |  | 否 |  |
| 14 | 技术指标12 |  |  | 可中文/英文根据需要选择； |  |  | 否 |  |
| 15 | 技术指标13 |  |  | 上机导航操作，一键启动。 |  |  | 否 |  |
| 16 | 技术指标14 |  |  | 充气点、放气点自动调整，在心电和压力图上有对应的标识。机器可全自动准确选择充气点和放气点、并且在反搏过程中不间断完成自动校准 |  |  | 否 |  |
| 17 | 技术指标15 |  |  | 在自动操作模式下，可以实现各个心电导联信号的自动转换，可以实现心电和压力触发模式的自动转换，自动调整充放气时间。 |  |  | 否 |  |
| 18 | 技术指标16 |  |  | 手动操作模式下预设基本参数，可调整参数，达到个性化治疗 |  |  | 否 |  |
| 19 | 技术指标17 |  |  | 声光报警显示，提示报警内容；设有报警区域，颜色区别报警级别；报警可回顾 |  |  | 否 |  |
| 20 | 技术指标18 |  |  | 辅助比率设计：1:1，1:2，1:4，1:8或1:1；1:2；1:3。 |  |  | 否 |  |
| 21 | 技术指标19 |  |  | 具备抗高频电刀干扰功能 |  |  | 否 | 产品说明书 |
| 22 | 配置要求1 |  | ★ | 主机1台，显示器1个，ECG导联线1条，压力线1条，氦气瓶（容量≥500PSI)1个 |  |  | 是 | 企业承诺 |
| 23 | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 封闭耗材 |  |  | 否 | 厂家承诺及注册证 |
| 24 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 技术偏离要求 |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |
| 2 |  | 供应商资格 |  | 需具备医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证 |  |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 主动脉球囊反搏仪 |  |  |  |  |  |
| 封闭耗材（试剂） 描述 | 主动脉内球囊反搏导管及附件应与设备为同一品牌或为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 主动脉内球囊反搏导管及附件 | 导管外径7-8Fr，球囊容积20-50ml，球囊长度230-270mm | 130 | 套 | 130 |  |

- 注：

- 1.所投产品提供的耗材按医疗器械管理的，须提供相应的医疗器械注册证或备案凭证复印件；

- 2.所投产品，需投标人根据设备配套情况全规格型号报价；

- 3.预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关；

- 4.最高限价为采购单位预估2年用量与市场调查品牌平均单价的乘积；

- 5.本项目为封闭耗材，若所投设备配套耗材不符合封闭耗材（试剂）描述，视为无效投标。