### 一、商务要求（均为实质性响应条款，不接受负偏离）

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 二、技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目编号 | 2024-JQ06-W3179 |  | 项目名称 | 持续葡萄糖监测系统 | 最高限价（万元） | 23.4 |  |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于获取皮下组织间液的葡萄糖浓度 |  |  | 否 | 注册证 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具有NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证 |
| 3 | 实时监测血糖 |  | 具备实时监测显示血糖数据，全天≥288个血糖值（≤5分钟自动记录并显示1个数值） |  |  | 否 |  |
| 4 | 精准度 | ★ | MARD%≤8.5% |  |  | 否 | 彩页 |
| 5 | 发送器与传感器连接方式 | ▲ | 独立分体式连接 |  |  | 否 | 说明书 |
| 6 | 低血糖检出率 |  | ≥90% |  |  | 否 |  |
| 7 | 葡萄糖检测范围 |  | 2.2mmol/L-22.2mmol/L |  |  | 否 |  |
| 8 | 高、低血糖预测报警 | ▲ | ≥10min提前预警（高血糖、低血糖） |  |  | 否 | 说明书 |
| 9 | 传感器植入部位 |  | 上臂和腹部 |  |  | 否 |  |
| 10 | 校准提示 | ▲ | 可在指定时间范围内设置校准到期提示 |  |  | 否 | 说明书 |
| 11 | 五角模型报告 |  | 具备五角模型报告，可通过五个维度全面展示患者血糖情况方便对比（平均血糖，TOR目标范围外时间，变异系数，低血糖强度，高血糖强度） |  |  | 否 |  |
| 12 | 专业版本报告 |  | 具备专业版报告，分别为：每日血糖报告、餐食叠加报告、多日叠加报告、QA报告、AGP报告、五角模型报告、医生注释报告（医生可结合电子报告报告书写备注诊断） |  |  | 否 |  |
| 13 | 防水 | ▲ | ≥IPX8 |  |  | 否 | 说明书 |
| 14 | 设置高、低血糖值及报警暂停 | ▲ | 具备设置高、低血糖值报警暂停功能 |  |  | 否 | 说明书 |
| 15 | 事件记录功能 |  | 记录血糖、胰岛素用药、进食、运动等事件 |  |  | 否 |  |
| 16 | 血糖显示时间间隔形式 | ▲ | 显示时间间隔分别为：3h、6h、12h 、24h，支持在3h、6h、12h 、24h之间进行切换分析血糖 |  |  | 否 | 说明书 |
| 17 | 设定高血糖，低血糖值提醒设置 | ▲ | 可分为全天与白天和夜晚采用不同的设置（白天和夜晚以及全天，2种设置） |  |  | 否 | 说明书 |
| 18 | 发送器电池类型 | ▲ | 可充电锂电池 |  |  | 否 | 说明书 |
| 19 | 发送器清洁方式 | ▲ | 可浸泡清洗 |  |  | 否 | 说明书 |
| 20 | 发送器故障排查 |  | 具备自检功能 |  |  | 否 | 说明书 |
| 21 | 发送器电量状态 |  | 可实时查看 |  |  | 否 |  |
| 22 | 使用年龄 | ★ | 18-70岁患者 |  |  |  | 注册证或说明书 |
| 23 | 配置要求 | ★ | 持续葡萄糖监测系统13套（每套包含发送器1个和充电器1个） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 25 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材 |  |  | 否 | 厂家承诺及 注册证 |
| ▲标识的指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分; ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥13项，投标企业技术分值为0分; ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理; ★和▲标识的指标均需投标企业提供证明材料、此表未明确要求证明材料类型的投标企业可提供有效的证明材料。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 持续葡萄糖监测系统 |  |  |  |  |  |
| 封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 传感器 | / | 1500 | 个 | 111 |  |