- 采购需求表（物资类）

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1368 |  |  | 项目名称 | 全自动酶免分析仪 | 最高限价（万元） | 170 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 全自动完成酶联免疫实验中样本处理之后的实验步骤，包括孵育、洗板、试剂分配、读数等；完全开放酶免试剂系统，可同时运行至少15块实验微板。 |  |  |  | 否 | 技术白皮书，产品彩页，说明书 |
| 2 | 资质认证 |  | ★ | 1、具有CE认证；2、投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照及开户许可证，且具有履行合同所必需的设备的生产厂家或经销商；3、投标供应商具备《医疗器械经营许可证》 |  |  |  | 否 | CE认证证书，营业执照，医疗器械经营许可证 |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）、报警及安全要求、不良事件情况等 |  |  |  | 否 |  |
| 3.1 | 控温孵育槽 |  | ★ | 1、孵育槽位采用前后两层塔式紧凑设计，孵育塔可自动升降；2、孵育槽数量≥15个，控温孵育槽不能与室温孵育槽及加标本位共用，避免影响实验结果准确性；每个孵育槽位具备独立的加热元件，温度传感器和过温保护装置；3、控温模式采用上下同时加温孵育方式（非底层加热），实验微板与加热元件或导热部件不直接接触，具备避光和防冷凝功能，每个孵育槽均可独立控温；4、升温模式≥3种，符合不同实验对加热速度的需求；5、可对每个实验的孵育温度及时间进行监控设置，如超出设定温度范围和时间，则报警中止实验，并有追踪记录，以保证实验结果的有效性。 |  |  |  | 否 | 技术白皮书，产品彩页，说明书 |
| 3.2 | 常温孵育槽 |  |  | 1、塔式结构孵育槽；孵育槽数量≥5个，与温控孵育槽相互独立；每个孵育槽具备独立温度监测、避光功能；2、具有对室温温度上、下限设定及孵育时间设定功能，如超限则自动报警，如运行中超出设定参数范围，则自动中止实验，并给出追踪报告； |  |  |  | 否 |  |
| 3.3 | 洗板模块 |  |  | 2个，可同时洗涤2块微板，机内并行工作； |  |  |  | 否 |  |
| 3.4 | 洗板单元 |  | ★ | 1、洗板头均为注液针和吸液针独立双针设计，单个洗板头注液针数量≥24个，吸液针数量≥24个；2、洗板位正下方有24路探测装置，洗板时实时监控对应每个微板的注液量及残留量；且洗板头无需移动到其他位置，即可进行堵针探测； |  |  |  | 否 | 技术白皮书，产品彩页，说明书 |
| 3.5 | 试剂瓶性能 |  |  | 1、试剂瓶性能≥100ml;2、均配置防挥发盖便于试剂保存，仪器可自动识别试剂瓶盖位置（关闭/打开）状态；3、条码主动识别试剂种类，无需物理定位，可动态更换； |  |  |  | 否 |  |
| 3.6 | 试剂分配能力 |  | ★ | 1、注射器容量≥20ml，可原位回收；2、分配过程监控：分配前的试剂量确认，分配过程中的异常报警；3、可同时分配3种不同试剂于3块微板上，速度≤60秒/板（在100ul时）； |  |  |  | 否 | 技术白皮书，产品彩页，说明书 |
| 3.7 | 微板传输 |  | ★ | 微板在全部功能模块之间的传递均采用托架承载，并通过轨道转运模式，保证全程无掉板； |  |  |  | 否 | 技术白皮书，产品彩页，说明书 |
| 3.8 | 光学系统 |  |  | 8通道检测系统；采用LED光源，光源数量≥4；每个波长滤光片配置对应一个独立LED光源，某个光源损坏不影响其他光源检测； |  |  |  | 否 |  |
| 3.9 | 吸光度准确性和重复性 |  |  | 1、在[0.000-2.000A]范围内，吸光度准确度不超过±（0.5%×标示值+0.005A）；在（2.000-3.000A）范围内，吸光度准确度不超过±1%×标示值；2、重复性测量的变异系数CV≤0.3%； |  |  |  | 否 |  |
| 3.10 | 暂停功能 |  |  | 1、硬件暂停触发装置≥2；2、仪器保护盖被打开，触发传输机构瞬时停止运动，关上仪器保护盖，传输机构自动恢复运动；3、按下仪器暂停键，仪器所有运动部件停止运动并可通过软件操作恢复仪器运行； |  |  |  | 否 |  |
| 3.11 | 功率和仪器尺寸 |  |  | 功率≤900VA，仪器长度≤1470mm,宽度≤680mm，高度≤810mm; |  |  |  | 否 |  |
| 4.1 | 硬件 |  |  | 主机一台 |  |  |  | 否 |  |
| 4.2 | 软件功能1 |  |  | 向导式全中文操作系统，软件具有方法、液体、批号、工作列表管理等功能 |  |  |  | 否 |  |
| 4.3 | 软件功能2 |  |  | 实验运行中可随时调整待运行实验开始时间功能，可随时插入不同实验项目功能；所有实验微板依据条码主动识别实验项目； |  |  |  | 否 |  |
| 4.4 | 软件功能3：权限管理 |  |  | 用户权限分级管理，权限级别≥7；权限管理内容包括用户插入追踪信息、实验结果、校验、日常工作、制定编辑、板架定义、维护、改变锁定状态、方法中定义文档传送、修改条码掩体、修改系统时间、编辑文档格式、恢复方法、追踪、删除实验、设备预置、设备状态、软件预置、编号编辑、查看或编辑方法定义、方法备份和下载固件； |  |  |  | 否 |  |
| 4.5 | 版本管理 |  |  | 每个实验方法均具有方法代码和版本号双重管理，实验方法修改后自动变更版本号； |  |  |  | 否 |  |
| 4.6 | 解锁功能 |  |  | 仪器运行中，软件可以分别对洗板单元、孵育单元、分配单元和酶标仪单元进行锁定和解锁设置； |  |  |  | 否 |  |
| 4.7 | 追踪功能 |  |  | 软件具有过程监控和追踪功能，追踪分为系统追踪、实验追踪和每个微板孔追踪，共三套追踪文件，可自动生成溯源追踪文件。 |  |  |  | 否 |  |
| 5 | 联网要求 |  |  | 设备具备物联网功能,能够通过有线或者无线的方式联网。数据内容包括设备运行状态和关键系统参数等。对于监护仪、呼吸机等生命支持类设备，应包括波形、体征、报警等信息；对于检验类等实验室设备，应包括系统关键参数和日志数据等信息；对于大型影像设备、超声设备等，应包括日志数据、扫描数据、设备运行状态等信息。 |  |  |  | 否 |  |
| 6 | 技术文件 |  |  | 设备厂商向院方提供详细的有关接口形式和数据传输协议的说明文档，交由物联网项目组验收,并配合院方解决设备联网相关问题。 |  |  |  | 否 |  |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付96%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余4%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 原厂保修年限 |  | ★ | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |  |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
| 5 | 零配件支持 |  | ★ | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 零配件保证供应时长 |  | ★ | 厂家自报 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 到位维修响应 |  | ★ | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 保修期外维修费用 |  | ★ | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | LIS系统对接 |  | ★ | 承担LIS系统对接相关费用 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 技术支持和服务网点 |  | ▲ | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 升级与软件维护 |  | ▲ | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 12 | 专用工具、资料及其它 |  | ▲ | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 13 | 培训 |  | ▲ | 提供使用培训和工程师原厂培训 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |