采购需求表（物资类）

| 项目名称 |  |  |  |  | 阴道微生态评价系统 | 最高限价（万元） | 21万 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于阴道炎症BV、AV、VVC等妇科常规疾病的检查。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备CFDA |  |  |  | 否 | 认证证书 |
| 3 | 显微镜 | ★ | LED冷光源，多组旋转镜片，放大倍数100～20000倍 |  |  |  | 是 | 相关证明材料 |
| 4 | 样本处理速度 | ▲ | ≥70T/小时 |  |  |  | 是 | 相关证明材料 |
| 5 | 一体化检查方式 | ▲ | 配备阴道微生态评价软件，阴道分泌物干化学联合检查与形态学镜检报告实现一体化，形态学检查必须包含干片和相差湿片检查 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 6 | 检测方式 | ▲ | 形态学和功能学联合检查；评价方案包含形态学相差湿片检查模块、革兰氏染色片检查模块、功能学检查模块、革兰氏染色模块 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 7 | 样本前处理 |  | 染色机，中文界面；支持革兰氏染色及单染模式，可自定义设置；滴注式染色，检测通量8片/批次；处理速度≥100片/小时 |  |  |  | 是 | 相关证明材料 |
| 8 | 湿片分析 |  | 高倍镜检分析系统一体机，内置放大控制器和电脑工作站。进口高级生物显微镜，提供明场、暗场、相差场快速转换装置。可针对细胞、孢子、菌丝、滴虫等病原体以及AV评分进行分析 |  |  |  | 否 |  |
| 9 | 革兰氏染色分析 | ▲ | 高倍镜检分析系统一体机，内置机械自动运载模块、图像采集模块和电脑工作站；可针对菌群评价、优势菌分析、病原体识别、Nugent评分、微生态评价智能分析 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 10 | 自动化流程 | ★ | 自动运载玻片、自动对焦、自动切换物镜、自动滴加镜油、自动采集、自动分析数据 |  |  |  | 否 |  |
| 11 | 触摸屏幕 | ▲ | 双触摸屏显示，标本信息屏幕与图像处理屏幕分别独立显示 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 12 | 图像处理模块 | ▲ | 图像处理模块：像素≥200万，采集图像范围和数量可自定义，可以对检测图像进行存储、回放、查询等操作处理 |  |  |  | 是 | 相关证明材料 |
| 13 | 形态学样本通量 |  | 形态学样本通量：可同时上机≥40玻片；检测速度：≥60片/小时 |  |  |  | 是 |  |
| 14 | 功能学检测 | ★ | 自动加样、自动温育、自动判读传输结果；人工复核；非接触式加样，样本通量≥20，处理速度≥70T/h |  |  |  | 是 | 相关证明材料 |
| 15 | 功能学检测项目 |  | PH值、过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、凝固酶、β-葡萄糖醛酸酶 |  |  |  | 否 |  |
| 16 | 数据系统 | ★ | 可对操作数据进行管理、查询、统计；实现实例图解对照；具备机器深度学习功能，可实现病原体自动筛查，自动分类，可提供原始图像与标注图像对比显示 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 17 | 安全防护 | ★ | 机器视觉安全监控系统，全程录像监控实验过程并故障报警 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 18 | 操作系统 |  | 中文界面 |  |  |  | 否 |  |
| 19 | 其他 | ★ | 检测软件与主机同一品牌 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 20 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 阴道微生态检测试剂盒（酶化学反应法) |  |  |  | 否 | 封闭耗材（试剂）用量测算表 |
| 21 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  | 是 | 厂家承诺 |
| 22 | 配置需求 | ★ | 全自动AI智能阅片机1台、高倍镜检分析系统1台、阴道分泌物检测仪1台、WST-R染色机1台、全自动阴道微生态染色液1盒 |  |  |  | 是 | 相关证明材料或交货清单 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 3 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 4 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 5 | 原厂保修年限 | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 6 | 升级与软件维护 | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 7 | 维修培训 | ★ | 提供不少于1人次的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 8 | 到位维修响应 | ★ | 维修响应时间≤24小时内，维修到达现场时间≤48小时内。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |