采购需求表（物资类）

| 项目名称 |  |  |  | 小动物超声活体血流显微成像系统 | 最高限价（万元） | 140 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 小鼠、大鼠、兔全身超声微血流成像 |  |  | 否 | 产品说明书或产品彩页 |
| 2 | 功能要求1 实时超分辨成像功能 | ★ | 时间分辨率≥10Hz，空间分辨率≤50微米 |  |  | 否 | 产品说明书或产品彩页 |
| 3 | 功能要求2 超快速平面波造影成像 | ★ | 实时成像帧率≥30Hz，后处理成像帧率≥300Hz |  |  | 否 | 产品说明书或产品彩页 |
| 4 | 功能要求3 高频线阵 造影成像 | ★ | 中心频率15-20MHz，支持超快造影成像 |  |  | 否 | 产品说明书或产品彩页 |
| 5 | 功能要求4 RF数据存储 | ★ | 能存储≥128独立通道数的RF数据，并支持导出和离线后处理 |  |  | 否 | 产品说明书或产品彩页 |
| 6 | 功能要求5 后处理软件 | ★ | 具备图像运动校正，图像去噪，超分辨重建，定量分析功能 |  |  | 否 | 产品说明书或产品彩页 |
| 7 | 配置要求1 GPU | ★ | RTX 3080或以上 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 配置要求2 CPU | ▲ | Intel i7或以上 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 配置要求3 显示器 | ▲ | 尺寸≥25寸，可扩展外接成双屏显示 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 配置要求4 物理通道数 | ★ | 独立通道数≥256 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 配置要求5 探头接口 | ▲ | 接口数≥2 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 12 | 配置要求6 线阵探头 | ▲ | 1把，中频频率5-10MHz |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 13 | 配置要求7 高频线阵探头 | ★ | 1把，中心频率15-20MHz |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 14 | 配置要求8 小动物实验平台 | ▲ | 1套，具备维持体温加热功能 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 15 | 配置要求9 高精度三维扫描装置 | ★ | 1套，调节精度优于20微米，可实现三个自由度调节 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 16 | 配置要求10 超声造影剂 | ★ | 100瓶 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 17 | 综合实力 | ▲ | 产品生产企业为高新技术企业。 |  |  | 否 | 证书复印件 |
| 18 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对科研设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 否 | 验收报告 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）30%，物资到货（服务完成）验收后付65%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、7天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤12小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |