## 采购需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
|  |  |  | 项目名称 | 可视喉镜 | 最高限价（万元） | 35
序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于在可视下进行气管插管操作，避免交叉感染 |  |  |  | 否 | 技术白皮书 或产品技术要求
2 | 资质认证
2.1 | 资质认证1 | ★ | 具备 NMPA认证 |  |  |  | 否 | 医疗器械注册证认证证书影印件
2.2 | 资质认证2 | ▲ | 具备FDA或CE认证 |  |  |  | 否 | 医疗器械注册证认证证书影印件
3 | 部件组成 | ▲ | 整机由显示器、手柄部件、金属窥视片组成 （至少包含显示器、手柄部件） |  |  |  | 否 | 产品自声明文件/企业承诺
4 | 连接方式 |  | 直插式连接 |  |  |  | 否
5 | 记录功能 | ▲ | 整机支持拍照录像、数据存取/传输、视频照片回放功能 |  |  |  | 否 | 产品自声明文件/企业承诺
6 | 适用镜片 |  | 可使用小号、中号、大号三种型号一次性全包型喉镜片 |  |  |  | 否
7 | 显示屏尺寸 | ▲ | ≥3.0寸触摸显示屏 |  |  |  | 否 | 产品自声明文件/企业承诺
8 | 液晶屏像素 | ▲ | 液晶屏像素（PIX ）≥720*480 |  |  |  | 否 | 产品自声明文件/企业承诺
9 | 转动角度 | ▲ | 显示器与手柄直插式连接后能上下0º～100º转动，左右0º～250º转动 |  |  |  | 否 | 产品自声明文件/企业承诺
10 | 镜头分辨率 | ★ | 镜头分辨率≥200万像素 |  |  |  | 否 | 产品自声明文件/企业承诺
11 | 视场角 |  | 视场角≥60º |  |  |  | 否
12 | 摄像头光照度 | ▲ | ≥1000lux |  |  |  | 否 | 产品自声明文件/企业承诺
13 | 景深 |  | 景深范围≥（5-100）mm |  |  |  | 否
14 | 手柄防水等级 |  | ≥IPX7 |  |  |  | 否
15 | 电池 | ★ | 锂电池连续续航≥5小时 |  |  |  | 否 | 产品自声明文件/企业承诺
16 | 配置要求（每台） | ★ | 主机*1 支撑管*1 窥视片≥4 锂电池*1 充电器*1 内存卡≥64G*1 |  |  |  | 否 | 产品自声明文件/企业承诺
17 | ※配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  |  | 否 | 产品自声明文件/企业承诺（耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。）
18 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 无 |  |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、7天的工程师原厂维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤24小时，维修到达现场时间≤36小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺设备零配件供应≥8年 |  |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 专用工具 | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
11 | 保密要求 | ★ | 无 |  |  |  | 否 | 企业承诺
12 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
13 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺

## 封闭耗材（试剂）用量测算表
封闭耗材（试剂）用量测算表
项目名称 | 可视喉镜
封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。
序号 | 耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
1 | 喉镜片 | 通用 | 200 | 支 | 2.2