## 采购项目商务和技术要求

按照采购单位提供的技术要求拟制。采购评审时★、▲号或无标识指标的重要程度逐级递减。★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；★及▲标识的指标，投标人须按备注要求逐条提供证明材料，备注未明确的默认提供企业承诺。

### 一、商务要求

商务要求表

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3488 |  | 项目名称 | 三色多通道光纤记录系统 | 最高限价 （万元） |  | 32.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满3年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于2人次、2天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 |  | ★ | 应提供配套专修工具和使用工具。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 2024-JQ06-W3488 |  | 项目名称 | 三色多通道光纤记录系统 | 最高限价 （万元） |  | 32.5 |
| 序号 | 需求名称 |  |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 基本要求 |  | ★ | 通过该系统实时检测神经元活性或者神经递质释放情况，可研究特异类型神经元与特定行为的相关性，可同时实现多个脑区或者多只动物的高通量数据采集，同时可实现同一位点光遗传结合光纤记录 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 |  | 主机 |  | ▲ | 集成信号采集，数字同步与扩展接口模块，一体化铝合金机身，小巧便携，尺寸不大于（长*宽*高）32 cm*26 cm*9 cm |  |  | 否 | 产品彩页 |
| 3 |  | 光源类型 |  | ▲ | LED或激光光源，激发光中心波长410±5 nm，470±5 nm；软件控制激发光功率大小，光功率调节范围0-100 μW，调节精度0.1 μW |  |  | 否 | 产品彩页 |
| 4 |  | 滤光片兼容性 |  |  | 可兼容635 nm，589nm光源，每个通道均可实现同一位点刺激与记录同时进行 |  |  | 否 |  |
| 5 |  | DIO 接口 |  | ▲ | 配备 8 路数字通道，每路均可独立配置为输入或输出状态 |  |  | 否 | 产品彩页 |
| 6 |  | ADC 接口 |  | ★ | 集成 8 路模拟输入通道，每路采样率高达 30K，可同步采集 EEG、ECG、EOG、EKG、ECoG、ERG 等多种电生理信号 |  |  | 否 | 产品彩页 |
| 7 |  | 采样通道数 |  |  | 采样通道数无限制，可自定义采样通道数，可自定义每个通道ROI名称与区域大小 |  |  | 否 |  |
| 8 |  | 植入体可充电模块 |  | ▲ | 电池待机时长≥4个月，工作满载续航≥2小时，2个μLED光源，波长390、470、530、560、590、650 nm等可选，每个光源独立控制，兼具防水，组织相容性等特点，可应用于中枢与外周神经系统 |  |  | 是 | 产品彩页 |
| 9 |  | 光刺激主机 |  | ▲ | 同时连接8个植入体，连接协议：蓝牙传输；软件配置：一体化触屏操作，支持联网进行OTA升级 |  |  | 是 | 产品彩页 |
| 10 |  | 光刺激波形 |  | ▲ | 可输出Square、Constant、Sine、Triangular、Linear、Exponential、Polynomial七种光刺激波形，所有波形可组合在同一程序中输出 |  |  | 是 | 产品彩页 |
| 11 |  | 配套软件 |  |  | 配置专用采集与分析软件，软件可在Windows 10及以上系统中运行，软硬件通过USB3.1-Type-C数据线连接 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 12 |  | 软件自动识别 |  |  | 软件可自动识别仪器内部光源类型与数量，自动匹配对应波长与控制模块 |  |  | 否 | 产品彩页 |
| 13 |  | 软件更新 |  |  | 软件具备更新提醒功能，可联网自动更新，也可通过下载更新包手动更新 |  |  | 否 | 产品彩页 |
| 14 |  | AI深度学习算法集成 |  | ▲ | 采集软件内置AI深度学习算法，能自动识别动物，无需标定，支持红外摄像头下的动物识别，提高实验效率 |  |  | 否 | 产品彩页 |
| 15 |  | 视频录制与导入 |  |  | 可通过记录软件打开USB外接摄像头，数量无限制，并同步记录荧光信号与视频信号；分析软件可导入外部视频，实现视频与荧光信号同步回放，可自定义回放时间精度 |  |  | 否 | 产品彩页 |
| 16 |  | 接口类型 |  |  | 接口类型：配置≥8路数字信号接口，可通过配套软件将每路设置为输入或输出接口；8路模拟信号输入接口，可设置信号采集范围0-30k Hz，设置精度≥1 Hz；≥4路模拟信号输出接口；≥2路触发接口 |  |  | 否 | 产品彩页 |
| 17 |  | 原始数据处理与分析选项 |  |  | 可对原始数据进行基线矫正与背景扣除；可在毫秒级调整Marker位置，可添加，删除，批量移动Marker；可提供Static、Relative、Dynamic三种基线选取模式进行分析 |  |  | 否 | 产品彩页 |
| 18 |  | 动物行为追踪与分析 |  | ▲ | 采集软件能实时追踪实验中的动物，并根据设定条件自动打标或输出TTL信号，同时保存动物运动轨迹，便于后续分析 |  |  | 否 | 彩页 |
| 19 |  | 温控系统 |  | ▲ | 动态温控调节确保最佳采样效果，调节范围-5℃-70℃，调节精度±0.1℃ |  |  | 是 | 产品彩页 |
| 20 |  | 信号采集 |  |  | 内置采集卡采样率不小于5kHz，采样精度不小于24 bit |  |  | 否 | 产品彩页 |
| 21 |  | 配置要求 |  | ★ | 1.光纤记录主机1台 2.光遗传红光光源1台 3.配套数据采集电脑1台（至强处理器、32G内存、4个独立显卡、4T硬盘） 4.红外摄像头一套 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 技术偏离要求 |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |