## 采购项目商务和技术要求

按照采购单位提供的技术要求拟制。采购评审时★、▲号和无标识指标的重要程度逐级递减。★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；★及▲标识的指标，投标人须按备注要求逐条提供证明材料，备注未明确的默认提供企业承诺。

### 一、商务要求（商务要求不接受企业负偏离）

商务要求表

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1442 |  | 项目名称 | 脑氧饱和度监测仪 | 预算及最高限价 （万元） |  | 98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1（质保） |  | ★ | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
| 5 | 售后服务2（质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3（响应时间） |  | ★ | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（4小时）（京内），京外8小时到达现场。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 2024-JQ06-W1442 |  |  | 项目名称 | 脑氧饱和度监测仪 | 预算及最高限价 （万元） |  | 98 |
| 序号 | 需求名称 |  |  |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 基本要求 |  |  | ★ | 通过贴放无创传感器测量患者大脑或躯体血氧饱和度（rSO2） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 |  | 标准规范 |  |  | ★ | 具备CFDA认证 |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 3 |  | 通道数 |  |  | ▲ | ≥6条有线通道（至少包含6条脑组织、肌肉组织血氧的有线通道，非指脉氧通道） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 |  | 双光源传感器 |  |  | ▲ | 每个传感器有4个探测点，有2个发射光源、2个接收器，共计16道光路 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 |  | 波段 |  |  | ▲ | ≥4波长，每个波长发光周期5毫秒，（700-900nm） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 |  | 线缆长度 |  |  |  | ≥4.5m |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 |  | 事件标记 |  |  |  | 可记录并以字母（A~Z）标记、显示标记事件的日期和时间、事件标记编码以及标记时间点各连接通道的读数 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 |  | 组织氧饱和度（%rSO2） |  |  |  | 显示范围0%~100% |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 |  | 主机重量 |  |  | ▲ | ≤1kg |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 |  | 物理通道（Ch） |  |  |  | 以不同颜色标记不同通道编号 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 |  | 探测面积 |  |  |  | 深×宽:(1.25cm×3.75)cm-(2.0cm×6.0)cm |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 12 |  | 数据刷新频率 |  |  | ▲ | ≤1.5秒 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 13 |  | 电源 |  |  |  | 充电锂电池，续航≥6小时 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 14 |  | 显示器 |  |  |  | ≥10英寸 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 15 |  | 监测部位 |  |  | ▲ | ≥15个，包含脑部、前额、耳侧、三角肌、前臂、手掌、手指、腹部、胁部、肝区、肾区、大腿、小腿、足背、足趾、臀部 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 16 |  | 屏幕显示 |  |  |  | 含组织氧饱和度%rSO2、脉搏氧饱和度%SpO2、脉率PR、通道编号、基线值BL、曲线下面积AUC、低报警值ref、趋势线、历史数值显示、故障提示、信号提示 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 17 |  | 趋势图 |  |  | ▲ | 纵轴显示%rSO2：0-100%；横轴时间显示可调整7.5 min-24h，支持多通道分开显示或合并显示 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 18 |  | 曲线下面积（AUC） |  |  |  | 显示屏显示AUC，显示低于警报限的氧饱和度累积 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 19 |  | 数据存储 |  |  |  | 支持数据存储功能，≥800小时 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 20 |  | 报警及安全指标 |  |  | ▲ | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 21 |  | 配置需求 （单台/套） |  |  | ★ | 主机1台、前置放大器线缆4条、大号传感器40个、中号传感器10个、小号传感器4个、台车1台 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 22 |  | 配套试剂耗材 |  |  |  | 具体年用量详见用量表 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 技术偏离要求 |  | ★标识的指标负偏离≥1项，投标企业按无效报价处理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥10项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ★及▲标识的指标，投标供应商须提供证明材料 |  |  |  |  |  |  |

封闭耗材（试剂）用量测算表

| 项目编号 | 2024-JQ06-W1442 |  | 项目名称 | 脑氧饱和度监测仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 脑氧饱和度传感器 | 成人 | 1000 | 个 | 100 |  |

- 注：

- 1.所投产品提供的耗材按医疗器械管理的，须提供相应的医疗器械注册证或备案凭证复印件；

- 2.所投产品，需投标人根据设备配套情况全规格型号报价；

- 3.预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关；

- 4.最高限价为采购单位预估2年用量与市场调查品牌平均单价的乘积。