## 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求（商务条款均为实质性条款，不接受负偏离）

| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W5050 |  | 项目名称 | 无创肺水测量仪 | 项目预算及最高限价（万元） | 100 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 备注 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 |  | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 |  |  | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 企业承诺 |

### 技术要求（单一来源采购项目所有指标均不接受负偏离，任意一项不满足要求按废标处理）

| 采购需求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W5050 |  | 项目名称 | 无创肺水测量仪 | 项目预算及最高限价（万元） | 100 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 肺水容量监测，用于检测和筛选心衰患者，帮助及时评估现有心衰患者肺水容量 |  |  | 说明书或技术白皮书或彩页 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 同时具备NMPA认证 |  |  | 注册证 |
| 3 | 测量原理 |  |  | 通过向肺部发射小功率电磁信号，测量肺部组织介电特性 |  |  |  |
| 4 | 测量内容 |  | ▲ | 肺中液体的体积占肺总体积百分比 |  |  | 说明书或技术白皮书或彩页 |
| 5 | 测量结果 |  | ▲ | 肺水绝对含量，通过百分比显示 |  |  | 说明书或技术白皮书或彩页 |
| 6 | 准确性 |  |  | ≤±7% |  |  |  |
| 7 | 测量时间 |  | ★ | ≤45秒±10% |  |  | 说明书或技术白皮书或彩页 |
| 8 | 患者体重指数要求 |  |  | 22-36 |  |  |  |
| 9 | 定位器 |  |  | 可根据患者的解剖结构，自动指示定位档位 |  |  |  |
| 10 | 定位档数 |  |  | ≥6档 |  |  |  |
| 11 | 无创传感器频带范围 |  | ▲ | （0.95-2）G Hz，无需耗材 |  |  | 说明书或技术白皮书或彩页 |
| 12 | 显示器屏幕尺寸 |  | ★ | ≥12.3英寸 |  |  | 说明书或技术白皮书或彩页 |
| 13 | 数据接口 |  |  | 具备USB标准接口，数据存储格式包含pdf和csv两种 |  |  |  |
| 14 | 配置要求 |  | ★ | 无创肺水测量仪2套。每套包含主机1台，台车1台，传感器单元1套 |  |  | 企业承诺及配置清单 |