### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | 验收合格后满3年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供。 |
| 10 | 专用工具 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于获取清晰的高质量的以及超高分辨率的共聚焦荧光图像，可用于观测固定细胞，活细胞，动植物组织的深层结构 | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
|  | 激光器部分 |  |  |  |  |
| 2 | 固体激光器波长 | ★ | 至少包含405nm、488nm、514nm、561nm、639或640nm | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 3 | 光纤外层光功率 |  | ≤15mW | 否 |  |
| 4 | 软件控制 |  | 软件可以直接调节所有激光器开关以及强度，并具有实验中未使用自动进入关闭状态功能 | 否 |  |
|  | 扫描模块部分 |  |  |  |  |
| 5 | 一体化设计 |  | 扫描器与显微镜一体化设计，一体化像差及色差校正。所有扫描器组件都直接耦合，无光纤连接 | 否 |  |
| 6 | 共聚焦针孔 |  | 采用复消色差校正，调节范围50~250μm | 否 |  |
| 7 | 透射光检测器 |  | ≥1个，可在样品导航时用作透射荧光检测器 | 否 |  |
| 8 | 荧光检测器通道数 | ★ | ≥3通道物理光谱检测器 | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 9 | 量子效率 | ▲ | ≥50% | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 10 | 检测范围调节精度 |  | ≤1nm | 否 |  |
| 11 | 主分光镜入射角度 |  | ≤15° | 否 |  |
| 12 | 激光压制效率（OD值） |  | ≥5.5 | 否 |  |
| 13 | 光谱分光精度 |  | ≤2nm | 否 |  |
| 14 | 扫描振镜 |  | 采用X、Y轴独立的检流计双扫描镜，采用超快线扫技术 | 否 |  |
| 15 | 扫描精度 |  | 扫描头绝对线性扫描运动，>85%的帧时间有效地用于图像采样 | 否 |  |
| 16 | 扫描方式 |  | 至少包含xy，xyz，xyt，xyzt，xz，xt，xzt，xl，xyl，xyzl，xytl，xyztl，xzl，xtl，xztl，直线扫描，剪切扫描、旋转扫描、变倍扫描 | 否 |  |
| 17 | 扫描旋转 | ★ | 可进行360°任意旋转，调节精度0.1° | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 18 | 光学变倍扫描倍数范围 |  | 至少包含1~40倍 | 否 |  |
| 19 | 最大扫描分辨率 | ★ | ≥4096×4096 | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 20 | 扫描速度 | ★ | 在线性扫描模式下，≥8幅/秒（512×512 pixel） | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 21 | 透射光检测器 |  | 用于明场或DIC等非共聚焦图像的检测通道，可自动切换透射光照明和透射光成像 | 否 |  |
| 22 | 扫描视场数 | ▲ | ≥20mm | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
|  | 超高分辨模块部分 |  |  |  |  |
| 23 | 实现方式 |  | 通过硬件实现物理超高分辨能力 | 否 |  |
| 24 | 超高分辨率专用检测器 | ▲ | 采用高灵敏度阵列探测器，阵列探测器组成个数≥20个 | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 25 | 高速成像分辨率及速度 |  | 光学分辨率XY方向分辨率≤120nm，Z方向分辨率≤350nm；高速模式成像速度≥8帧/秒，扫描成像视野FOV≥20mm | 否 |  |
| 26 | 超高分辨率多通道成像 |  | 可选择荧光收集波段，调节精度≤2nm | 否 |  |
|  | 显微镜主机部分 |  |  |  |  |
| 27 | 显微镜 | ★ | 倒置显微镜，齐焦距离≤45mm | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 28 | 电动调焦驱动马达最小步进 |  | ≤10nm | 否 |  |
| 29 | 全电动扫描台行程 | ▲ | ≥100mm×75mm | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 30 | 精度 | ▲ | ≤0.4µm | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 31 | 最大速度 | ▲ | ≥20mm/s | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 32 | 独立的控制器及操控手柄 | ▲ | 具备 | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 33 | 显微镜透射光源 |  | LED荧光光源 | 否 |  |
| 34 | 目镜 |  | 一对，10×，视场数≥22mm | 否 |  |
| 35 | 物镜转盘 |  | 六孔位，电动，具有自动识别功能 | 否 |  |
| 36 | 物镜组 | ▲ | 2.5×或2×干镜，数值孔径≥0.08 10×干镜，数值孔径≥0.40 20×干镜，数值孔径≥0.78 40×干镜，数值孔径≥0.95 60×或63×油镜，数值孔径≥1.4，工作距离≥150μm 100×油镜，数值孔径≥1.4，工作距离≥130μm | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 37 | 防震台 |  | 共聚焦专用主动气垫式防震台 | 否 |  |
| 38 | 不间断电源 |  | 断电延迟时间≥1小时 | 否 |  |
|  | 软件及图像工作站部分 |  |  |  |  |
| 39 | 智能化光路设置 |  | 通过选择样品的染料标记，提供≥3种光路配置模式，一键自动设置所有的光路，无需保存设定的光路设置 | 否 |  |
| 40 | 预扫描功能 |  | 可自动、快速设定扫描参数 | 否 |  |
| 41 | 透射荧光样品导航器 |  | 用激光激发，PMT成像，对样品整体进行自动化全地形成像。之后在任意物镜下鼠标双击全貌图像的任意一点，载物台可以自动将该视野移动到物镜中央 | 否 |  |
| 42 | 自动聚焦 |  | 可自动寻找样品焦平面 | 否 |  |
| 43 | 多维获取图像 |  | 至少包括多通道荧光、Z轴序列扫描、时间序列扫描、区域扫描、旋转扫描、变倍扫描、光谱扫描、多点扫描和大视野拼图扫描 | 否 |  |
| 44 | Z轴深度补偿功能 |  | 自动补偿由于样品深度增加造成的信号衰减 | 否 |  |
| 45 | 交互式漂白 |  | 在进行图像采集的同时（包括连续扫描和时间序列实验），通过鼠标点击对指定任意区域进行漂白。适用于主动光活化实验、光转化实验或者快速光漂白实验等 | 否 |  |
| 46 | REUSE功能 |  | 可再次调用存储在每张图像里的所有的拍照参数来重现实验 | 否 |  |
| 47 | 图像分析功能 |  | 用各个参数做共定位和直方图分析，任意线的序列测量，长度、角度、表面、强度等的测量 | 否 |  |
| 48 | 图像操作 |  | 加减乘除、比例、位移、滤波（低通滤波、中值滤波、高通滤波） | 否 |  |
| 49 | 三维图像渲染与重构 |  | 多种图像渲染与显示模式，包括但不限于最大、透明化、正交、投影等 | 否 |  |
| 50 | 多位点及大视野拼图成像 |  | 可对任意形状的预设区域进行拼图扫描以及根据位点列表进行多点成像，支持聚焦校正地图、拼接以及阴影校正；支持自定义多孔板及各种样品载具规格，多种模式设定获取图像的多个位点 | 否 |  |
| 51 | 高级三维图像处理 |  | 3D和4D图像的渲染；自定义式的3D视频以及4D视频制作与导出 | 否 |  |
| 52 | 图像工作站 | ★ | 硬件配置不低于：8核处理器，主频3.3GHz，128GB内存，4个2TB固态硬盘，16GB独立显卡，DVD刻录机；32英寸液晶曲面显示器，4K分辨率 | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
|  | 活细胞培养箱 |  |  |  |  |
| 53 | 兼容性 |  | 可与激光共聚焦显微镜匹配使用 | 否 |  |
| 54 | 温度控制模块 |  | 含有温度和流速传感器，温度设置范围：室温＋3℃~50℃，控制精度：±0.1~0.3℃，可通过触摸屏进行试验设置 | 否 |  |
| 55 | 气体控制模块 |  | 采用集流控制器对N2、O2和CO2进行数字化混合，达到设定的CO2和O2浓度。CO2浓度范围为0~20%，CO2浓度精度为±0.2%（在CO2浓度为5%时），O2浓度范围为1~95%，O2浓度精度为±0.3%（在O2浓度为5%时） | 否 |  |
| 56 | 活细胞培养小室 |  | 可兼容显微镜载物台，样品固定架，35mm培养皿、多孔板 | 否 |  |
| 57 | 配置要求（至少包含但不限于） | ★ | 倒置显微镜主机1套、固体激光器（405nm、488nm、514nm、561nm、639或640nm）各1套、物镜1套、共聚焦扫描头1套、硬件超分辨检测器1套、防震台1套、图像工作站1套、活细胞培养箱1套、UPS电源1台 | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 58 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，相关费用由投标方承担。 | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| ▲标识的指标负偏离≥7项，投标企业技术分值为0分； ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥45项，投标企业技术分值为0分； ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理; ★和▲标识的指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |