## 采购项目商务和技术要求

按照采购单位提供的技术要求拟制。采购评审时★、▲号和无标识指标的重要程度逐级递减。★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；★及▲标识的指标，投标人须按备注要求逐条提供证明材料，备注未明确的默认提供企业承诺。

### 一、商务要求（不接受企业负偏离）

| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1479 |  | 项目名称 | 除颤监护仪 | 项目预算及 最高限价（万元） |  | 54.00 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付90%，验收合格后满6个月后无质量问题支付剩余10%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 无 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1479 |  | 项目名称 | 除颤监护仪 | 项目预算及 最高限价（万元） |  | 54.00 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 具备手动除颤、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 2 | 认证 |  | ★ | 具备CFDA；同时具备FDA或CE认证 |  |  | 否 | 注册证或相关认证 （FDA、CE认证须提供原文及翻译件） |
| 3 | 屏幕尺寸 |  | ▲ | 主机支持彩色液晶触摸屏≥8英寸 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 4 | 主机重量 |  | ▲ | 主机重量：≤7kg（标配，含电池） |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 5 | 波形数量及操作 |  | ▲ | 除颤仪可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、并可自动亮度调节。 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 6 | 除颤技术及能量范围 |  | ★ | 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能，能量范围：覆盖1-360J |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 7 | 除颤方式 |  |  | 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量20档以上可调，可通过体外电极板进行能量选择，体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 |  |  | 否 |  |
| 8 | 锂电池 |  |  | 内置锂电池：支持200J除颤≥100次 |  |  | 否 |  |
| 9 | 体内除颤能量选择 |  | ▲ | 可选配体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：包含1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30/50J。 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 10 | 开机时间 |  | ▲ | 开机到可正常使用时间≤5s |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 11 | 能量充电时间 |  |  | 除颤充电迅速，充电至200J≤5s |  |  | 否 |  |
| 12 | 心电基数恢复时间 |  | ▲ | 除颤后心电基线恢复时间≤5s |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 13 | 心电波形速度 |  |  | 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s |  |  | 否 |  |
| 14 | 心律失常种类 |  | ▲ | 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥25种 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 15 | ST/QT实时分析 |  |  | 支持ST/QT实时分析 |  |  | 否 |  |
| 16 | 阻抗呼吸率范围 |  |  | 阻抗呼吸率范围：覆盖0-200rpm |  |  | 否 |  |
| 17 | AED功能 |  | ▲ | AED功能适用于29天以上人群。 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 18 | 脉率范围 |  |  | 脉率范围：覆盖20-300bpm |  |  | 否 |  |
| 19 | 无创血压 |  |  | 收缩压测量范围：覆盖25-290mmHg 舒张压测量范围：覆盖10-250mmHg |  |  | 否 |  |
| 20 | 语音功能 |  |  | AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥6小时 |  |  | 否 |  |
| 21 | 起搏功能 |  |  | 可配备起搏功能：分为固定和按需两种模式 |  |  | 否 |  |
| 22 | 操作指引功能 |  |  | 提供图形化故障排除指引，支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引 |  |  | 否 |  |
| 23 | 报警 |  |  | 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警 |  |  | 否 |  |
| 24 | 安全自检功能 |  |  | 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检、支持定期自动大能量自检 |  |  | 否 |  |
| 25 | 可选配功能 |  | ▲ | 可选功能：起搏功能、CPR辅助按压、呼吸末二氧化碳 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 26 | 转运及试验标准 |  | ▲ | 满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受1.5米跌落冲击，带包可承受3米跌落冲击 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 27 | 防水防尘等级 |  | ▲ | 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 28 | 联网功能 |  |  | 支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络 |  |  | 否 |  |
| 29 | 技术指标 |  |  | 配套耗材（试剂）应当满足的质量、安全、卫生、技术规格、性能、物理特性（外观、结构、材料）等要求。 |  |  | 否 |  |
| 30 | 硬件配置 |  | ★ | 主机9台，配套附件9套； |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 31 | 软件配置 |  | ★ | 手动除颤、AED功能、心电监护功能 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥12项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥27项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |