- 采购需求表（物资类）

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3505 |  |  | 项目名称 | 冲击波治疗机 | 最高限价（万元） | 49万 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 用于急慢性软组织损伤、颈肩腰腿疼、骨关节疾病、神经源性疾病及创面修复等疾病的辅助治疗。 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 具有NMPA（CFDA）认证。 |  |  |  | 否 | 注册证或相关认证 |
| 3 | 工作压力范围 |  | ★ | 1～5.5bar。 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 4 | 最大能量密度 |  | ▲ | ≥6.8mJ/mm²。 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 5 | 冲击频率 |  | ▲ | 1～24Hz。 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 6 | 最大输出能量 |  | ▲ | ≥210mJ。 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 7 | 冲击次数 |  |  | 100～9900次。 |  |  |  | 否 |  |
| 8 | 操作显示 |  | ▲ | ≥12英寸液晶触摸屏。 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 9 | 输出通道 |  | ▲ | 输出通道具备双通道，可独立调节、同时使用。 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 10 | 冲击模式 |  |  | 冲击模式具备单次冲击和连续冲击。 |  |  |  | 否 |  |
| 11 | 传导子数量 |  | ▲ | ≥8个，其中须包含标准、深层、变频、穴位、聚焦等传导子。 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 12 | 输出压力波脉宽 |  |  | 输出压力波脉宽≥180μs。 |  |  |  | 否 |  |
| 13 | 处方数量 |  |  | ≥200个，支持人体治疗部位选择。 |  |  |  | 否 |  |
| 14 | 阶梯输出控制模式 |  |  | ≥5种。 |  |  |  | 否 |  |
| 15 | 安全装置 |  |  | 具有双重过压安全装置。 |  |  |  | 否 |  |
| 16 | 治疗枪 |  |  | 具有减振功能。 |  |  |  | 否 |  |
| 17 | 治疗头耐高温性 |  |  | 治疗头金属部分可135℃高温高压消毒。 |  |  |  | 否 |  |
| 18 | 具有功能 |  |  | 自动检测手枪连接状态，具有计数、显示和重置功能。具有对压缩空气除水并自动排放功能。 |  |  |  | 否 |  |
| 20 | 系统功能 |  |  | 系统显示生成的报告，支持导出或打印功能。 |  |  |  | 否 |  |
| 21 | 配置要求 |  | ★ | 主机1套 治疗手枪≥2把。 子弹和弹道≥3套。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 技术偏离要求 |  |  | ▲标识的指标负偏离≥7项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥17项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |