- 采购需求表（物资类）

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3506 |  |  | 项目名称 | 移动式C型臂X射线机 | 最高限价（万元） |  | 49万 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 应用于外科手术透视使用的移动式型臂X射线机 |  |  |  | 否 |  | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证 |  |  |  | 否 |  | 注册证或相关认证 |
| 3 | 高频高压发生器 |  | ★ | 功率≥5kw，主逆变频率≥110KHz的高频高压发生器 |  |  |  | 否 |  | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 4 | 脉冲透视电流 |  | ▲ | 脉冲透视电流≥30MA |  |  |  | 否 |  | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 5 | 动态平板探测器 |  | ★ | 动态平板探测器有效成像面积需要≥9英寸×9英寸 |  |  |  | 否 |  | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 6 | C型臂主机架左右摆角 |  | ▲ | C型臂主机架，左右摆角可达±15° |  |  |  | 否 |  | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 7 | 操控传输技术 |  | ★ | 采用独特的无线工作站设计，工作站与主机之间采用WIFI操控及传输图像。 |  |  |  | 否 |  | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 8 | 配置要求 |  | ★ | C形臂主机架 1套 高频高压X射线发生器和高频逆变电源 1套 DAP剂量显示系统1套 激光一字定位器 4套 |  |  |  | 否 |  | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 9 | 工作站配置要求 |  | ★ | 配备知名品牌电脑，内存≥8G，CPU 为Intel酷睿 i5 处理器及以上、硬盘≥500G； ≥19英寸1M液晶显示器2套； 工作站须与医院PACS系统联网 |  |  |  | 否 |  | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |