## 第六章 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |
| 2 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |
| 3 | 付款及结算方式 | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 |
| 4 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |
| 5 | 原厂保修年限 | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |
| 6 | 升级与软件维护 | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |
| 7 | 维修培训 | 提供不少于1人次的工程师维修培训。 |
| 8 | 到位维修响应 | 维修响应时间≤24小时内，维修到达现场时间≤48小时内。 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 二、技术要求

| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 基本要求 | ★ | 用于白内障手术中测量晶体度数 |  | 否 | 注册证 |
| 2 |  | 标准规范 | ★ | 同时具备CFDA、（FDA或CE） |  | 否 | 认证证书 |
| 3 |  | 照明光源 |  | 发光二极管 |  | 否 |  |
| 4 |  | 测量光源 |  | 半导体二极管激光器 |  | 否 |  |
| 6 |  | 测量方式 | ★ | 非接触式 |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 |  | 测量模式切换 |  | 自动或手动切换 |  | 否 |  |
| 8 |  | 左右眼识别方式 |  | 自动 |  | 否 |  |
| 9 |  | 眼轴长度 | ▲ | 测量范围≥14-34mm |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 |  | 角膜曲率半径 |  | 测量范围≥5-10mm |  | 否 |  |
| 11 |  | 前房深度 |  | 测量范围≥1.5-6mm |  | 否 |  |
| 12 |  | 白-白角膜直径 |  | 测量范围≥8-14mm |  | 否 |  |
| 13 |  | 眼轴长度 |  | 测量精确度≤0.01mm |  | 否 |  |
| 14 |  | 角膜曲率半径 |  | 测量精确度≤0.01mm |  | 否 |  |
| 15 |  | 前房深度 |  | 测量精确度≤0.01mm |  | 否 |  |
| 16 |  | 白-白角膜直径 |  | 测量精确度≤0.1mm |  | 否 |  |
| 17 |  | 数据传输 |  | 可USB传输，可打印 |  | 否 |  |
| 18 |  | 配置要求 | ★ | 主机1台 打印机1台 升降台1台 |  | 否 | 企业承诺 |
| ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥7项，投标企业技术分值为0分； ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理; ★和▲标识的指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |  |