## 第六章采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求（均为实质性响应条款，不接受负偏离）

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于多参数血流动力学监测，可提供全面的血流动力学容量、压力、阻力参数 | 否 | 注册证或技术白皮书或说明书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 | 否 | 注册证 |
| 3 | 监测原理 | ▲ | 有创热稀释法 | 否 | 说明书或技术白皮书 |
| 4 | 基本参数 | ★ | 需具备心排量（CO）、每搏量（SV）、肺动脉压（PAP）、肺动脉嵌顿压（PAWP）、肺血管阻力（PVR）监测 | 否 | 说明书或技术白皮书 |
| 5 | 显示屏 |  | 触摸式≥12英寸 | 否 |  |
| 6 | 操作界面 | ▲ | 操作系统：中、英文操作界面。监测界面≥2。可记录、回顾监测参数≥72小时。具备血流动力学编辑、计算功能。 | 否 | 说明书或技术白皮书 |
| 7 | 数据管理 |  | 监测数据可以EXCEL.或PDF格式下载并保存至U盘。具备截屏功能。 | 否 |  |
| 8 | 数据传输 |  | 支持 | 否 |  |
| 10 | 监测参数 | ▲ | 容量参数：自动连续心排量（CCO）、右心室舒张末期容积（RVEDV）。 压力参数：平均动脉压（MAP）、肺动脉压（PAP）、肺动脉嵌顿压（PAWP）、中心静脉压（CVP）、右房压（RAP）、右室压（RVP）。 阻力参数：外周血管阻力（SVR）、肺血管阻力（PVR）。 氧代谢参数：氧供（DO2）、氧耗（VO2）、动态连续SVO2、中心静脉血氧饱和度（ScVO2）。 心脏做功参数：右心射血分数（RVEF）。 | 否 | 说明书或技术白皮书 |
| 11 | 拓展技术 |  | 有创动脉压力波形分析法，可通过桡动脉穿刺监测：平均动脉压（MAP）心排量（CO）、每搏量（SV）、每搏变异度（SVV）、外周血管阻力（SVR） | 否 |  |
| 12 | 配置要求 | ★ | 主机1台，测定缆线1根 | 否 | 企业承诺 |
| 13 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材 | 否 | 厂家承诺及 注册证 |
| ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分; ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥7项，投标企业技术分值为0分; ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理; ★和▲标识的指标均需投标企业提供证明材料、此表未明确要求证明材料类型的投标企业可提供有效的证明材料。本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标人公章。 |  |  |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 血流动力学监测仪 |  |  |  |  |  |
| 封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 有创血流动力学监测 |  | 100 | 根 | 20 | 开展项目 |