采购需求表（物资类）

| 项目名称 |  | 彩色多普勒超声诊断系统 |  |  |  | 最高限价（万元） | 98 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基本要求 | ★ | 用于腹部、心脏、小器官、血管、介入、神经、肌骨、颅脑、盆底及其它部位的超声诊断 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  |  | 资质认证 | ★ | 具备CFDA（NMPA）认证 |  |  | 否 | 注册证或相关认证 |
|  |  | 预设条件 |  | 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节 |  |  | 否 |  |
|  |  | 肌骨自动测量及分析功能 | ▲ | 在实时扫描模式下，支持一键自动识别肌骨相关标准切面并可自动分析 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  |  | 远程会诊 功能 |  | 具备远程会诊 功能 |  |  | 否 |  |
|  |  | 高分辨率 血流成像 |  | 具备高分辨率 血流成像功能 |  |  | 否 |  |
|  |  | 穿刺引导 功能 |  | 支持单线和双线区间引导两种方式，可调节位置及角度 |  |  | 否 |  |
|  |  | 超声教学 软件 |  | 具备超声教学 软件 |  |  | 否 |  |
|  |  | 主机系统显示器 |  | ≥21英寸；支持上下、左右、旋转、折叠调节 |  |  | 否 |  |
|  |  | 触摸屏 |  | ≥13英寸；可独立调整角度 |  |  | 否 |  |
|  |  | 主机探头接口 | ★ | ≥5个，大小一致，全激活互通互用 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  |  | A/D转换深度 | ▲ | 数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥14 bit |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  |  | 最大显示 深度 |  | ≥39cm |  |  | 否 |  |
|  |  | 动态范围: | ★ | ≥270，可视可调 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  |  | 取样容积 |  | 1-20mm |  |  | 否 |  |
|  |  | 斑点噪声 抑制 | ▲ | ≥9档 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  |  | 扩展成像 |  | ≥2档，可调 |  |  | 否 |  |
|  |  | 全局放大 |  | ≥10倍可调，≥18级档位调节 |  |  | 否 |  |
|  |  | 增益调节 |  | TGC增益补偿≥8段；LGC侧向增益补偿≥6段；B/M可独立调节 |  |  | 否 |  |
|  |  | 存储功能 硬盘 |  | 硬盘≥1T |  |  | 否 |  |
|  |  | 图像存储，电影回放时间 |  | ≥480s |  |  | 否 |  |
|  |  | 凸阵探头 | ▲ | 1-7MHz |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  |  | 线阵探头 | ▲ | 4-16MHz |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  |  | 相控阵探头 | ▲ | 1.5-6MHz |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  |  | 腔内探头 | ▲ | 3-14MHz，不使用扩展成像技术情况下二维角度≥190°。 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  |  | 探头要求 | ▲ | 超宽频变频探头；基波≥5种，谐波≥5种，彩色多普勒≥3种，PW≥3种；可视可调 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  |  | 配置要求 | ★ | 彩色多普勒超声诊断系统主机2台， 单台配置如下：凸阵探头1把；线阵探头1把；相控阵探头1把；腔内探头1把 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付90%，验收合格后满6个月后无质量问题支付剩余10%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 无 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥9项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥24项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |