## 第六章 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求（均为实质性响应条款，不接受负偏离）

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 无 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于1年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | 提供不少于2人次、1天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤12小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺零配件供应≥8年。 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

- 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

- （三）物资编目编码、打码贴签要求

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

### 二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 胰胆成像系统可以帮助医生直视观察胰胆结构的内部情况，为胆胰系统和阑尾诊治提供直视图像，并为其他附件提供器械通道 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 标准规范1 | ★ | 具备NMPA和FDA认证。 | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 标准规范2 | ★ | 符合成像控制器的EMC（电磁兼容）标准 | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 成像控制器 | ★ | 成像控制器由主机和电源线组成，用于提供视频输出和控制 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 接口方式 | ★ | 支持 DVI 接口或 CVBS 接口 | 是 | 企业承诺 |
| 6 | 分辨率 | ★ | 显示器DVI接口分辨率≥1024*768，4:3显示比例；CVBS 接口分辨率≥ 720*576，5:4 显示比例 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 成像系统 |  | 主机光源一体化设计，电子数字成像处理系统； | 否 |  |
| 8 | 适配导管 |  | 可适配11Fr、9Fr十种规格一次性胰胆成像导管； | 否 |  |
| 9 | 图像显示 |  | 具备图像显示放大/缩小技术指标，调节档位数≥3种档； | 否 |  |
| 10 | 冻结模式 |  | 具备图像冻结/解除冻结模式； | 否 |  |
| 11 | 边框调节 |  | 具备图像显示边框调节模式，可调节≥6种模式； | 否 |  |
| 12 | 白平衡功能 |  | 具备白平衡调节技术指标，图像显示偏色时能够一键校准； | 否 |  |
| 13 | 图像曝光 |  | 具备图像自动曝光和自动增益、自动饱和度、锐度调节、3D 降噪、色彩还原、边缘增强、对比度调节等图像调节技术指标； | 否 |  |
| 14 | 光源设计 |  | LED光源与专机使用耗材一体化设计，光源具备独立开关； | 否 |  |
| 15 | 亮度调节 |  | 可调节光亮强度，调节档位数≥5档； | 否 |  |
| 16 | 输出格式 |  | 视频输出格式≥2，具备常规DVI和CVBS多种视频输出格式，同时支持视频输出格式扩展技术指标； | 否 |  |
| 17 | 电视广播制式 |  | 具备中国标准要求的PAL制式； | 否 |  |
| 18 | 便捷操作 |  | 具备便捷操作，可不受手术室场地限制，主机重量≤6KG； | 否 |  |
| 19 | 图像存储 | ▲ | 胰胆成像系统提供一键图像摄录和存储技术指标； | 否 | 企业承诺 |
| 20 | 软件升级 | ▲ | 支持主机软件外接升级，并向前向后兼容配套成像导管； | 否 | 企业承诺 |
| 21 | 配置要求 | ★ | 主机1台、电动冲洗仪1台、显示器1台 | 否 | 企业承诺 |
| 22 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材 | 否 | 厂家承诺及 注册证 |
| ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥总数的20℅，投标企业技术分值为0分； ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理; ★和▲标识的指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |

封闭耗材（试剂）用量测算表

| 封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 一次性使用成像导管 | 适配9F导管 | 50 | 套 | 44.45 |  |
|  |  | 适配11F导管 | 50 | 套 | 41.45 |  |
| 2 | 一次性无菌胰胆组织取样钳 | 适配9F导管 | 30 | 根 | 9 |  |
|  |  | 适配11F导管 | 10 | 根 | 3 |  |
| 3 | 一次性使用内镜下取石网篮 | 适配9F、11F导管 | 80 | 根 | 23.17 |  |
| 4 | 一次性使用冲洗导管 | 适配9F、11F导管 | 50 | 根 | 13 |  |