## 技术需求模板
采购需求表（物资类）
项目编号 |  | 2024-JQ06-W1477 |  |  | 项目名称 | 磁刺激治疗定位系统 | 最高限价（万元） | 245
序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
量化
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 适用于脑卒中（脑梗塞、脑出血）所致运动功能障碍，焦虑症尤其是焦虑心境、失眠及神经源性膀胱的辅助治疗 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
2 | 标准规范 |  | ★ | 具备CFDA认证 |  |  |  | 否 | 注册证
3 | 磁刺激治疗系统
3.1 | 定位系统 |  | ★ | 具备刺激人体中枢神经和骶神经，结合定位系统，直观地引导刺激线圈位置 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
3.2 | 磁场强度 |  | ▲ | 最大磁刺激强度≥6.5T |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
3.3 | 刺激频率 |  | ★ | 最大刺激频率≥100Hz |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
3.4 | 刺激波形 |  | ▲ | 刺激波形单相/双相可选 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
3.5 | 刺激模式 |  |  | 至少包含单刺激、重复刺激、丛刺激（爆发式刺激与模式化刺激）、成对刺激等，可扩展研究相关三重刺激，电磁关联刺激 |  |  |  | 否
3.6 | 操作形式 |  |  | 主机和电脑双控制系统，可直接通过主机面板按键调节刺激强度、刺激频率、刺激时间、间歇时间、治疗时间等参数，同时可通过电脑完成上述操作 |  |  |  | 否
3.7 | “延迟充电”模式 |  |  | 具备 |  |  |  | 否
3.8 | 冷却系统 |  |  | 独立液态循环冷却系统，惰性液体线圈内循环，冷却液不挥发、不导电，可连续工作 |  |  |  | 否
3.9 | 刺激线圈 |  | ★ | 至少具备8字蝶形、双锥型刺激线圈，可双面双向刺激，可无障碍热插拔更换线圈 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
3.10 | 运行环境 |  |  | 具备外置计算机系统，管理数据和出具报告 |  |  |  | 否
3.11 | 内置处方 |  |  | 具备 |  |  |  | 否
3.12 | 软启动模式 |  |  | 具备 |  |  |  | 否
3.13 | 可变频率刺激 |  | ★ | 治疗方案可自行切换多种不同频率输出 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
3.14 | 自动检测阈值 |  |  | 具备专用按钮，实现自动阈值检测 |  |  |  | 否
3.15 | 定位管理器 |  |  | 具备内置DLPFC定位系统或PPN定位系统。 |  |  |  | 否
3.16 | TMS治疗相关问卷表 |  |  | 具备内置癫痫问卷调查表，客户可自定义检查问卷等内容 |  |  |  | 否
3.17 | 安慰刺激 |  | ★ | 1分钟快速切换安慰刺激与常规治疗刺激，既可常规治疗使用又可对照研究使用 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
3.18 | 触发输入输出 |  |  | 具备DIN和USB通用数据接口，可与国内外主流脑电图、肌电图、诱发电位、事件相关电位、导航、近红外等兼容。 |  |  |  | 否
4 | 肌电/诱发电位头盒
4.1 | 通道要求 |  | ▲ | ≥2-DIN信号采集通道；≥2组EP通道，内置声音、图像和电刺激通道；具备第三方刺激器连接通道 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
4.2 | 一体设计 |  | ★ | 集成信号放大、采集、刺激和控制（键盘）功能一体 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
4.3 | 供电与传输信号方式 |  |  | USB直流供电与传输信号，设备使用环境不需要专用地线支持 |  |  |  | 否
4.4 | 操作键盘 |  | ★ | 放大器上具备内置操作键盘 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
4.5 | 液晶窗口 |  |  | 彩色液晶窗口直接显示参数修改内容 |  |  |  | 否
4.6 | 噪声水平 |  |  | ≤1μVp-p |  |  |  | 否
4.7 | 共模抑制比 |  |  | ≥100dB |  |  |  | 否
4.8 | 输入漏电流 |  |  | ≤0.1uA |  |  |  | 否
4.9 | 高通滤波器 |  |  | 20～10000 Hz |  |  |  | 否
4.10 | 低通滤波器 |  |  | 0.5～200 Hz |  |  |  | 否
4.11 | 陷波滤波器 |  |  | ≥ 40 dB |  |  |  | 否
4.12 | 软件升级 |  |  | 软件终身免费升级，保证为客户提供最新版的功能最全的检查软件。 |  |  |  | 否
4.13 | 软件授权方式 |  | ★ | 具备电子授权，免费为多台计算机提供安装软件服务。 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
4.14 | 检查模板 |  |  | 支持用户自定义检查模板，将神经传导检查、肌电图和诱发电位检查项目有效组织起来，为不同的疾病创建检查套餐，一键启动多项检查，有效减少用户重复操作。 |  |  |  | 否
4.15 | 正常值数据 |  |  | 完善的正常值数据库管理：实现测量数据与正常值实时比较。 |  |  |  | 否
4.16 | 产品功能 |  |  | 神经电图、肌电图、诱发电位，磁刺激运动诱发电位等 |  |  |  | 否
4.17 | 与磁刺激结合功能 |  | ★ | 具备阈值（MT）自动检测、MEP、CSP检测，CMCT、（MEP，CSP）募集曲线功能 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
5 | 定位检测仪（导航系统） | [6 empty] | 否
5.1 | 电磁导航定位方式 |  | ★ | 具备 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
5.2 | 导航技术精度 |  |  | ≤1.4mm |  |  |  | 否
5.3 | 软件功能1 |  |  | 具备导入，预览和处理直接扫描的核磁共振图像3D_T1，图像无需进行任何处理。 |  |  |  | 否
5.4 | 软件功能2 |  |  | 具备DICOM，Nefiti格式数据的导入、导出；可以读取来自SPM/FSL/AFNI的DTI、fMRI结果，与构建的3D头模融合 |  |  |  | 否
5.5 | 软件功能3 |  |  | 具备内建快速的3D头模创建程序，透明度，渲染等多种参数可调 |  |  |  | 否
5.6 | 软件功能4 |  |  | 具备多种头模构建方案，支持自动计算放置面部标记点，缩短工作时间；支持靶点自动放置，协助操作者识别刺激位点 |  |  |  | 否
5.7 | 软件功能5 |  |  | 具备多个靶点算法（M1，DLPFC，TPJ，A1），一键自动搜索放置 |  |  |  | 否
5.8 | 软件功能6 |  |  | 具备MRI导入后预览窗口 |  |  |  | 否
5.9 | 软件功能7 |  |  | 具备MNI位点坐标系，输入位点坐标数值，即可确定靶点。 |  |  |  | 否
5.10 | 软件功能8 |  |  | 具备fMRI数据与功能区重合 |  |  |  | 否
5.11 | 软件功能9 |  |  | 具备多种刺激线圈实际模型文件 |  |  |  | 否
5.12 | 软件功能10 |  |  | 软件具备移动补偿算法，定位过程中患者可移动头部，不影响导航过程。 |  |  |  | 否
5.13 | 软件功能11 |  |  | 具备内置3D MNI公共头模 |  |  |  | 否
5.14 | 软件功能12 |  |  | 具备人工智能重建三维头模，缩短三维重建时间，1分钟三维自动重建 |  |  |  | 否
5.15 | 软件功能13 |  |  | 具备自定义 3D 工作界面和 2D 切片所有数据、线圈和结果 |  |  |  | 否
5.16 | 软件功能14 |  |  | 具备实时显示线圈中心与靶点距离 |  |  |  | 否
5.17 | 软件功能15 |  | ▲ | 具备参考线圈功能，可保存首次治疗线圈放置位置，在后续使用中，可直接使用“参考位置”保证线圈放置位置的准确性 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
5.18 | 软件功能16 |  |  | 具备内置主流CAD真实尺寸线圈 |  |  |  | 否
5.19 | 软件功能17 |  |  | 具备内置DICOM数据浏览器 |  |  |  | 否
5.20 | MRI切片功能 |  |  | 具备 |  |  |  | 否
5.21 | 与MEP结合使用 |  | ▲ | 具备同步记录 TMS/EMG 数据和追溯结果，自动获取 MEP 波幅峰-峰值和潜伏期；刺激标记根据 MEP 波幅大小自动编码为不同的色谱，便于分析（提供多种 mapping 可选），TMS-MEP 诱发反应可以不同的颜色频谱形式在3D脑皮层表面实时显示； |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
5.22 | 磁刺激导航功能 |  |  | 直观地引导刺激线圈位置，让磁刺激过程可视化,实现精准定位，精准治疗，追踪康复疗效 |  |  |  | 否
6 | 软件语言界面 |  | ▲ | 具备中/英语言操作界面，能无缝切换操作环境 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
7 | 软件配置要求 |  | ★ | 磁刺激软件1套 肌电诱发电位软件1套 定位检测仪软件1套 |  |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 硬件配置要求 |  | ★ | 1)磁刺激治疗系统主机 1 套 2)冷却系统 1套 3)扩展单元 1套 4)8字蝶形刺激线圈 1 套 5)双锥深部刺激线圈 1套 6)电脑 1套 7)专用台车 1 套 8)刺激线圈支架 1 套 9)刺激定位帽 10 个 10)肌电/诱发电位头盒 1 套 11)电刺激器 1个 12)接地电极与线缆 1 套 13)定位系统主机 1台 14)磁场发射器 1套 15)定位传感器 4条 16)线圈与传感器固定夹具 1套 17)指针 1个 18)计算机系统1套 19)医用沙发 1套 20）打印机 1套 |  |  |  | 否 | 企业承诺
技术偏离要求 |  |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥25项，投标企业技术分值为0分