## 采购项目商务和技术要求

按照采购单位提供的技术要求拟制。采购评审时★、▲号或无标识指标的重要程度逐级递减。★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；★及▲标识的指标，投标人须按备注要求逐条提供证明材料，备注未明确的默认提供企业承诺。

### 一、商务要求

商务要求表

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3517 |  | 项目名称 | 麻醉监护仪 | 预算及最高限价 （万元） |  | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收合格后付100% |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 无 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 2024-JQ06-W3517 |  | 项目名称 | 麻醉监护仪 | 预算及最高限价 （万元） |  | 30 |
| 序号 | 需求名称 |  |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 基本要求 |  | ★ | 用于对手术病人进行全面的生命体征监测及麻醉状态的监测等，保证手术安全。具有转运功能的心电监测模块，并且双有创压和双体温监测同时实现。 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 2 |  | 标准规范 |  | ★ | 具有CFDA认证；同时具备CE认证或FDA认证。 |  |  | 否 | 注册证或相关认证（CE、FDA认证须提供原文及翻译件） |
| 3 |  | 适用人群 |  |  | 适用于成人、小儿、新生儿。 |  |  | 否 |  |
| 4 |  | 主机要求 |  | ★ | 插件式监护仪，主机、插件槽、显示屏一体化，无风扇设计。 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 5 |  | 插槽数量 |  | ▲ | 主机插件槽数≥5个。 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 6 |  | 显示屏英寸 |  | ★ | 彩色触摸显示屏：≥15英寸。 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 7 |  | 视角及分辨率 |  | ▲ | 显示屏观看视角：≥175度，高分辨率：≥1280*1024。 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 8 |  | 波形 |  |  | 波形显示通道数≥10，波形颜色与位置可调。 |  |  | 否 |  |
| 9 |  | 报警及安全指标 |  |  | 声光双重三级报警，有独立报警灯，报警上下限可调。 |  |  | 否 |  |
| 10 |  | 工作模式 |  |  | 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式、插管模式、夜间模式、隐私模式、演示模式。 |  |  | 否 |  |
| 11 |  | 计算功能 |  |  | 具有药物浓度、血流动力学、通气、氧合等多种计算功能。 |  |  | 否 |  |
| 12 |  | 显示界面 |  |  | 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。 |  |  | 否 |  |
| 13 |  | 临床评分功能 |  | ▲ | 具备麻醉拔管评分功能 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 14 |  | 转运模块 |  | ★ | 同品牌可转运的心电监测模块，≥5英寸的彩色触摸显示屏。 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 15 |  | 转运模块电池 |  | ★ | 内置锂电池，支持工作时间≥5小时 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 16 |  | 转运模块分辨率 |  |  | ≥1280*720p。 |  |  | 否 |  |
| 17 |  | 监测功能 |  | ★ | 可同时监测心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，并同时监测双体温和双通道有创血压 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 18 |  | 心律失常分析 |  | ▲ | ≥24种。 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 19 |  | 心率监测范围： |  | ▲ | 15-300bpm |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 20 |  | 四导心电算法 |  |  | 具备四导心电算法 |  |  | 否 |  |
| 21 |  | 无创血压测量范围 |  |  | 10-290mmHg |  |  | 否 |  |
| 22 |  | 呼吸监测范围 |  |  | 10-200bpm |  |  | 否 |  |
| 23 |  | 双体温监测功能 |  |  | 具备双体温监测功能 |  |  | 否 |  |
| 24 |  | 血氧饱和度监测范围 |  |  | 血氧饱和度范围：50-100%，分辨率：1%。 |  |  | 否 |  |
| 25 |  | 可监测的有创压 |  | ▲ | 包括：肺动脉压（PA）、主动脉压（Ao）、中心静脉压（CVP）、脐动脉压（UAP）、脑灌注压（CPP）、颅内压（ICP）等 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 26 |  | 监测功能模块 |  | ★ | 配备全功能麻醉气体监测、呼吸力学监测、呼末二氧化碳、连续心排量PICCO监测、神经肌电传导NMT、双侧脑电双频指数BIS麻醉深度监测、记录仪等。 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 27 |  | 血流动力学监测方式 |  | ▲ | 只需建立一条动脉通路，无需中心静脉通路，即可实现监测连续心排量和其它血液动力学参数。 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 28 |  | 血流动力学校准方式 |  | ▲ | 传感器压力校零，无需注射冰盐水。 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 29 |  | 测量参数 |  | ▲ | 包括但不限于：连续心排量（CCO）、连续心排指数（CCI）、每搏射血量（SV）、每搏射血指数（SVI）、脉率（PR）、射血分数（EF）、舒张末期容量指数（EDM）、每搏量变化（SVV）、脉搏压变化（PPV）、外周血管阻力（SVR）、外周血管阻力指数（SVRI）、平均动脉压、动脉舒张压、动脉收缩压等。 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 30 |  | 配置需求 |  | ★ | 主机2台，基础转运监测模块2个，血流动力学监测模块或单机1个，安装支臂2个。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 技术偏离要求 |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥10项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥22项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |