## 第六章 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后2个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | 提供不少于2人次、2天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

- 物资编目编码、打码贴签要求

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

### 二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 |  | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于采集、记录、分析实验动物或离体细胞/组织的生物电信号，适用于生理学、药理学、病理生理学等多种学科的科研实验信号的采集与处理 |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 数据采集器：采集通道数量 | ★ | ≥16个，最高可以扩展到48个通道 |  | 是 | 企业承诺或产品彩页 |
| 3 | 数据采集器：模拟信号输入范围 | ★ | ±5V或±10V可通过软件调整 |  | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 4 | 数据采集器：同步化数字输出端口 | ▲ | ≥8个 |  | 是 | 企业承诺或产品彩页 |
| 5 | 数据采集分析软件：采集放电分选功能 | ★ | 能够实时采集多通道数据并实现在线和离线状态下的单单元和多单元锋电位检测和分选，利用简单的阈值设定可以标记出超过设定阈值的事件，应用锋电位全波形模板匹配功能，可以在线分选出最多不低于32个通道的锋电位 |  | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 6 | 数据采集器：采样频率 | ★ | 单通道时不低于3MHz/通道，多通道时不低于1MHz/通道，且每个通道的采样频率可以独立设定 |  | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 7 | 数据采集分析软件：刺激输出功能 |  | 软件具有刺激输出波形的程序设定，可以输出方波三角波、正弦波、阶梯状波形，并且可以任意输出所记录到的神经电信号的波形。其设定可以在采样窗口显示 |  | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 8 | 数据采集分析软件：分析功能 | ▲ | 每个视图可设置不低于10个活动光标，能够分析测量光标的绝对或相对时间和数值，并对光标间的数据统计分析 |  | 否 | 软件截图 |
| 9 | 数据采集分析软件：高级脚本程序功能要求 |  | 可以利用内嵌脚本语言，根据个性化要求编写程序，以实现从简单自动化操作到复杂数据分析的功能控制 |  | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 10 | 低频滤波范围 |  | 至少包含DC，0.5Hz-5KHz 且连续可调 |  | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 11 | 高频滤波范围 |  | 至少包含5Hz-50kHz，且连续可调 |  | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 12 | 滤波陷波滤波功能 |  | 带有50Hz 陷波率波 |  | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 13 | 主放大器增益 |  | 至少包含100，200，500，1K，2K，5K，10K，20K倍 |  | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 14 | 主放大器最高支持扩展 |  | ≥13个模块 |  | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 15 | 刺激模式 | ▲ | 电压和电流模式（软件切换调整） |  | 否 | 软件截图 |
| 16 | 电流刺激输出范围 | ▲ | 至少包含±160uA,±1.6mA和±16mA三种输出范围(软件调整切换) |  | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 17 | 电流刺激输出精度 |  | 在±160uA输出时不大于6.25nA,在±1.6mA输出时不大于62.5nA，在±16mA输出时不大于625nA |  | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 18 | 电压刺激输出范围 |  | 至少包含±8V |  | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 19 | 电压刺激精度 |  | ≤250uV |  | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 20 | 刺激时间精度 |  | ≤5uS |  | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 21 | 刺激波形要求 | ▲ | 可编辑任意波形 |  | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 22 | 配置要求 | ★ | 1.数据采集器1套 2.数据采集分析软件1套 3.生物电放大器3个 4.微电极放大器3个 5.滤波器3个 6.放大器主机箱1个 7.双通道电刺激器1套 8.数据连接线6根 |  | 否 | 企业承诺 |
| 1.带“★”号条款均为实质性响应指标要求，应当全部响应。若有一项带“★”条款未响应或不满足，均视为非实质性响应谈判文件，按无效报价处理。 - 2.带“★”号、“▲”号条款均需按要求提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |