采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | | 移动手术无影灯 | 最高限价（万元） | 32 | |
| 序号 | 需求名称 | 性质 | | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于医疗手术照明并可移动 | | | | 否 | 注册证 |
| 2 | 资质认证 | ★ | CFDA和CE | | | | 否 | 相关认证材料 |
| 3 | 结构要求 |  | LED单头无影灯 | | | | 否 |  |
| 4 | 光源类型 | ★ | LED光源 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 控制方式 |  | 按键或触摸屏控制 | | | | 否 |  |
| 6 | 子灯强度 |  | ≥140,000lux | | | | 否 |  |
| 7 | 亮度调节 |  | 可多档亮度调节 | | | | 否 |  |
| 8 | 色温范围 |  | 3500-5000K | | | | 否 |  |
| 9 | 照明深度 | ▲ | ≥1000mm | | | | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 子灯直径 |  | ≥500mm | | | | 否 |  |
| 11 | 光斑直径范围 | ▲ | ≥200-300mm | | | | 否 | 企业承诺 |
| 12 | 手术创面温升 |  | ≤1℃ | | | | 否 |  |
| 13 | 术者头部温升 |  | ≤1℃ | | | | 否 |  |
| 14 | 灯泡故障报警 |  | 具备 | | | | 否 |  |
| 15 | 可拆卸手柄 |  | 高分子材料材质，耐受≥134℃高温高压灭菌 | | | | 否 |  |
| 16 | 灯泡使用寿命 | ▲ | ≥40000h | | | | 否 | 企业承诺 |
| 17 | 离地间隙 |  | 1200mm-2200mm | | | | 否 |  |
| 18 | 脚轮 |  | 四只静音双面脚轮，直径≥125mm | | | | 否 |  |
| 20 | 中控制动系统 |  | 具备，电池类型为锂电池，电池续航≥10小时 | | | | 否 |  |
| 20 | 配置要求 | ★ | 灯头1×4个、消毒手柄2×4个、立杆1×4个、弹簧臂1×4个、底座1×4个、电池1×4个 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | | | | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 原厂保修年限 | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 升级与软件维护 | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 维修培训 | ★ | 提供不少于1人次的工程师维修培训。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 到位维修响应 | ★ | 维修响应时间≤24小时内，维修到达现场时间≤48小时内。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | | | | 否 | 企业承诺 |
|  | 技术偏离要求 | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥8项，投标企业技术分值为0分 | | | | | | |