采购需求表（物资类）

| 项目名称 |  |  |  |  | 化学发光免疫分析仪 | 最高限价（万元） | 48 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 全自动过敏原特异性IgE抗体检测及分析设备，用于过敏性疾病的诊断 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 检测分析方法 | ★ | 化学发光免疫分析法 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 3 | 资质认证 | ★ | CFDA和（FDA或CE） |  |  |  | 否 | 认证证书 |
| 4 | 加样系统 | ▲ | 一次性TIP加样 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 5 | 液面检测功能 |  | 支持液面探测 |  |  |  | 否 |  |
| 6 | 凝块探测功能 |  | 支持凝块探测 |  |  |  | 否 |  |
| 7 | 气泡检测功能 |  | 支持气泡检测 |  |  |  | 否 |  |
| 8 | 孵育模块数量 | ▲ | 需配至少2个孵育模块 |  |  |  | 是 | 相关证明材料 |
| 9 | 孵育温度 |  | 37℃、温度精度≤±0.5℃ |  |  |  | 否 |  |
| 10 | 过温保护功能 | ▲ | 具备过温保护功能 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 11 | 洗板模式 | ▲ | 洗板模式≥2点 |  |  |  | 是 | 相关证明材料 |
| 12 | 检测速度 | ▲ | 检测速度≥3分钟/90孔 |  |  |  | 是 | 相关证明材料 |
| 13 | 标本位 | ▲ | ≥90个 |  |  |  | 是 | 相关证明材料 |
| 14 | 配套耗材（试剂）要求 | ★ | 封闭耗材 |  |  |  | 否 | 封闭耗材（试剂）用量测算表 |
| 15 | 运行模式 | ▲ | 支持标本和试剂循环进样、急诊加样模式等 |  |  |  | 是 | 相关证明材料诺 |
| 16 | 紧急制动功能 | ▲ | 具备 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 17 | 重复性 | ★ | 批内变异系数（CV）≤10% |  |  |  | 是 | 相关证明材料 |
| 18 | 软件 | ▲ | 测试进度与完成时间可实时更新 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 19 | 报告检索 |  | 可根据条件对报告进行查询，并导出报告 |  |  |  | 否 |  |
| 20 | LIS 通讯协议 | ▲ | 可与医院LIS系统连接，实现双向通讯，并承担接口费 |  |  |  | 否 | 厂家承诺 |
| 21 | 配置要求 | ★ | 主机一套 |  |  |  | 否 | 相关证明材料或交货清单 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 3 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 4 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 5 | 原厂保修年限 | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 6 | 升级与软件维护 | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 7 | 维修培训 | ★ | 提供不少于1人次的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 8 | 到位维修响应 | ★ | 维修响应时间≤24小时内，维修到达现场时间≤48小时内。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |