采购需求表（物资类）

| 项目名称 |  |  |  |  | 皮肤镜图像处理工作站 | 最高限价（万元） | 50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于对人体皮肤进行放大观察与拍照 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 资质认证 | ★ | CFDA和（FDA或CE） |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 3 | 光源 | ▲ | 自然光波段，波长范围400nm-700nm |  |  |  | 是 | 相关证明材料包括注册证或企业承诺产品说明书或彩页或白皮书 |
| 4 | 采集方法 | ★ | 镜头同时具备偏振光法、非偏振光法、浸润法 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 5 | 镜头 |  | 光学镜头，镜头可与CMOS或CCD图像传感器分离 |  |  |  | 否 | 相关证明材料包括注册证或企业承诺产品说明书或彩页或白皮书 |
| 6 | 镜头倍率 | ▲ | 不更换镜头和垫片/前罩可实现20-200倍连续放大 |  |  |  | 是 | 相关证明材料 |
| 7 | 倍率显示 | ▲ | 倍率区间内的倍率显示为1或10的整数倍 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 8 | 倍率误差 | ▲ | 各倍率段误差≤±5% |  |  |  | 是 | 相关证明材料 |
| 9 | 镜头隔离片 |  | ≥2种 |  |  |  | 否 |  |
| 10 | 镜头分辨率 |  | 20倍线对≥10线对/mm，200倍线对≥100线对/mm |  |  |  | 否 |  |
| 11 | 光源照度 | ▲ | ≥5000lx |  |  |  | 是 | 相关证明材料 |
| 12 | 受照面温升 | ▲ | ΔT≤5℃ |  |  |  | 是 | 相关证明材料 |
| 13 | 摄像头对焦方式 |  | 自动对焦 |  |  |  | 否 |  |
| 14 | 摄像头分辨率 | ▲ | ≥3264×2448 |  |  |  | 是 | 相关证明材料 |
| 15 | 像素 |  | ≥800万 |  |  |  | 否 |  |
| 16 | 图像视野范围 |  | 视野范围≥1.0mm×1.0mm |  |  |  | 否 |  |
| 17 | 色彩还原 |  | 皮肤镜光源下对白、黑、红、绿和蓝色不应有明显的颜色偏差 |  |  |  | 否 |  |
| 18 | 宏观照像 |  | 具备并与微观照相（皮肤镜）为集成式设计 |  |  |  | 否 |  |
| 19 | 皮肤镜软件 |  | 具备，软件内容包括：登记信息、图像采集、色素辅助分析、毛发辅助分析 |  |  |  | 否 |  |
| 20 | 图片对比 | ▲ | 具备并可对图片进行对比、显示 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 21 | 病历对比 | ▲ | 具备同一患者不同时期诊断前后对比 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 22 | 报告编辑及打印 |  | 可对报告内容进行编辑，并出具打印报告 |  |  |  | 否 |  |
| 23 | 报告检索 |  | 可根据条件对报告进行查询，并导出报告 |  |  |  | 否 |  |
| 24 | 数据统计 |  | 提供包含病种、工作量等数据的报表统计功能 |  |  |  | 否 |  |
| 25 | 配置要求 | ★ | CPU≥i5、内存≥16G、硬盘≥2T、独立显卡的国产主机1台 分辨率≥2K的国产显示器1台 台车1台 国产彩色打印机1台 20-200X光学镜头1个 皮肤镜软件1套 |  |  |  | 是 | 相关证明材料或交货清单 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 3 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 4 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 5 | 原厂保修年限 | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 6 | 升级与软件维护 | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 7 | 维修培训 | ★ | 提供不少于1人次的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 8 | 到位维修响应 | ★ | 维修响应时间≤24小时内，维修到达现场时间≤48小时内。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |