## 技术需求模板
采购需求表（物资类）
项目编号 |  | 2024-JQ06-W1478 |  | 项目名称 | 微型移动式C形臂 | 最高限价（万元） | 120
序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
量化
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 适用于外科四肢手术透视使用的移动式C型臂X射线机 |  |  |  | 否 | 企业承诺
1.1 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  |  | 否 | 注册证及相关证明材料
1.2 | 其他证书 | ▲ | 具备FDA、CE证书 |  |  |  | 否 | 认证书
2 | 高压发生器及球管系统 | [5 empty] | 否
2.1 | 最大输出功率 | ▲ | ≥12W |  |  |  | 否 | 彩页或白皮书或企业承诺
2.2 | 球管焦点尺寸 | ▲ | ≤0.04mm |  |  |  | 否 | 彩页或白皮书或企业承诺
2.3 | 透视最大mA值 |  | ≤0.2mA |  |  |  | 否
2.4 | 透视最小mA值 | ▲ | ≥0.02mA |  |  |  | 否 | 彩页或白皮书或企业承诺
2.5 | 具备半剂量透视模式 |  | 具备 |  |  |  | 否
2.6 | 具备球管端双侧面板控制 | ▲ | 具备 |  |  |  | 否 | 彩页或白皮书或企业承诺
3 | 平板探测器 | [5 empty] | 否
3.1 | 平板探测器材质 |  | 晶体硅 |  |  |  | 否
3.2 | 像素尺寸 |  | ≤100μm |  |  |  | 否
3.3 | 分辨率 |  | ≥1500x1500 |  |  |  | 否
3.4 | 最大灰阶矩阵 | ▲ | ≥32bit |  |  |  | 否 | 彩页或白皮书或企业承诺
3.5 | 平板探测器尺寸 | ▲ | ≥15cm x 15cm |  |  |  | 否 | 彩页或白皮书或企业承诺
4 | 监视器 | [5 empty] | 否
4.1 | 监视器尺寸 | ▲ | ≥27英寸 |  |  |  | 否 | 彩页或白皮书或企业承诺
4.2 | 监视器最高分辨率 | ▲ | ≥3000x2000 |  |  |  | 否 | 彩页或白皮书或企业承诺
4.3 | 监视器最大亮度 |  | ≥600 cd/㎡ |  |  |  | 否
4.4 | 监视器采用触摸屏设计 |  | 具备 |  |  |  | 否
4.5 | 监视器旋转角度 |  | ≥270° |  |  |  | 否
4.6 | 监视器最大可视角度 |  | ≥175° |  |  |  | 否
5 | C形臂机架 | [5 empty] | 否
5.1 | 开口 | ▲ | ≤34cm |  |  |  | 否 | 彩页或白皮书或企业承诺
5.2 | 弧深 | ▲ | ≤46cm |  |  |  | 否 | 彩页或白皮书或企业承诺
5.3 | 垂直升降 |  | ≥85cm |  |  |  | 否
5.4 | 轴向旋转角度 |  | ≥±190° |  |  |  | 否
5.5 | 具备多关节臂设计 |  | 具备 |  |  |  | 否
5.6 | 多关节臂具备一键锁定功能 |  | 具备 |  |  |  | 否
6 | 图像处理 | [5 empty] | 否
6.1 | 具备图像标注及测量功能 |  | 具备 |  |  |  | 否
6.2 | 具备数字笔功能 |  | 具备 |  |  |  | 否
6.3 | 图像存储数量 |  | ≥150,000幅 |  |  |  | 否
6.4 | 具备自动亮度调整功能 |  | 具备 |  |  |  | 否
6.5 | 具备图像放大功能 |  | 具备 |  |  |  | 否
6.6 | 具备图像左右反转功能 |  | 具备 |  |  |  | 否
6.7 | 具备图像上下翻转功能 |  | 具备 |  |  |  | 否
6.8 | 具备负片功能 |  | 具备 |  |  |  | 否
6.9 | 具备电影采集存储功能 |  | 具备 |  |  |  | 否
6.10 | 不间断电源 | ▲ | 具备，待机时间≥5分钟 |  |  |  | 否 | 彩页或白皮书或企业承诺
7 | 配置要求（至少包括但不限于） | ★ | 主机一套、显示器一套、C型臂一套、UPS电源一套、脚踏一套 |  |  |  | 否 | 彩页或白皮书或企业承诺
8 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，相关费用由投标方承担。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥10项，投标企业技术分值为0分