## 第六章采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 质保期满后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |
| 5 | 售后服务1（质保） | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |
| 6 | 售后服务2（质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |
| 7 | 售后服务3（质保） | 提供不少于1人次、2个工作日的工程师维修培训。 |
| 8 | 售后服务4（响应时间） | 维修响应时间≤0.5小时，维修到达现场时间≤4小时。 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 供应商提供核心部件、易损件的维修报价清单 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

- 物资编目编码、打码贴签要求

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

### 技术要求

| 项目编号：2024-JQ06-W1495 |  | 采购数量：2台 |  |  | 项目名称：牙科显微镜 | 最高限价（万元） | 60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 |  | 需求具体内容 |  | 是否 | 备注（证明材料等其他要求） |
|  |  |  | 性质 |  |  |  | 量化 |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 用于颌面外科、牙周、修复、种植、牙体牙髓等疾病的观察 |  |  | 否 | 彩页或 白皮书 |
| 2 | 资质认证 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证 |
| 3 | 双筒目镜 |  |  | 角度调节范围：≥0～180° |  |  | 是 |  |
| 4 | 目镜系统一键放大功能 |  | ▲ | 具备，可将放大倍数一键提高≥1.5倍 |  |  | 否 | 彩页或 白皮书 |
| 5 | 瞳距调节范围 |  |  | ≥55mm～75mm |  |  | 否 |  |
| 6 | 广角目镜 |  |  | 护眼杯高度可调节，视度调节范围：≥±6D |  |  | 否 |  |
| 7 | 目镜视场直径调节范围 |  | ▲ | ≥11mm～120mm |  |  | 否 | 彩页或 白皮书 |
| 8 | 放大倍率覆盖范围 |  | ▲ | ≥1.8x～19.4x |  |  | 否 | 彩页或 白皮书 |
| 9 | 倾摆装置 |  |  | 镜身向左或向右倾摆时保持双目镜筒保持水平观察位置 |  |  | 否 |  |
| 10 | 手柄 |  | ▲ | 可306°旋转双手柄，一键按钮可拍照录像 |  |  | 否 | 彩页或 白皮书 |
| 11 | 变焦覆盖范围 |  |  | ≥F=200mm～400mm |  |  | 否 |  |
| 12 | LED照明光源 |  |  | 照度≥70000Lux |  |  | 是 | 彩页或 白皮书 |
| 13 | 照明光斑 |  |  | ≥3种，可调节 |  |  | 是 |  |
| 14 | 内置4K超高影像系统 |  |  | 分辨率≥3840*2160 |  |  | 否 |  |
| 15 | 无线脚控 |  |  | 可拍照及录像 |  |  | 否 |  |
| 16 | 外置手机影像接口 |  | ▲ | 具备 |  |  | 否 | 彩页或 白皮书 |
| 17 | 显示系统 |  |  | 配置立柱显示器支架 |  |  | 否 |  |
| 18 | 支架系统 |  |  | 落地式支架 |  |  | 否 | 彩页或 白皮书 |
| 25 | 配置要求 |  | ★ | 牙科显微镜（包含0～180°双目镜筒（含一键放大机构）、LED照明系统、三色滤镜系统、光斑调节装置、变倍系统、变焦物镜、立柱显示系统、内置4K高清影像摄录系统、无线脚踏、倾摆装置） 各 1套 手柄2个、显微镜专用工具盒 1套 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| ▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分； ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥9项，投标企业技术分值为0分; ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理; ★和▲标识的指标均需投标企业提供证明材料、此表未明确要求证明材料类型的投标企业可提供有效的证明材料。本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标人公章。 |  |  |  |  |  |  |  |  |