## 第六章 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 质量保证金，验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |
| 5 | 售后服务1 | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |
| 6 | 售后服务2 | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |
| 7 | 售后服务3 | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |
| 8 | 售后服务4 | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤12小时。 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |
| 10 | 专用工具 | 厂家自报。 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | 系统基于共聚焦的荧光检测功能以及基于宽场的荧光, 明场, 彩色明场和相差场成像检测。可支持微孔板的长时间自动化的2D/3D细胞、类器官、模式生物等成像检测；亦可自动加样，进行离子通道研究；亦可进行组织切片、组织芯片成像等多维度的全自动成像 | 否 |  |
| 2 | 资质认证 |  | 无 | 否 |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |
| 3.1 | 孔板类型 | ▲ | 6-1536孔板，玻片，细胞培养皿，细胞培养瓶，细胞计数板，超微量检测板 | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.2 | 温度控制 |  | 环境温度+4至 45°C，±0.2 °C @ 37 °C; 并具有梯度温控，抗凝集功能 | 是 |  |
| 3.3 | 气体控制 |  | 0-20%CO2控制; 1-19％O2控制 | 是 |  |
| 3.4 | 振荡模式 | ▲ | 线性，轨道，双轨道三种振荡模式 | 是 | 彩页或者白皮书 |
| 3.5 | 主机功能 | ▲ | 主机具备宽场和共聚焦成像功能，可升级多功能微孔板检测模块，多种功能集成在一台主机实现。 | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.6 | 成像模式 | ★ | 转盘式共聚焦，明场，荧光宽场，彩色明场，相差明场 | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.7 | 成像方式 |  | 单色，多色，图像拼接，时间延迟，Z-轴层切叠加和触发模式 | 否 |  |
| 3.8 | 光源 | ▲ | 宽场：科学级LED，亮度可调，20种以上可选 共聚焦：6根固态激光光源 明场：专用LED光源 | 是 | 彩页或者白皮书 |
| 3.9 | 相机 | ▲ | 16bit 科学级灰阶SCMOS， 500万像素 | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.10 | 色彩通道 | ▲ | 宽场：机载4位用户可置换颜色模块，20种以上可选 共聚焦：机载5位颜色通道，专用共聚焦通路，与宽场不共用。 | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.11 | 物镜转盘 |  | 6位全自动物镜转盘； | 是 |  |
| 3.12 | 物镜 |  | 1.25x，2.5x，4x，10x，20x，40x，60x 荧光物镜可选，4x，10x，20x，40x相差物镜可选，40X，60X水镜可选 | 否 |  |
| 3.13 | Z轴层切 | ▲ | 软件可根据物镜可选2-200层Z轴层切。 | 是 | 彩页或者白皮书 |
| 3.14 | 聚焦方式 |  | 基于图像的自动聚焦和激光自动聚焦两种同时具备，同时支持手动聚焦。 | 否 |  |
| 3.15 | 吸收光分辨率 |  | 0.0001 OD | 否 |  |
| 3.16 | 荧光检测灵敏度 |  | 0.25pM （0.025 fmol/孔 384孔板） | 否 |  |
| 3.17 | 主机外置式自动进样器 |  | 注射泵式加样，支持即插即用 | 否 |  |
| 3.18 | 加样通道： | ▲ | 2个加样通道 ，支持水镜自动加水操作 | 是 | 彩页或者白皮书 |
| 3.19 | 加样体积： |  | 5-1000uL，1uL步进可调 | 否 |  |
| 3.2 | 软件可选择安装语言: |  | 中文或英文，对仪器进行控制并可同时完成数据分析及报告生成。 | 否 |  |
| 3.21 | 模块化功能操作： |  | 可任意调整程序编辑步骤，包括微孔板检测和高内涵分析。 | 否 |  |
| 3.22 | 高内涵分析： |  | 具有高内涵授权软件，并可进行细胞每个颜色通道双选域分析。 | 否 |  |
| 3.23 | 反卷积分析： |  | 配备图像反卷积分析功能，对所有荧光图像均可进行分析。 | 否 |  |
| 3.24 | 背景自动优化调整： |  | 可调整图像背景数据，实现每个颜色通道背景自动优化。 | 否 |  |
| 3.25 | 孔板自动校正： |  | 针对不规则和非标准孔板，可通过多点自动定位的方式，将图像定位于孔板中心。 | 否 |  |
| 3.26 | 荧光成像图形分析： |  | 细胞图像色彩叠加，细胞计数及亚群分析。自动聚焦，自动XY轴高度调整，自动LED强度调整。 | 否 |  |
| 3.27 | 数据处理工作站 |  | Win11系统， 64-bit，≥Intel 8核处理器, CPU频率≥3.9GHz,内存≥32GB RAM，独立显卡，固态硬盘≥2TB；宽屏液晶显示器：≥23英寸 | 否 |  |
| 4 | 配置清单 | ★ | 硬件：共聚焦成像主机 1台 软件：高内涵软件 1套 | 否 | 企业承诺 |
| ▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分； ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥8项，投标企业技术分值为0分; ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理; ★和▲标识的指标均需投标企业提供证明材料，本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标人公章。 |  |  |  |  |  |