采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | | 免散瞳眼底照相机 | 最高限价（万元） | 35 | |
| 序号 | 需求名称 | 参数  性质 | | 需求具体内容 | | | 是否  量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | *用于眼科彩色眼底照相* | | | | *否* | *相关证明材料* |
| 2 | 资质认证 | ★ | *具备CFDA认证，FDA或CE认证* | | | | *否* | *相关证明材料* |
| 3 | 类型 |  | *数字眼底照相机、免散瞳型* | | | | *否* |  |
| 4 | 传感器分辨率 | ▲ | ≥*3000万像素* | | | | *是* | *相关证明材料* |
| 5 | 数码相机连接方式 | ▲ | *外接式数码单反相机且主机与相机同一品牌* | | | | *否* | *相关证明材料* |
| 6 | 前节拍摄 |  | *可拍摄前节状态影像* | | | | *否* |  |
| 7 | 红外睑板腺拍摄 | ▲ | *可红外拍摄获得睑板腺状态影像* | | | | *否* | *相关证明材料* |
| 8 | 感光度ISO | ▲ | *1600/3200/6400 具有低闪光模式* | | | | *否* | *相关证明材料* |
| 9 | 拍摄闪光色温范围 | ▲ | *4500K-6700K；* | | | | *是* | *相关证明材料* |
| 10 | 观察角度 |  | *≥45°* | | | | *否* |  |
| 11 | 最小瞳孔直径 | ▲ | *常规模式≤4mm；*  *小瞳孔模式≤3.3mm* | | | | *是* | *相关证明材料* |
| 12 | 工作距离 | ▲ | *物镜前≥35mm* | | | | *否* | *相关证明材料* |
| 13 | 屈光不正调焦范围 | ▲ | *-15D到+15D；* | | | | *否* | *相关证明材料* |
| 14 | 视场允差 | ▲ | *视场角45°时 允差±7%* | | | | *是* | *相关证明材料* |
| 15 | 对焦方式 |  | *自动模式* | | | | *否* |  |
| 16 | 外眼拍摄 |  | *直线式劈裂线对焦、自动对焦* | | | | *否* |  |
| 17 | 拍摄 |  | *彩照、红外光* | | | | *否* |  |
| 18 | 内外眼切换 |  | *自动、手动* | | | | *否* |  |
| 19 | 内固视目标 |  | *LED点矩阵(72点)* | | | | *否* |  |
| 20 | 显示模式 |  | *彩色、无赤光* | | | | *否* |  |
| 21 | 2倍放大模式 |  | *一次成像，具有2倍放大的图片模式* | | | | *否* |  |
| 22 | 图像处理技术 |  | *原厂图像处理软件* | | | | *否* |  |
| 23 | 立体成像 |  | *可进行视盘立体成像* | | | | *否* |  |
| 24 | 报告模式 |  | *报告中图片数量自定义，可充分显示病变细节* | | | | *否* |  |
| 25 | 拍摄光源 |  | *红外LED、白色LED* | | | | *否* |  |
| 26 | 移动范围 | ▲ | *上下*≥*30mm前后*≥*70mm左右*≥*10mm额托移动*≥*60mm；* | | | | *是* | *相关证明材料* |
| 27 | 拍摄要求 | ▲ | *具有无反射光和散射光设计* | | | | *否* | *相关证明材料* |
| 28 | 观察光源 |  | *红外LED* | | | | *否* |  |
| 29 | 操作方式 | ★ | *摇杆操作，非触摸屏操作* | | | | *否* | *相关证明材料* |
| 30 | 配置要求 | ★ | *主机1台，电脑1台，打印机1台* | | | | *否* | *厂家承诺或交货清单* |
| 经济要求 | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | | *否* | 相关证明材料 |
| 2 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | | *否* | 相关证明材料 |
| 3 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 | | | | *否* | 相关证明材料 |
| 4 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | | | | *否* | 相关证明材料 |
| 5 | 原厂保修年限 | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | | | | *否* | 相关证明材料 |
| 6 | 升级与软件维护 | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | | | | *否* | 相关证明材料 |
| 7 | 维修培训 | ★ | 提供不少于1人次的工程师维修培训。 | | | | *否* | 相关证明材料 |
| 8 | 到位维修响应 | ★ | 维修响应时间≤24小时内，维修到达现场时间≤48小时内。 | | | | *否* | 相关证明材料 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | | | | *否* | 相关证明材料 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | | | | *否* | 相关证明材料 |