- 采购需求表（物资类）

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3514 |  |  |  | 项目名称 | 显微手术视频系统 | 最高限价（万元） | 49 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ |  | 适用于神经外科手术显微镜下术中4K3D视频直播及辅助功能；术中4K3D视频录制； |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ |  | 具备CFDA认证 |  |  |  | 否 | 注册证或相关认证 |
| 3 | 摄像机重量 |  | ▲ |  | ≤450g |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 4 | 摄像机尺寸 |  |  |  | 宽≤74mm，高≤100mm，深≤86mm |  |  |  | 否 |  |
| 5 | 传感器 |  |  |  | ≥2个，≥1/1.8英寸高感光CMOS芯片 |  |  |  | 否 |  |
| 6 | 传感器分辨率 |  | ▲ |  | ≥3840*2160 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 7 | 视频录制频率 |  | ▲ |  | ≥3840*2160@60fps |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 8 | 视频输出口 |  |  |  | HDMI 2.0 接口≥1个 |  |  |  | 否 |  |
| 9 | 摄像头图像延时 |  | ▲ |  | ≤30ms(平均) |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 10 | 拍照功能及分辨率 |  | ▲ |  | 具备拍照功能，图片分辨率≥3840*2160像素 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 11 | 光学适配器接口 |  | ★ |  | 具备一体式光学适配接口，能兼容常用手术显微镜 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 12 | 内存 |  |  |  | ≥16GB，DDR4 2400 |  |  |  | 否 |  |
| 13 | 机械硬盘 |  |  |  | 容量≥4TB |  |  |  | 否 |  |
| 14 | 固态硬盘 |  |  |  | 容量≥120GB |  |  |  | 否 |  |
| 15 | 视频输入接口 |  |  |  | 具备 HDMI 2.0 接口≥1个 |  |  |  | 否 |  |
| 16 | 视频输出接口 |  | ▲ |  | 数量≥3个，且具备 HDMI2.0，DVI，DP接口 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 17 | 影像功能 |  |  |  | 具备实时预览、录像、拍照功能 |  |  |  | 否 |  |
| 18 | 视频录制帧率 |  | ▲ |  | ≥3840*2160@30fps |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 19 | 数据管理 |  | ▲ |  | 具备患者影像数据库可联接HIS信息的功能 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 20 | 操作系统 |  |  |  | ≥64位的Win10操作系统 |  |  |  | 否 |  |
| 21 | 采集卡 |  | ▲ |  | ≥4通道HDMI 2.0采集卡 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 22 | 存储接口 |  |  |  | ≥2个USB3.0接口 |  |  |  | 否 |  |
| 23 | 操作屏幕 |  |  |  | ≥15英寸高清电容触摸屏 |  |  |  | 否 |  |
| 24 | 显示器 |  | ▲ |  | 具备偏光式3D液晶显示器 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 25 | 显示器尺寸 |  | ▲ |  | ≥55英寸 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 26 | 显示器分辨率 |  | ▲ |  | ≥3840*2160 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 27 | 配置要求 |  | ★ |  | 1，超高清3D手术摄像机1套； 2，医疗视频工作站1台； 3，偏光式3D液晶显示器1台、配套3D眼镜10副； 4，配套医用台车1台。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收合格后付100%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  |  | ★ | 无 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |