采购需求表（物资类）

| 项目名称 |  | 数字化摄影X射线系统（DR） |  |  |  | 最高限价（万元） | 45 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本要求 |  | ★ | 用于人体全身X线摄影，可进行全胸、全腹、四肢、脊柱等各部位数字化X线摄影，要求定位方便快速、灵活准确。摄影资料可以即刻显示，并可以储存在大容量硬盘里，可以连接PACS网络或者直接打印图像。 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  | 标准规范 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证或相关认证 |
|  | 高压发生器功率 |  |  | ≥55kW |  |  | 否 |  |
|  | 逆变频率 |  |  | ≥400kHz |  |  | 否 |  |
|  | 曝光加载时间 |  |  | ≥10000ms |  |  | 否 |  |
|  | 电流时间积 |  |  | ≥0.1~1000mAs |  |  | 否 |  |
|  | 软件AEC自动曝光功能 |  |  | 具备软件AEC自动曝光功能（非物理电离室） |  |  | 否 |  |
|  | 高压发生器位置 |  | ★ | 高压发生器需外置，非内置于检查床内 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  | X射线管焦点尺寸 |  | ▲ | ≤0.6/1.0mm |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  | X射线管阳极热容量 |  |  | ≥320kHU |  |  | 否 |  |
|  | X射线管阳极转速 |  |  | ≥ 10000转/分 |  |  | 否 |  |
|  | 平板探测器尺寸 |  |  | ≥43×43cm |  |  | 否 |  |
|  | 平板探测器像素尺寸 |  |  | ≤139μm |  |  | 否 |  |
|  | 平板探测器空间分辨率 |  |  | ≥3.6lp/mm |  |  | 否 |  |
|  | 平板探测器图像预览时间 |  | ▲ | ≤2s |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  | 平板探测器数据传输 |  |  | 具备2.4G/5G无线传输 |  |  | 否 |  |
|  | 胸片架片盒移动行程 |  | ▲ | ≥1500mm |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  | 球管立柱沿侧轨移动行程 |  | ▲ | ≥1930mm |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  | 球管升降模式 |  |  | 具备全电动及全手动双模式 |  |  | 否 |  |
|  | 球管绕横臂旋转范围 |  | ▲ | ≥±160° |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  | 球管与胸片架跟踪方式 |  |  | 电机驱动自动跟踪 |  |  | 否 |  |
|  | 床板尺寸 |  |  | ≥2300×800mm |  |  | 否 |  |
|  | 床板上表面距地高度 |  |  | ≤650mm |  |  | 否 |  |
|  | 床下片盒运动行程 |  |  | ≥550mm |  |  | 否 |  |
|  | 床面板横向移动行程 |  | ▲ | ≥1000mm |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  | 滤线栅数量 |  |  | ≥2块，分别内置于摄影床与胸片架内 |  |  | 否 |  |
|  | 工作站屏幕 |  |  | 屏幕为彩色液晶显示屏，尺寸:≥21英寸 |  |  | 否 |  |
|  | 工作站操作系统 |  |  | Win10或以上 |  |  | 否 |  |
|  | 工作站硬件需求 |  |  | 处理器（CPU）:i5或以上：≥3.6GHz；内存: ≥8G；硬盘: ≥1TB |  |  | 否 |  |
|  | 工作站功能 |  |  | 与医院HIS或RIS系统连接、具备图像后处理、DICOM功能 |  |  | 否 |  |
|  | 工作站剂量控制 |  | ▲ | 具备剂量控制功能，可显示每次曝光指数EI以及相应的DAP值 |  |  | 否 | 对应的软件著作权证书证明 |
|  | 限束器 |  |  | 具备限束器 |  |  | 否 |  |
|  | 球管端屏幕 |  |  | 具备球管端液晶触摸屏 |  |  | 否 |  |
|  | 球管端屏幕显示APR体位预算数量 |  | ▲ | ≥80种 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
|  | 语音交互系统 |  |  | 具备对讲控制功能 |  |  | 否 |  |
|  | 配置要求 |  | ★ | 主机包括高压发生器1套、X射线管组件1套、平板探测器1套、限束器1个、机架（含胸片架）1套、滤线栅 2块、图像采集处理工作站（含工作站及软件）1套 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收合格后付100%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 无 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥9项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥33标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |