采购需求表（物资类）

| 项目 编号 |  |  | 2024-JQ06-W1486 |  |  |  | 项目 名称 | 腹腔镜 | 最高限价 （万元） |  |  | 98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  |  |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  |  | 是否 量化 | 备注 |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  |  |  | ★ | 产品可进行白光和红外光成像，与光学内窥镜配套使用，用于在内窥镜检查和手术中将来自内窥镜的图像传输到监视器上 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |  |
| 2 | 标准规范 |  |  |  | ★ | 具备CFDA认证；同时具备FDA或CE认证。 |  |  |  | 否 | 注册证或相关认证 |  |
| 3 | 摄像系统分辨率 |  |  |  | ★ | 摄像系统分辨率为4K UHD(3840*2160) |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |  |
| 4 | 摄像头荧光功能 |  |  |  | ★ | 具备摄像头荧光功能 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |  |
| 5 | 摄像主机面板 |  |  |  | ▲ | 具备全液晶触摸屏 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |  |
| 6 | 摄像主机语言设置功能 |  |  |  |  | 具备语言选择设置功能，具备中文菜单 |  |  |  | 否 |  |  |
| 7 | 摄像主机专业手术模式 |  |  |  | ▲ | 具备≥9种专业手术模式可一键切换。 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |  |
| 8 | 摄像主机面板功能 |  |  |  |  | 可设置白平衡、拍照、录像自动、快门亮度、变焦级别 |  |  |  | 否 |  |  |
| 9 | 摄像头可直接控制配套光源 |  |  |  |  | 具备摄像头可直接控制配套光源 |  |  |  | 否 |  |  |
| 10 | 摄像主机传感器 |  |  |  |  | 具备三晶片CMOS传感器，1/2.8逐行扫描模式 |  |  |  | 否 |  |  |
| 11 | 最低照度和信噪比 |  |  |  |  | 最低照度≤1.5Lux，信噪比≥55db |  |  |  | 否 |  |  |
| 12 | 摄像头遥控按键编程功能 |  |  |  | ▲ | ≥20种 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |  |
| 13 | 语音控制 |  |  |  |  | 语音控制（声控）Hub端口≥1个 |  |  |  | 否 |  |  |
| 14 | 防护等级 |  |  |  | ▲ | ≥IPX7 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |  |
| 15 | 监视器显示分辨率 |  |  |  | ★ | ≥3840×2160 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |  |
| 16 | 监视器兼容性 |  |  |  | ▲ | 与摄像主机同一品牌 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |  |
| 17 | 监视器屏幕尺寸 |  |  |  | ▲ | ≥32英寸，OLED屏幕 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |  |
| 18 | 监视器图像输入输出口 |  |  |  |  | 具备4K HDMI（2.0）、RGB(DVI)等数字接口,支持通过RS232端口 |  |  |  | 否 |  |  |
| 19 | 光源类型 |  |  |  | ★ | LED光源 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |  |
| 20 | 光源主机光纤卡口 |  |  |  | ▲ | 可兼容所有2.0—7mm直径的光纤 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |  |
| 21 | 光源主机安全性 |  |  |  | ▲ | 具备电子窥镜传感技术 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |  |
| 22 | 光源主机操作屏 |  |  |  |  | 主机面板具备液晶触摸屏 |  |  |  | 否 |  |  |
| 23 | 光源主机支持语言种类 |  |  |  |  | 具备语言选择设置功能，具备为中文菜单 |  |  |  | 否 |  |  |
| 24 | 气腹机最大充气流量 |  |  |  | ▲ | ≥45升/分 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |  |
| 25 | 气腹机最小充气流量 |  |  |  |  | ≤0.1升/分 |  |  |  | 否 |  |  |
| 26 | 气腹机最大压力 |  |  |  |  | ≥30mmHg |  |  |  | 否 |  |  |
| 27 | 实时压力监测功能 |  |  |  |  | 具备实时压力监测功能 |  |  |  | 否 |  |  |
| 28 | 充气流量级别设定 |  |  |  |  | 可自行编程设定 |  |  |  | 否 |  |  |
| 29 | 气腹机屏幕尺寸 |  |  |  | ▲ | ≥5.5英寸 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |  |
| 30 | 气腹机显示屏 |  |  |  | ▲ | 液晶触摸控制 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |  |
| 31 | 充气模式 |  |  |  | ▲ | ≥4种 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |  |
| 32 | 双路安全检测功能 |  |  |  |  | 具备双路安全检测功能 |  |  |  | 否 |  |  |
| 33 | 腹腔镜镜体直径 |  |  |  |  | ≤10mm |  |  |  | 否 |  |  |
| 34 | 腹腔镜镜头角度 |  |  |  |  | ≤30° |  |  |  | 否 |  |  |
| 35 | 腹腔镜镜头灭菌方式 |  |  |  |  | 腹腔镜镜头可高温高压灭菌，灭菌温度≥135℃ |  |  |  | 否 |  |  |
| 36 | 腹腔镜自带光纤转接头 |  |  |  | ▲ | 种类≥3种 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |  |
| 37 | 配置要求 |  |  |  | ★ | 1.摄像主机*1、 2.摄像头*1、 3.光学接口*1、 4.医用监视器*1、 5.光源主机*1、 6.光导纤维*1、 7.气腹机主机*1、 8.腹腔镜镜头*1、 9.图文工作站*1、 10.带支臂台车*1 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 交货时间、交货地点 |  |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 2 |  | 付款及结算方式 |  |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付90%，验收合格后满6个月后无质量问题支付剩余10%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 3 |  | 履约保证金/质量保证金 |  |  | ★ | 无 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 4 |  | 产品包装和运输要求 |  |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 5 |  | 售后服务1 （质保） |  |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 6 |  | 售后服务2 （质保） |  |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 7 |  | 售后服务3 （质保） |  |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 8 |  | 售后服务4 （响应时间） |  |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 采购实施建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥14项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥31项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |