**相关证明材料包含注册证、产品彩页、说明书、技术白皮书（生产厂商或进口产品全国总代出具）、检测报告、网页截图等**

### 一、 商务要求（均为实质性响应条款，不接受负偏离）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |
| 11 | 知识产权 | 供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |

### **技术要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（物资类） | | | | | | | |
| 项目编号 | 2024-JQ06-W1513 | | 项目名称 | 全自动免疫组化染色机 | 最高限价（万元） | 60 | |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | | | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 实现免疫组化切片的烤片、脱蜡、抗原修复至复染、返蓝的全流程自动化 | | | 否 | 企业承诺或相关证明材料 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 | | | 否 | 注册证或备案凭证 |
| 3 | 染色应用 | ▲ | IHC（单染、双染、快速冰冻、多重荧光）、ISH、ICC | | | 否 | 相关证明材料 |
| 4 | 玻片架(配备独立的冲洗探头) | ▲ | ≥6架,每个组架配备独立的冲洗探头，总数量≥6个 | | | 是 | 相关证明材料 |
| 5 | 试剂位点 |  | ≥60个 | | | 否 |  |
| 6 | 制冷功能 |  | 具备，最低温度可调至2℃ | | | 否 |  |
| 7 | 电脑主机 | ▲ | 一体化 | | | 否 | 相关证明材料 |
| 8 | 试剂加样量 |  | （80-150）微升，可调节 | | | 否 |  |
| 9 | 最大单次染色通量 |  | ≥60个 | | | 否 |  |
| 10 | 染色组架、试剂组架位置 | ▲ | 所有的染色组架、试剂组架处在同一个染色仓内 | | | 否 | 相关证明材料 |
| 11 | 玻片放置方式 | ★ | 水平放置 | | | 否 | 相关证明材料 |
| 12 | 加样机械臂数量 |  | ≥2 | | | 否 |  |
| 13 | 加样针 |  | 采用特氟龙包被 | | | 否 |  |
| 14 | 冲洗及试剂滴加方式 |  | 均采用侧面滴加 | | | 否 |  |
| 15 | 防干片技术 |  | 固体液盖膜技术 | | | 否 |  |
| 16 | 微控加热台 |  | 每个玻片位具备微控加热台，可独立控温 | | | 否 |  |
| 17 | 加热温控范围 | ▲ | 室温至110℃ | | | 否 | 相关证明材料 |
| 18 | 废液处理 | ▲ | 有毒无毒分开处理，单个辅助试剂桶、废液收集桶容量均≥5L | | | 否 | 相关证明材料 |
| 19 | 配置要求 | ★ | 全自动免疫组化染色机两套，每套包含：主机一套，标签打印机一台，扫码枪一把，UPS一台 | | | 否 | 企业承诺及配置清单 |
| 20 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） | | | 否 | 厂家承诺及 注册证 |
| 3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 | | | | | |
| ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥12项，投标企业技术分值为0分 | | | | | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，无法明确的默认由企业提供承诺。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 封闭耗材（试剂）用量测算表 | | | | | | |
| 项目名称 | 全自动免疫组化染色机 | | 项目编号 | 2024-JQ06-W1513 | | |
| 封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 | | | | | |
| 序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | DAB染色液 | 300测试/盒 | 200盒 | 盒 | 300 |  |
| 2 | 缓冲液 | 500ml | 400瓶 | 瓶 | 32 |  |
| 3 | 脱蜡液 | 1000ml | 200瓶 | 瓶 | 26 |  |
| 4 | 抗原修复缓冲液 | 1000ml | 200瓶 | 瓶 | 36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量； 2.计量单位为最小使用单位。 | | | | | | |